Skenovací elektronový mikroskop:

Minimální technické požadavky:

Energie elektronů na vzorku: 20 eV-30 keV

Zdroj elektronů: Schottkyho typ autoemisního zdroje s monochromátorem obsahující port+okénko dovolující poslat UV světelné pulzy na katodu a kontrolovat emisi elektronů pomocí světla

PC pro ovládání SEM s operačním systémem včetně dvou monitorů, software pro ovládání elektronového mikroskopu, servisní přístup k nastavení parametrů elektronového mikroskopu

SW uživatelské rozhraní mikroskopu umožňující jedním klikem automatické zarovnání /optimalizaci čočky, stigmátoru a zaostření

Šířka energetického spektra elektronů v monochromatizovaném režimu: <0.2 eV

Možnost zpomalení elektronového svazku

Prostorové rozlišení:

≤ 0.7 nm (při energii 1 kV)

≤ 0.6 nm (při energii 2-15 keV pro SE detektor)

≤ 0.6 nm (při energii 30 keV ve STEM módu)

Proud svazku v kontinuálním režimu minimálně v rozsahu 1 pA-100 nA, nastavitelný

Rozsah zvětšení minimálně 10-1 000 000x

Plynule nastavitelná rychlost skenování v rozsahu min. 25 ns - 10 ms/pixel

Vnitřní rozměry vakuové komory: šířka min. 300 mm, hloubka min. 300 mm

Celkový počet portů komory: ≥ 20

Detektor sekundárních elektronů SE (Everhart-Thornley)

Detektor schopný detekce sekundárních i zpětně odražených elektronů (SE/BSE mód) v elektronovém tubusu

Detektor zpětně odražených elektronů (BSE) v elektronovém tubusu

Barevná kamera pro zobrazení vzorků na SEM stolku a navigaci na vzorcích

Kamera pro pohled do SEM komory pro zobrazení pozice stolku a vzorků vůči elektronovému tubusu a příslušenství v komoře

Integrovaný plazmový čistič

Čas čerpání komory: <6 min

Bezolejová pumpa pro generaci primárního vakua, tlak uvnitř komory <5x10-6 mbar