Příloha č. 1 – Technická specifikace

| Laditelný femtosekundový laser | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| Vysoce kvalitní laditelný femtosekundový laser se dvěma nezávislými výstupy. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Oba výstupy mají rychlou, nezávislou modulaci výkonu svazku. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Laditelný pulz má prekompenzaci disperze v celém rozsahu laditelnosti. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Laser má dostatečný výkon, aby svazek mohl být dělen mezi dva dvoufotonové mikroskopy. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Laser musí být vhodný (dostatečná energie a odpovídající prekompenzace disperse mikroskopu) pro aplikace typu FLIM (zobrazování vyhasínání fluorescence; excitace cca 740nm), dvoufotonové vápníkové a jiné zobrazování se sondami založenými na zeleném fluorescenčním proteinu (excitace kolem 920nm) a jejich zobrazování v třífotonovém režimu (dostatečný výkon pulzu na 1300nm). | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Hlavní výstup (primární svazek): |  |
| -laditelný v rozsahu vlnových délek 680-1320 nm -minimální průměrný výkon na vlnových délkách na výstupu za modulátorem >1.4W @700nm >2.6W @800nm >2.7W @900nm >2.2W @1000nm >2.0W @1100nm >1.5W @1200nm >1.3W @1300nm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| -maximální délka pulzu <140fs -opakovací frekvence 80MHz -průměr svazku <1.3mm (@ 1/e2) -integrovaný modulátor pro nastavení výkonu -rychlost modulace - nástup/sestup <400ns -modulace výkonu zkalibrovaná z výroby pro každou vlnovou délku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| -disperzní kompenzace v celém laditelném rozsahu a se zařazeným modulátorem výkonu -nastavení nulové disperze na jakékoliv vlnové délce v rozsahu přelaďování | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| -minimální hodnoty nastavitelné kompenzace na vybraných vlnových délkách -35000 fs2 @700nm -15000 fs2 @800nm -10000 fs2 @900nm -5000 fs2 @1050nm -4000 fs2 @1300nm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| -kompenzace disperze bude zkalibrovaná z výroby pro každou vlnovou délku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Druhý výstup (svazek): |  |
| -pevná vlnová délka 1030-1050nm -průměrný výkon svazku za modulátorem výkonu alespoň 2.8W -opakovací frekvence 80MHz -maximální délka pulzu <170fs -průměr svazku <1.3mm (@ 1/e2) -rychlost modulace - nástup/sestup <400ns -modulace výkonu zkalibrovaná z výroby -disperzní kompenzace nepožadována | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Laser zadavatel požaduje dodat jako sadu všech nezbytných součástí pro jeho provoz (hlava laseru a kontrolní/čerpací jednotka; případně sušička vzduchu a chladicí okruh, je-li pro provoz laseru zapotřebí). | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Připojení bude pouze na standardní el. síť 240 VAC/10 A. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Záruční lhůta: minimálně 12 měsíců. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Oprava nebo zapůjčení náhradního laseru do 30dní, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |