Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů

Chromatograf pro purifikaci aktivních proteinů a enzymů, který je předmětem této veřejné zakázky, musí splňovat následující technické parametry:

# Systém

## chromatografický systém pro afinitní chromatografii, gelovou filtraci, Iontově-výměnnou chromatografii, chromatografii s hydrofobní interakcí, chromatografii s reverzní fází,

## provozní tlak: nízko až střednětlaký systém s max. 25 MPa,

## možné průtoky mobilní fáze alespoň 0,001- 10 ml/min,

## alespoň 4 vstupy na mobilní fázi,

## nutná biokompatibilita, tj. zachování přirozené aktivity purifikovaných proteinů nebo enzymů,

## uspořádání systému musí zaručovat minimální mrtvý objem,

## systém musí být schopen pracovat dlouhodobě v chladicím boxu za nízkých teplot, cca 4-6°C (kromě PC).

# Nástřik vzorků – jednotlivé vzorky

## smyčkový ventil – dávkovací smyčky v rozsahu 25-1000 µl,

## vzorková pumpa, rozsah průtoku alespoň0,01-50 ml/min, max. tlak 10 MPa,

## možnost nástřiku většího objemu vzorků 1-10 ml.

# Automatický dávkovač vzorků

## volitelný rozsah nástřiku v rozsahu minimálně od 1 µl do 1000 µl,

## možnost dávkování plné i částečně plněné smyčky,

## kapacita alespoň 48 1,5 ml zkumavek a možnost použití také 10 ml zkumavek.

# Ventil pro přepínání kolon

## možnost propojení alespoň 3 kolon se schopností bypassu,

# UV detektor

## rozsah vlnových délek v rozsahu 190 – 700 nm,

## monitorování alespoň tří vlnových délek současně,

## délka optické dráhy paprsku 10 mm.

# Detektor pH a vodivosti

## rozsah pH 0-14,

## rozsah vodivosti 0,01 – 999 mS/cm.

# Sběrač frakcí

## rozsah objemu sbíraných frakcí 0,1 - 50 ml,

## možnost sbírat frakce do zkumavek i mikrotitračních destiček.

# Software

## umožňující řízení celého chromatografického systému,

## umožňující vytváření metod pro afinitní chromatografii, gelovou filtraci, Iontově-výměnnou chromatografii, chromatografii s hydrofobní interakcí, chromatografii s reverzní fází pomocí předdefinovaných šablon,

## umožňující vyhodnocení naměřených dat.

# Ovládací počítač s monitorem

## procesor: CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark,

## pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 3 TB,

## operační disk: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2400 MHz,

## grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory,

## síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x,

## operační systém: Microsoft Windows Professional 10 64bit OEM (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele), CZ, předinstalovaný na HDD,

## počet interních pozic pro HDD: min. 2x,

## počet PCIe x1 slotů: min. 2x v. 3.0,

## počet PCIe (x16) slotů: min. 1x v. 3.0,

## další: optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový, digitální,

## monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS.