Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky: UK2LF – Hypoxická stanice

Název projektu a reg. číslo: Národní ústav pro výzkum rakoviny, LX22NPO05102

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu III. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: uzavřená výzva na profilu zadavatele

Technická specifikace:

| Popis plnění a požadované technické parametry: | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Hypoxická stanice | Prodávající uvede název zboží |
| regulace kyslíku v krocích po 0,1 % až do 20 % | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| oxid uhličitý v krocích po 0,1 % až do 15 % | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| relativní vlhkost do 80 % a více | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| plně integrované míchání plynu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| pracovní komora s minimálním objemem 300 litrů, rozdělená na inkubační a pracovní prostor | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| vnitřní rozměry max. 865 mm (Š) x 430 mm (V) x 530 mm (Hl) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| vnější rozměry pracovní stanice max. 1255 mm (Š) x 720 mm (Hl) x 710 mm (V) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| inkubační pracovní část vyrobená ze žíhaného akrylátu tloušťky minimálně 10 mm, který poskytuje vysokou pevnost, optickou čistotu, zabraňuje kondenzaci vlhkosti na stěnách pracovní komory | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| vnitřní police přes celou šíři pracovní stanice dělící prostor na výšku alespoň 215 mm pod i nad policí a kapacitou uložení až 240 misek na polici | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| výsuvná zásuvka pod policí pro odkládání pomůcek | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 2 ks zásuvky 230V/50Hz zabudované uvnitř pracovního prostoru | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| kabelová průchodka pro kabely o průměru 18-25 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| vstupní komora s kapacitou minimálně 12 litrů a výměnou atmosféry do 60 sekund | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| vstup do pracovního prostoru prostřednictvím oválných rukávových portů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| automatizovaný systém pro evakuaci rukávů a plynování | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| odnímatelný přední panel (uvolňovací mechanismus zůstává připevněn na panelu) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| samostatný vstup pro vkládání jednotlivých Petriho misek průměru 150 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| plně automatický, bezúdržbový odvlhčovací systém používající Peltierův článek s odvodem kondenzátu vlhkosti mimo pracovní stanici do zásobníku s odpařovačem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| rozsah pracovní teploty uvnitř pracovní komory v rozsahu min. od +5°C nad okolní teplotu až 45°C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| kyslíkový senzor schopný detekovat koncentraci kyslíku pod 0,1 % | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| ukládání naměřených hodnot po dobu alespoň 31 dní s funkcí exportu dat na USB paměť | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| ovládání stanice prostřednictvím barevné dotykové obrazovky | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| denní report spotřeby plynů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| možnost vzdáleného přístupu k anaerobní stanici prostřednictvím počítačové sítě | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| funkce automatického uzavření přívodu plynu do 5 minut v případě vyšší spotřeby plynu, netěsnosti a vyvolání alarmu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |