Příloha č. 1 – Technická specifikace

Název a reg. číslo projektu: Národní ústav pro neurologický výzkum, LX22NPO05107

Název zakázky: „UK2LF - Konfokální mikroskop s patch-clampem a měřením intracelulárního vápníku”

Technická specifikace a požadavky zadavatele:

Konfokální mikroskop přizpůsobený pro elektrofyziologická měření v živých řezech mozku spolu s měřením změn koncentrace intracelulárního vápníku a napětí pomocí fluorescenčních sond. Rychlé snímání musí probíhat minimálně ve dvou kanálech současně.  Zároveň bude mikroskop použitelný pro snímání fixovaných imunohistochemických preparátů obarvených fluorescenčně značnými protilátkami.

- Vzpřímený mikroskop

- Plně motorizovaný vzpřímený stativ.

- Objektivový slider šestipoziční

- Softwarový autofokus.

- Stolek motorizovaný XY pod mikroskopem přizpůsobený pro patch-clamp měření, pro posun celého systému na antivibračním stole, s nosností min. 180kg a rozsahem pohybů min. 2,5 cm.

- Ovládání mikroskopu přes softwarové rozhraní.

- Motorizovaný kondensor pro automatickou změnu kontrastních metod.

  - Plně motorizované a automatizované DIC.

  - Plně automatizované DIC i při změně zvětšení.

- Ovládání ostření a xy posuvu stolu pomocí ovladače odděleného od antivibračního stolu.

- Procházející LED světlo.

- Motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů min. 6 pozic.

- Fluorescence:

  - Filtry – úzkopásmové kostky pro DAPI, GFP a DsRED

  - Externí zdroj fluorescence s metalhalidovou lampou s životností min. 2000h s výkonem 120W s možností regulace intenzity s IR/UV filtrem, vyjímatelným.

- Objektivy přizpůsobené pro konfokální mikroskopii:

  - semiapochromatický 20x suchý objektiv s N.A. min. 0.4 s dlouhou pracovní vzdáleností min. 6.9 mm včetně fázových kroužků

  - apochromatický 63x olejový objektiv s N.A. min. 1.4 s pracovní vzdáleností min. 0.14 mm

  - apochromatický 63x vodní objektiv s N.A. min. 0.9 s dlouhou pracovní vzdáleností min. 2.2 mm

  - Plně motorizovaný diferenciální interferenční kontrast (DIC) pro 63x.

- Mikroskop musí poskytovat hardwarové synchronizační pulzy

- Konfokální nástavec – parametry

- Laditelný pulsní laserový zdroj s rozsahem vlnových délek min. od 485 – 685 nm.

- Možnost použít min. 5 vlnových délek současně.

- Možnost nastavit vlnové délky po 1 nm v plném rozsahu.

- Přídavný laserový zdroj 405 nm

- Akusto-optický laditelný filtr pro navázání laserů a výběr vlnové délky a intenzity u všech použitých laserů.

- Rychlé přepínání emisních spekter v řádu ms.

- Rychlost skenování vzorků s rychlostí 10 snímků/sekundu při rozlišení 512x512px a plném zorném poli

- Rychlost skenování rezonančním skenerem vzorků s rychlostí 28 snímků/sekundu při rozlišení 512x512px pro plné zorné pole

- Skenování alespoň ve třech konfokálních spektrálních kanálech současně

- Zoom v rozsahu min. 0,75x-48x.

- Maximální rozlišení min. 8000x8000px.

- Skenovací mody xy,xyz,xyt,xyzt, xzyt spektrální skeny pro zjištění aktuální odezvy vzorku na excitační vlnovou délku přes celé možné emisní spektrum v kombinaci s prostorovými a časovými skeny.

- Možnost detekce průměrné doby dopadu fotonu a možnosti separace spekter pomocí této naměřené hodnoty.

- Možnost hardwarově odfiltrovat nežádoucí (odraz apod.) signál v jednotlivých kanálech i pomocí průměrné doby života fotonu

- Detektory minimálně 3ks:

  - super citlivé spektrální detektory pro detekci velmi slabých fluorescenčních signálů, hardwarově oddělené pro lepší nastavení emisního spektra, QE min. 56%, gating funkce pro separaci autofluorescence a zlepšení rozlišení.

  - Detektory musí být použitelné současně a musí umožňovat libovolné nastavení vlnových délek v detekční oblasti.

- Sofware, PC, kamera, stůl – parametry

- Vysoce výkonný počítač (min. 6 jader, min. 32 GB RAM, min. grafická karta s 8GB RAM paměti s podporou GPU, min. 256 GB sata ssd, min. 512 GB ssd, min. 4TB hdd, síťová karta, myš, klávesnice) s min. 24” monitorem a 64-bit operační systém.

- Výkonná grafická karta pro rychlou vizualizaci obrazu v softwaru.

- Software pro ovládání celého mikroskopu, realtime spektrální unmixing, SW i HW autofokus, možnost úprav obrázků, Z-stack, timelaps, 3D vizualizace, Ca měření.

- Modul pro dlouhodobé snímání, FRAP a FRET snímání.

- Možnost dovybavení dalšími softwarovými moduly.

- Bezplatný upgrade na software nejméně 5 let od instalace.

- Celý systém musí být plně automatizován a ovládán softwarem.

- Možnost připojení vzdálené kontroly celého systému 24h/7dní v týdnu.

- Aplikační školení min. 8h

- Digitální kamera (CMOS) pro snímání ve viditelném a IR spektru, min. 75fps at 5.0 MP rozlišení, diagonála snímače min 11 mm, USB, min. 2048x2048, C-mount

- Patch-clamp vybavení:

Analogově digitální (AD) převodník

- Minimální rozsah vstupních signálů -10 až 10 V

- Minimálně 8 nezávislých analogových vstupů pro digitalizaci alespoň do 450kHz

- Minimálně 8 digitálních výstupů

- Funkce eliminace 50/60 Hz frekvenčního šumu, bez použití filtru.

patch-clamp zesilovač

- dvoukanálový, plně kompatibilní s AD převodníkem a softwarem pro záznam a zpracování patch-clamp dat

software pro elektrofyziologická měření a zpracování dat, kompatibilní s dodávaným patch-clamp zesilovačem a AD převodníkem

- požadujeme plnou kompatibilitu dat naměřených pomocí kupovaného software s programem na zpracování elektrofyziologických dat

- musí být schopen synchronizované stimulace a detekce definovaných událostí včetně analýzy jednotlivých otevření iontových kanálů

- musí být použitelný v kombinaci se současně kupovaným analogově-digitálním převodníkem a zesilovačem

- musí mít vhodná okna pro provádění membránových a dalších testů kvality snímání a pro okamžitou vizuální kontrolu elektrofyziologických měření

2ks Manipulátorů, pravý a levý včetně jednotek pro ovládání, motorizované

- Rozsah pohybu XYZ min. 25 mm

- Rozlišení motoru: min. 4,8 nm

- Reprodukovatelnost min. 1 m

- Hmotnost max. 3 kg (4 axes)

- Nosič spindlu min. 0,5 mm

- Nejmenší krok min. 20 nm

Komůrka pro patch-clamp včetně stojanu

Aktivní antivibrační stůl

- Frekvence aktivní min. 0,7 – 300 Hz, pasivní pod 300 Hz

- Zatížení stolu od 0 až 300 kg

- Korekční síly +\- 16 N vertikálně  a +\- 8 N horizontálně

- Rozměry min. 600x800x120 mm