Příloha č. 1 – Podrobný popis technologického vybavení ze strany prodávajícího

Název a reg. číslo projektu: Národní ústav pro neurologický výzkum, LX22NPO05107

| Konfokální mikroskop s patch-clampem a měřením intracelulárního vápníku | Prodávající doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| - Vzpřímený mikroskop |  |
| - Plně motorizovaný vzpřímený stativ. - Objektivový slider šestipoziční - Softwarový autofokus. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Stolek motorizovaný XY pod mikroskopem přizpůsobený pro patch-clamp měření, pro posun celého systému na antivibračním stole, s nosností min. 180kg a rozsahem pohybů min. 2,5 cm. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Ovládání mikroskopu přes softwarové rozhraní. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Motorizovaný kondensor pro automatickou změnu kontrastních metod. - Plně motorizované a automatizované DIC. - Plně automatizované DIC i při změně zvětšení. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Ovládání ostření a xy posuvu stolu pomocí ovladače odděleného od antivibračního stolu. - Procházející LED světlo. - Motorizovaný karusel fluorescenčních filtrů min. 6 pozic. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Fluorescence: - Filtry – úzkopásmové kostky pro DAPI, GFP a DsRED - Externí zdroj fluorescence s metalhalidovou lampou s životností min. 2000h s výkonem 120W s možností regulace intenzity s IR/UV filtrem, vyjímatelným. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Objektivy přizpůsobené pro konfokální mikroskopii: - semiapochromatický 20x suchý objektiv s N.A. min. 0.4 s dlouhou pracovní vzdáleností min. 6.9 mm včetně fázových kroužků - apochromatický 63x olejový objektiv s N.A. min. 1.4 s pracovní vzdáleností min. 0.14 mm - apochromatický 63x vodní objektiv s N.A. min. 0.9 s dlouhou pracovní vzdáleností min. 2.2 mm - Plně motorizovaný diferenciální interferenční kontrast (DIC) pro 63x. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Mikroskop musí poskytovat hardwarové synchronizační pulzy | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Konfokální nástavec – parametry |  |
| - Laditelný pulsní laserový zdroj s rozsahem vlnových délek min. od 485 – 685 nm. - Možnost použít min. 5 vlnových délek současně. - Možnost nastavit vlnové délky po 1 nm v plném rozsahu. - Přídavný laserový zdroj 405 nm - Akusto-optický laditelný filtr pro navázání laserů a výběr vlnové délky a intenzity u všech použitých laserů. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Rychlé přepínání emisních spekter v řádu ms. - Rychlost skenování vzorků s rychlostí 10 snímků/sekundu při rozlišení 512x512px a plném zorném poli - Rychlost skenování rezonančním skenerem vzorků s rychlostí 28 snímků/sekundu při rozlišení 512x512px pro plné zorné pole - Skenování alespoň ve třech konfokálních spektrálních kanálech současně - Zoom v rozsahu min. 0,75x-48x. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Maximální rozlišení min. 8000x8000px. - Skenovací mody xy,xyz,xyt,xyzt, xzyt spektrální skeny pro zjištění aktuální odezvy vzorku na excitační vlnovou délku přes celé možné emisní spektrum v kombinaci s prostorovými a časovými skeny. - Možnost detekce průměrné doby dopadu fotonu a možnosti separace spekter pomocí této naměřené hodnoty. - Možnost hardwarově odfiltrovat nežádoucí (odraz apod.) signál v jednotlivých kanálech i pomocí průměrné doby života fotonu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Detektory minimálně 3ks: - super citlivé spektrální detektory pro detekci velmi slabých fluorescenčních signálů, hardwarově oddělené pro lepší nastavení emisního spektra, QE min. 56%, gating funkce pro separaci autofluorescence a zlepšení rozlišení. - Detektory musí být použitelné současně a musí umožňovat libovolné nastavení vlnových délek v detekční oblasti. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Sofware, PC, kamera, stůl – parametry |  |
| - Vysoce výkonný počítač (min. 6 jader, min. 32 GB RAM, min. grafická karta s 8GB RAM paměti s podporou GPU, min. 256 GB sata ssd, min. 512 GB ssd, min. 4TB hdd, síťová karta, myš, klávesnice) s min. 24” monitorem a 64-bit operační systém. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Výkonná grafická karta pro rychlou vizualizaci obrazu v softwaru. - Software pro ovládání celého mikroskopu, realtime spektrální unmixing, SW i HW autofokus, možnost úprav obrázků, Z-stack, timelaps, 3D vizualizace, Ca měření. - Modul pro dlouhodobé snímání, FRAP a FRET snímání. - Možnost dovybavení dalšími softwarovými moduly. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Bezplatný upgrade na software nejméně 5 let od instalace. - Celý systém musí být plně automatizován a ovládán softwarem. - Možnost připojení vzdálené kontroly celého systému 24h/7dní v týdnu. - Aplikační školení min. 8h - Digitální kamera (CMOS) pro snímání ve viditelném a IR spektru, min. 75fps at 5.0 MP rozlišení, diagonála snímače min 11 mm, USB, min. 2048x2048, C-mount | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| - Patch-clamp vybavení: |  |
| Analogově digitální (AD) převodník - Minimální rozsah vstupních signálů -10 až 10 V - Minimálně 8 nezávislých analogových vstupů pro digitalizaci alespoň do 450kHz - Minimálně 8 digitálních výstupů - Funkce eliminace 50/60 Hz frekvenčního šumu, bez použití filtru. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| patch-clamp zesilovač - dvoukanálový, plně kompatibilní s AD převodníkem a softwarem pro záznam a zpracování patch-clamp dat | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| software pro elektrofyziologická měření a zpracování dat, kompatibilní s dodávaným patch-clamp zesilovačem a AD převodníkem - požadujeme plnou kompatibilitu dat naměřených pomocí kupovaného software s programem na zpracování elektrofyziologických dat - musí být schopen synchronizované stimulace a detekce definovaných událostí včetně analýzy jednotlivých otevření iontových kanálů - musí být použitelný v kombinaci se současně kupovaným analogově-digitálním převodníkem a zesilovačem - musí mít vhodná okna pro provádění membránových a dalších testů kvality snímání a pro okamžitou vizuální kontrolu elektrofyziologických měření | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 2ks Manipulátorů, pravý a levý včetně jednotek pro ovládání, motorizované - Rozsah pohybu XYZ min. 25 mm - Rozlišení motoru: min. 4,8 nm - Reprodukovatelnost min. 1 m - Hmotnost max. 3 kg (4 axes) - Nosič spindlu min. 0,5 mm - Nejmenší krok min. 20 nm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Komůrka pro patch-clamp včetně stojanu | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Aktivní antivibrační stůl - Frekvence aktivní min. 0,7 – 300 Hz, pasivní pod 300 Hz - Zatížení stolu od 0 až 300 kg - Korekční síly +\- 16 N vertikálně a +\- 8 N horizontálně - Rozměry min. 600x800x120 mm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |