## DZŘ - Příloha č. 3
Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Kapesní ultrazvukový přístroj pro výuku POCUS (point-of-care ultrasound) u lůžka
Označení (model, seriové číslo apod.) |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ (popis přístroje) | sestava příruční ultrazvukové sondy pro získání a zpracování ultrazvukového signálu a chytrého zařízení pro jeho zobrazení umožňující skupinovou výuku point-of-care ultrasound (POCUS) u lůžka pacienta | [...doplní účastník...]
Ultrazvuková sonda | mobilní: v ruce přenositelná (handheld) | [...doplní účastník...]
| hmostnost maximálně 400 g | [...doplní účastník...]
| voděodolnost na úrovni IP67, možnost povrchové desinfekce, odolnost vůči nárazu (při pádu) a otřesům | [...doplní účastník...]
| komunikace s chytrým zařízením typu smartphone nebo tablet vybaveným operačním systémem iOS nebo Android | [...doplní účastník...]
| schopnost bezdrátová komunikace pomocí WiFi nebo bluetooth technologie | [...doplní účastník...]
| maximální doba nabíjení baterie ze zcela vybitého stavu do plné kapacity musí být max. 90 minut | [...doplní účastník...]
| vybavená funkcí automatického přepnutí do úsporného režimu (př. sleep mode) v případě, když se neprovádí uz zobrazení, s cílem šetřit výdrž baterie. Důvodem tohoto požadavku je délka jedné výukové jednotky, která je 135 minut. | [...doplní účastník...]
| možnost ovládání pomocí připojeného chytrého zařízení (tabletu) | [...doplní účastník...]
| možnost ovládání základních funkcí přímo na těle sondy. Důvodem tohoto požadavku je potřeba jednoduchého základního ovládání pro potřeby výuky (demonstrace i praktický nácvik studenty) | [...doplní účastník...]
| funkce automatické optimalizace obrazu s možností případné manuální korekce. Důvodem tohoto požadavku je potřeba jednoduchého základního ovládání pro potřeby výuky (demonstrace i praktický nácvik studenty). | [...doplní účastník...]
| nepřetržitý provoz po dobu nejméně 50 minut po plném dobití baterie. | [...doplní účastník...]
| variabilní zobrazovací frekvence | [...doplní účastník...]
| Zobrazovací režimy: B a M mód. Pulzní (PW) a barevný (směrový) Doppler. | [...doplní účastník...]
| ultrazvuková sonda umožňuje zobrazení v rozsahu indikací POCUS (point-of-care ultrasound) orgánů dutiny hrudní a břišní | [...doplní účastník...]
Zobrazovací zařízení a konektivita | tablet o velikosti displeje nejméně 10 palců | [...doplní účastník...]
| Možnost současného připojení nejméně 3 dalších chytrých zařízeních tak, aby bylo možné sledovat prováděné vyšetření v reálném čase. Tento požadavek považujeme za absolutně nezbytný z pohledu potřeb výuky. | [...doplní účastník...]
| možnost zadání identifikace pacienta i zobrazení bez identifikace pacienta | [...doplní účastník...]
| zajištění ochrany dat pacienta v souladu s GDPR | [...doplní účastník...]
| možnost ukládání dat a výsledků zobrazení přímo ve vlastním zařízení | [...doplní účastník...]
| kompatibilita se systémem DICOM ePACS umožňující export výsledků zobrazení do nemocničního informačního systému | [...doplní účastník...]
Příslušenství | nabíječka interní baterie | [...doplní účastník...]
| přenosný obal na ultrazvukovou sondu a tablet | [...doplní účastník...]
| přenosný stojan chytrého zařízení pro umístění na stolek (nikoliv vozík) | [...doplní účastník...]
Záruka | záruka nejméně 24 měsíců | [...doplní účastník...]
Počet kusů | 2 kusy | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 378762
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).