## LMCH 15-2022
Specifikace zboží
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
Část 01 | Monitor k bronchoskopu
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Monitor umožňující propojení s flexibilním bronchoskopem. Monitor je vybaven držákem, videovýstupem pro další vužití, USB. Velikost obrazovky 12,8 palců (v poměru 16:9). Rolzlišení 1920x1080 px. Vnitřní paměť min. 32 GB. HDMI a SDI výstup videa. Připojení přes Wi-Fi a LAN. Nastavení ostrosti, barvy, kontrastu a světlosti obrazu. | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 01 |  | 0
Část 02 | Laryngoskop a příslušenství
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Dobíjecí stanice pro 2 laryngoskopy. Indukční dobíjení. Stanice se síťovým napájením na 230V. Pro rukojeti o průměru 28 mm. Kompatibilní s rukojetí a baterií larygoskopu. | ks | 4 |  |  | 0
2 | Dobíjecí baterie pro laryngoskop, 2,5V Li-ion technologie. Kompatibilní s nabíječkou a rukojetí laryngoskopu. | ks | 8 |  |  | 0
3 | Rukojeť laryngoskop pro přímou laryngoskopii s LED osvětlením, dobíjecí. Průměr rukojeti 28 mm. Kompatibilní s nábíječkou a baterií pro laryngoskop. | ks | 8 |  |  | 0
4 | Lžíce laryngoskopická McIntosh vel. 1 - kompatibilní s rukojetí | ks | 2 |  |  | 0
5 | Lžíce laryngoskopická McIntosh vel. 2 - kompatibilní s rukojetí | ks | 2 |  |  | 0
6 | Lžíce laryngoskopická McIntosh vel. 3 - kompatibilní s rukojetí | ks | 8 |  |  | 0
7 | Lžíce laryngoskopická McIntosh vel. 4 - kompatibilní s rukojetí | ks | 2 |  |  | 0
8 | Přístroj pro nepřímou laryngoskopii. Zdroj světla a kamera v blízkosti hrotu lžíce laryngoskopu. Přenos obrazu na integrovaný LCD displej. LCD displej velikosti minimálně 3" v úhlopříčce, rozlišení alespoň 180 x 720px. Možnost ukládání obrazu a videa na datové médium a připojení k externímu monitoru. Možnost výměny laryngoskopické lžíce různých velikostí. Lžíce opakovaně použitelné s možností sterilizace. Přístroj s možností dobíjení baterie. Součástí je kufřík na uskladnění a snadný přenos přístroje. Tři přístroje budou požadovány s lžicí Macintosh 3 a další tři s velikostí 4. | ks | 5 |  |  | 0
9 | Supraglotická gelová maska bez nutnosti inflace vel. 4 | ks | 20 |  |  | 0
10 | Laryngeální jednorázová maska, anatomicky tvarovaná s nafukovací těsnící manžetou vel.2,5 | ks | 5 |  |  | 0
11 | Laryngeální jednorázová maska, anatomicky tvarovaná s nafukovací těsnící manžetou vel.3 | ks | 30 |  |  | 0
12 | Laryngeální jednorázová maska, anatomicky tvarovaná s nafukovací těsnící manžetou vel.5 | ks | 30 |  |  | 0
13 | Laryngeální jednorázová maska, anatomicky tvarovaná s nafukovací těsnící manžetou vel.4 | ks | 30 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 02 |  | 0
Část 03 | Injekční dávkovač léčiv
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Injekční dávkovač pro kontinuální aplikaci léčiv s možností bolusového podání. Přístroj s jednoduchým digitálním displejem umožňující použití stříkačky o objemu 20 a 50 ml. Dávkovač s optickými i akustickými alarmy. Dávkování v rozpětí 0,1 - 99 ml/h. Provoz na síťové napětí 240V + vestavěná baterie umožňující alespoň 1 h provozu bez připojení k síti. | ks | 4 |  |  | 0
2 | Infuzní stojan na kolečkách, výškově stavitelný. Stojan k uchycení až 4 infuzních lahví. | ks | 8 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 03 |  | 0
Část 04 | Potřeby pro kyslíkovou terapii
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Zvlhčovací láhev určená ke zvlhčování protékajícího kyslíku. Láhev je napojitelná na běžne užívané kyslíkové průtokoměry a redukční ventily. Plastová část zvlhčovací láhve z tvrdého plastu s možností sterilizace autoklávem. | ks | 2 |  |  | 0
2 | Plovákový průtokoměr umožňující snadné dávkování kyslíku z centrálního rozvodu plynů nebo tlakové láhve - napojení přes rychlospojku. Vstupní tlak 4,5 bar. Rozpětí průtoku od 0-15 l/min. Na výstupní přípojku je možno napojit inhalační polomasku, nosní kanylu nebo zvlhčovací láhev pro dlouhodobou kyslíkovou terapii. Přístroj je vybaven vstupním filtrem mechanických nečistot. | ks | 4 |  |  | 0
3 | Prstový pulzní oxymetr, otočný display ve 4 směrech. Vhodný pro měření u dospělých i dětí. Opatřen časovačem. Napájení na baterie, výdrž baterie min. 18h provozu. Rozsah měření SpO2 35-99%. Rozsah měření PR 30-240 BPM. Odbourávání pohybových artefaktů. Zobrazení stavu baterie. Balení včetně pouzdra. | ks | 5 |  |  | 0
4 | Kyslíková maska pro dospělé s klipem na nos a kyslíkovou hadičkou. Bez rezervoáru. Zajištění na hlavu pacienta/simulátoru pomocí gumiček. | ks | 10 |  |  | 0
5 | Kyslíkové brýle z měkkého plastu pro dospělé pacienty s 2 m hadičkou pro připojení ke zdroji kyslíku. | balení = 10 ks | 3 |  |  | 0
6 | Jednorázový anesteziologický okruh. Součástí je okruh vrapovaných hadic s Y spojkou s konektory 22F, vrapovaná prodlužovací hadice s konentory 22F délky 150 cm, kolínko s portem, oboustranný konektor 22 m, dýchací vak 3 l | ks | 4 |  |  | 0
7 | Flexibilní dýchací okruh 1,8 m s Y konektory 22F, kolínko s portem. | ks | 4 |  |  | 0
8 | Výměník tepla a vlhkosti (HME filtr) pro dospělé s funkcí antivirového a antibakteriálního filtru pro napojení na standardní endotracheální kanylu či supraglotickou pomůcku. | ks | 10 |  |  | 0
9 | Anesteziologický dýchací systém jednocestný Mapleson C. Dýchací systém bez zpětného vdechování vybavený rezervoárovým vakem umožňujícím manuální ventilaci a přetlakovým ventilem a vrapovanou hadicí k napojení systému ke zdroji medicinálního plynu. | ks | 5 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 04 |  | 0
Část 05 | Spotřební materiál
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Glukometr v balení s 25 kusy testovacích proužků | ks | 4 |  |  | 0
2 | Kompaktní elektrická odsávačka sekretů. Pístová vývěva se sacím výkonem alespoň 22 l/min., regulátor vakua včetně vakuometru. Napájení ze sítě 240V. Součástí přístroje je sběrná nádoba na opakované použití. | ks | 2 |  |  | 0
3 | Jednoduchý jednomembránový fonendoskop s olivkami z tvrdého plastu. | ks | 8 |  |  | 0
4 | Kontrolní manometr pro endotracheální kanyly s velkoobjemovými nízkotlakými manžetami, průměr stupnice 68 mm. Manometr je kompletní s 1 m spojovací hadičkou, s odsávacím ventilkem. | ks | 1 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 05 |  | 0
Část 06 | Defibrilační systémy
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Přechodový adaptér pro propojení výukového defibrilačního systému pro simulaci srdečních rytmů s defibrilátory typu LifePack 20e. | ks | 3 |  |  | 0
2 | Výukový defibrilační systém pro simulaci srdečních rytmů. Přístroj umožňující napojení na běžně užívané reálné defibrilátory. Přístroj umožňuje bezpečné podání defibrilačního výboje. Součástí je sada výměnných nalepovacích elektrod. Změna detekovatelného rytmu pomocí dálkového ovladače. Napájení bateriemi. | ks | 3 |  |  | 0
3 | Tréninkový AED přístroj. Přístroj dávající pokyny v mluvené formě s možností volby jazyka - čeština, angličtina. Přístroj vybavený nalepovacími elektordami s možností výměny dětských a dospělých elektrod. Detekce přilepení elektrod. Přístroj s tlumičem výboje, možností simulace defibrilovatelného i nedefibrilovatelného rytmu. Dálkové ovládání. Možnost využití v poloautomatickém i plněautomatickém režimu. | ks | 8 |  |  | 0
4 | Náhradní nalepovací elektrody pro defibrilátor a AED, opakovaně použitelné (minimálně 25 krát) | sada | 20 |  |  | 0
5 | Náhradní sada elektrod k nácviku defibrilace - dětské | ks | 5 |  |  | 0
6 | Náhradní sada elektrod k nácviku defibrilace - dospělé | ks | 20 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 06 |  | 0
Část 07 | Spotřební materiál - intraoseální vrtačka a jehly
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Kompaktní intraoseální vrtačka pro zavedení intraoseální jehly. Poháněná akumulártorem. Životnost akumulátoru 500 - 1000 zavedení. | ks | 8 |  |  | 0
2 | Intraoseální jehla se zavaděčem, průsvit 15 G, délka jehly - 15 mm, standardizované označení - růžová barva zavaděče. | ks | 30 |  |  | 0
3 | Intraoseální jehla se zavaděčem, průsvit 15 G, délka jehly - 25 mm, standardizované označení - modrá barva zavaděče. | ks | 30 |  |  | 0
4 | Intraoseální jehla se zavaděčem, průsvit 15 G, délka jehly - 45 mm, standardizované označení - žlutá barva zavaděče. | ks | 15 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 07 |  | 0
Část 08 | Spotřební materiál pro první pomoc
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Škrtidlo určené k aplikaci jednou rukou. Pevný systém vratidla s pohybující se vnitřní páskou poskytující stejnoměrný tlak po obvodu končetiny. | ks | 4 |  |  | 0
2 | Fixační imobilizační pánevní pás pro rychlou neinvazivní stabilizaci pánve. Pás umožňuje snadnou manipulaci a naložení i jedním záchrancem. Po optimálním naložení a dotažení dochází k automatické fixaci pozice pásu. Pás z měkké tkaniny, které zabraňuje tvorbě dekubitů. | ks | 4 |  |  | 0
3 | Samorozpínací vak pro dětské pacienty. Lze použít i pro velmi malé děti. Vyroben z kvalitního materiálu umožňujícího opakované použití a dezinfekci. Vybaven přetlakovým ventilem, kompatibilní s běžně používanými obličejovými maskami, ET rourkami a supraglotickými pomůckami. | ks | 10 |  |  | 0
4 | Samorozpínací vak pro ventilaci dospělého. Součástí je přetlakový ventil. Vak je vyroben z odolného materiálu umožňujícího dlouhodobé použití a opakovanou dezinfekci. Kompatibilní se všemi běžně používanými obličejovými maskami, ET rourkami a supraglotickými pomůckami. | ks | 30 |  |  | 0
5 | Obličejová maska velikost 2 umožňující manuální ventilaci po zprůchodnění dýchacích cest. Plastová maska pro opakované použití. Maska je kompatibilní s běžně užívanými samorozpínacími vaky. | ks | 10 |  |  | 0
6 | Obličejová maska velikost 3 umožňující manuální ventilaci po zprůchodnění dýchacích cest. Plastová maska pro opakované použití. Maska je kompatibilní s běžně užívanými samorozpínacími vaky. | ks | 20 |  |  | 0
7 | Obličejová maska velikost 4 umožňující manuální ventilaci po zprůchodnění dýchacích cest. Plastová maska pro opakované použití. Maska je kompatibilní s běžně užívanými samorozpínacími vaky. | ks | 40 |  |  | 0
8 | Obličejová maska velikost 5 umožňující manuální ventilaci po zprůchodnění dýchacích cest. Plastová maska pro opakované použití. Maska je kompatibilní s ěžně užívanými samorozpínacími vaky. | ks | 40 |  |  | 0
9 | Vakuová fixační dlaha pro horní a dolní končetinu v dospělé velikosti včetně pumpy pro odsátí vzduchu. Výrobek umožnující snadné a opakované použití. | ks | 4 |  |  | 0
10 | Manuální vakuová pumpa pro odsátí vzduchu z vakuových pomůcek (dlahy, límce, pánevní pásy, vakuové matrace). Jednoduchá manuální pumpa kompatibilní s používanými výrobky. | ks | 2 |  |  | 0
11 | Fixační krční límec pro dospělé. Nastavitelný - 16 velikostí. S výkyvnou podpěrkou brady. | ks | 10 |  |  | 0
12 | Páteřní deska sloužící k transportu pacienta. Lze použít v kombinaci s fixátory hlavy. Rozměry cca 40x185 cm. | ks | 2 |  |  | 0
13 | Odlehčený scoop rám určený pro snadné naložení zraněné osoby. Scoop rám umožňuje fixaci transportované osoby 3 bezpečnostními pásy. Snadno omyvatelný, nastavitelná délka nožní části, uprostřed křídel integrovaná spojka, s jejíž pomocí lze rám snadno rozdělit na dvě části a tak naložit či vyložit poraněnou osobu. | ks | 4 |  |  | 0
14 | Vakuová matrace pro bezpečný transport nemocného. Matrace rozměru min. 80x220 cm vyrobena z trvanlivého a snadno omyvatelného materiálu. Matrace umožňuje fixaci a stabilizaci transportovaného pacienta pomocí popruhů a díky možnosti odsátí vzduchu z matrace. Matrace je vybavena alespoň 3 úchyty na každé straně umožňujícími transport pacienta vícečlenným týmem. Součástí je pumpa pro odsátí vzduchu z matrace. | ks | 2 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 08 |  | 0
Část 09 | Spotřební materiál drobné nástroje
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Identifikace nabízeného zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Nerezové resterilizovatelné nůžky s dvěma branžemi a tupým koncem pro stříhání obvazového materiálu a snímání krytí z pacienta bez rizika poranění. Lomené, 23 cm dlouhé | ks | 4 |  |  | 0
2 | Nerezové resterilizovatelné nůžky s dvěma branžemi a tupým koncem pro stříhání obvazového materiálu a snímání krytí z pacienta bez rizika poranění. Lomené, 14 cm dlouhé | ks | 4 |  |  | 0
3 | Sterilizovatelné nerezové anatomické svorky - 24 cm s rovnými branžemi, plochými čelistmi opatřenými vroubky a samozavíracím mechanismem. | ks | 4 |  |  | 0
4 | Sterilizovatelné nerezové anatomické svorky - 16 cm s rovnými branžemi, plochými čelistmi opatřenými vroubky a samozavíracím mechanismem. | ks | 4 |  |  | 0
5 | Sterilizovatelné nerezové anatomické svorky - 24 cm se zahnutými branžemi, plochými čelistmi opatřenými vroubky a samozavíracím mechanismem. | ks | 4 |  |  | 0
6 | Sterilizovatelné nerezové anatomické svorky - 16 cm se zahnutými branžemi, plochými čelistmi opatřenými vroubky a samozavíracím mechanismem. | ks | 4 |  |  | 0
7 | Pinzeta anatomická 50 cm rovná s vroubkovanými čelistmi a tupou špičkou k zajištění pevného úchopu. | ks | 2 |  |  | 0
8 | Pinzeta anatomická 18 cm rovná s vroubkovanými čelistmi a tupou špičkou k zajištění pevného úchopu. | ks | 5 |  |  | 0
9 | Jehelec opatřen klešťovými rukojeťmi a krátkými tupými čelistmi s vroubkováním. Má samorozevíratelné rukojeti s třístupňovým zámkem na jejich zadním konci zabraňující somovolnému rozevření. Délka jehelce - 14 cm. | ks | 10 |  |  | 0
10 | Jehelec s nůžkovými rukojeťmi a krátkými tupými čelistmi opatřenými křížovým vroubkováním. Délka jehelce - 14 cm. | ks | 10 |  |  | 0
11 | Endotracheální rourka s nafukovací manžetou pro orální i nasální intubaci. Konektor pro nafukování musí být ve tvaru negativního konusu. Velikost 6 | ks | 40 |  |  | 0
12 | Endotracheální rourka s nafukovací manžetou pro orální i nasální intubaci. Konektor pro nafukování musí být ve tvaru negativního konusu. Velikost 7 | ks | 40 |  |  | 0
13 | Endotracheální rourka s nafukovací manžetou pro orální i nasální intubaci. Konektor pro nafukování musí být ve tvaru negativního konusu. Velikost 8 | ks | 40 |  |  | 0
14 | Zavaděč endotracheální rourky pro obtížné intubace. Kulaté zakončení, hladký povrch. Velikost CH10 | ks | 20 |  |  | 0
15 | Zavaděč endotracheální rourky - bužie. Pro jednorázové užití. Bez latexu. Sterilní. Typ materiálu - polyetylén. Obvod 15 Fr, délka 60 cm. Vhodné pro rourky o velikosti 6 - 11 mm. | ks | 10 |  |  | 0
16 | Laryngeální tubus s kanálkem pro odsávací sondu, velikost 2,5 | ks | 10 |  |  | 0
17 | Laryngeální tubus s kanálkem pro odsávací sondu, velikost 4 | ks | 20 |  |  | 0
19 | Jednorázový skalpel s plastovou rukojetí | ks | 20 |  |  | 0
20 | Cvičné pero, které slouží k autentické simulaci použití skutečného pera pro podání intramuskulární injekce adrenalinu u pacienta s anafylaktickým šokem. Pero je možno opakovaně použít. | ks | 2 |  |  | 0
21 | Aspirační trn pro opakovanou aspiraci (zelený). Délka hrotu 20 mm. Integrovaný odvzdušňovací filtr. | balení = 25 ks | 3 |  |  | 0
22 | Diagnostická svítilna. Napájení na baterie. Materiál - hliník. | ks | 8 |  |  | 0
23 | Jehly a nevstřebatelné chirurgické vlákno z polyamidu. Šití je sterilní, jednotlivě balené a určené k jednorázovému použití. Vlákno je monofilní, vyrobeno z nylonu 6, obarvené namodro barvivem ftalociamin a je zataveno v konci jehly. Délka vlákna je 45 cm a jeho síla EP 2.0 (0,2 mm) a v USP 3/0. Jehla je řezná o délce 26 mm. | balení (jehla a vlákno) | 50 |  |  | 0
24 | Jehly a nevstřebatelné chirurgické vlákno z polyamidu. Šití je sterilní, jednotlivě balené a určené k jednorázovému použití. Vlákno je monofilní, vyrobeno z nylonu 6, obarvené namodro barvivem ftalociamin a je zataveno v konci jehly. Délka vlákna je 45 cm a jeho síla EP 1.5 (0,15 mm) a v USP 4/0. Jehla je řezná o délce 26 mm. | balení (jehla a vlákno) | 50 |  |  | 0
|  |  |  | Celková cena část 09 |  | 0