## 17-2022
Specifikace zboží
Dodavatel vyplní pouze všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
|  | část 01 | PH metr
|  | položka | Popis | jednotka | celkem jednotek | Identifikace nabídnutého zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N018 N029 N042 | část 01 | 1 | pH metr Malý stolní přístroj s intuitivním jednoduchým ovládáním Měří pH, oxidačně-redukční potenciál a teplotu Přehledný displej zobrazující měřené údaje, stav elektrody, stabilitu, kalibrační hodnoty, současné zobrazování měřených hodnot Rozsah měření -2,000 až +19,999 pH, rozlišení 0,001/0,01/0,1 pH, přesnost +/- 0,003 pH Rozsah měření napětí +/- 1999,9 mV, rozlišení 0,1 mV, přesnost +/- 0,2 mV Rozsah měření teploty 0 až 100 oC, rozlišení 0,1 oC, přesnost +/- 0,2 oC Kalibrace pH: minimálně tříbodová, s rozlišením 0,003 pH Automatické rozpoznání pufru standardního nebo s možností pufru vlastního Paměť: minimálně 500 hodnot USB konektor Elektrody připojitelné přes BNC konektor (alespoň 2 BNC vstupy) Teplotní kompenzace: automatická nebo manuální Součástí balení: síťový adaptér, držák elektrod, univerzální kombinovaná pH elektroda, teplotní sonda, kalibrační pufry, náhradní elektrolyt, návod | ks | 17 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena část 01 |  |  | 0
|  | část 02 | Vodní lázně
|  | položka | Popis | jednotka | celkem jednotek | Identifikace nabídnutého zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N034a | část 02 | 1 | Vodní lázně (objem 10 litrů +/- 1 litr) • Použitelná pracovní hloubka: pro objem 10 l min. 10 cm, • Teplotní rozsah od okolní teploty +5 °C do 99°C • Teplotní stabilita: ±0,15 °C • Možnost nastavení rozlišení teploty: 0,1 °C • Jednoduchý podsvícený displej pro snadné ovládání • Přesné digitální ovládání teploty s časovačem • Nerezová vana bez vnitřních komponentů pro snadné čištění • Integrovaný vypouštěcí šroub pro snadné vyprazdňování a čištění • Ergonomické zapuštěné boční úchyty pro snadnou přepravu • Protiskluzové gumové nožičky pro bezpečnou stabilitu • Jako příslušenství ke každé lázni: - plastové víko - stojany na skleněné varné zkumavky (ca. 60 zkumavek 100 x 16/17 mm dia) - ochranné médium zastavující růst řas, baktérií a dalších mikroorganismů | ks | 8 |  | 0 | 0
N034b | část 02 | 2 | Vodní lázně (objem 25 litrů +/- 1 litr) • Použitelná pracovní hloubka: pro objem 25 l min. 15 cm • Teplotní rozsah od okolní teploty +5 °C do 99°C • Teplotní stabilita: ±0,15 °C • Možnost nastavení rozlišení teploty: 0,1 °C • Jednoduchý podsvícený displej pro snadné ovládání • Přesné digitální ovládání teploty s časovačem • Nerezová vana bez vnitřních komponentů pro snadné čištění • Integrovaný vypouštěcí šroub pro snadné vyprazdňování a čištění • Ergonomické zapuštěné boční úchyty pro snadnou přepravu • Protiskluzové gumové nožičky pro bezpečnou stabilitu • Jako příslušenství ke každé lázni: - plastové víko - stojany na skleněné varné zkumavky (ca. 60 zkumavek 100 x 16/17 mm dia) - ochranné médium zastavující růst řas, baktérií a dalších mikroorganismů | ks | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena část 02 |  |  | 0 | zstropovat
|  | část 03 | Analytické váhy
|  | položka | Popis | jednotka | celkem jednotek | Identifikace nabídnutého zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N012 N105 | část 03 | 1 | Analytické váhy, • Váživost 82 – 320 g, přesnost 0,1 mg • interní automatická kalibrace nebo externí kalibrace • procentuální vážení • totalizace (postupné navažování) • kontrolní vážení (High-OK-Low) • automatický export dat po stabilizaci • dynamické vážení (vážení živých zvířat) • počítání kusů • procentuální vážení • rozměr platformy (Ø): min. 90 mm • přesnost ≤ 0,1 mg • úřední ověřitelnost | ks | 2 |  | 0 | 0
N033 N104 N049 | část 03 | 2 | Předvážky - Přené laboratorní váhy s velkým vážícím rozsahem • Interní automatická kalibrace zaručující vysoký stupeň přesnosti • Podsvětlený LCD displej, výška číslic minimálně 15 mm • Vážící deska z nerez oceli, minimálně Ø 80 mm • Funkce: vážení, počítání kusů, tárování (odečet hmotnosti obalu), totalizace (postupné navažování) • Ochranný kryt proti průvanu • Přípustná teplota prostředí: minimálně +15°C až +30°C • váživost min. 300 g • citlivost min. 0,001 g | ks | 7 |  | 0 | 0
N041 | část 03 | 3 | Přené laboratorní váhy s velkým vážícím rozsahem • Interní automatická kalibrace zaručující vysoký stupeň přesnosti • Podsvětlený LCD displej, výška číslic minimálně 15 mm • Vážící deska z nerez oceli, minimálně Ø 80 mm • Funkce: vážení, počítání kusů, tárování (odečet hmotnosti obalu), totalizace (postupné navažování) • Ochranný kryt proti průvanu • Přípustná teplota prostředí: minimálně +15°C až +30°C • váživost min. 420 g • citlivost min. 0,001 g | ks | 10 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena část 03 |  |  | 0
|  | část 04 | Míchačky, třepačky a centrifugy
|  | položka | Popis | jednotka | celkem jednotek | Identifikace nabídnutého zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N014 N024 | část 04 | 1 | Magnetická míchačka bez ohřevu digitální displej regulace otáček 0 – 2500 ot/min maximální objem 1,5 litru kruhový tvar, rozměry (průměr x výška) 180mm x cca 50 mm | ks | 6 |  | 0 | 0
N017 N103 | část 04 | 2 | Malý vortex na jednu zkumavku, kompaktní, univerzální malá třepačka vhodná pro protřepávání se všemi malými nádobami a mikrotitračními destičkami zvýšená chemická odolnost povrchu identifikace platformy rychlost třepání 0 – 3000 ot/min spouštění dotykem nebo kontinuální provoz důlek pro 1 zkumavku nástavce pro zkumavky a mikrotitrační destičku | ks | 4 |  | 0 | 0
N027 N102 | část 04 | 3 | Malé centrifuga Max RCF: 2 000g, Min 1900g Max RPM: 6 000, Min 5900 Max kapacita: 8 x 1,5 / 2 ml, Min 7 x 1,5 / 2 ml kompaktní provedení, 2 rotory redukce na mikrozkumavky 0,5 ml 4 x PCR 8-strip 0,2 ml | ks | 6 |  | 0 | 0
N045 | část 04 | 4 | Minicentrifuga pro rychlé stáčení včetně rotorů • rychlá výměna rotorů bez použití nástrojů • 2 rotory: pro zkumavky a stripy • 4 adaptéry na 0,2 a 0,5 ml zkumavky • tichý provoz • start a stop otevřením a zavřením víka • včetně rotorů min. 8 x 1,5/2,0 ml a 32 x 0,2 ml zkumavky nebo 4 PCR stripy • odstředivá síla 2000 x g (1000 x g pro strip rotor) • rychlost otáček 6000 ot/min | ks | 2 |  | 0 | 0
N043 | část 04 | 5 | Magnetická míchačka s topnou deskou s odolností proti poškrábání a chemikáliím • nastavení teploty a otáček • digitální displej • maximální míchané množství – 10l • rozsah otáček od ca. 100 – min. 1 400 ot/min s přesností nastavení ±10 • rozsah teploty pracovní plochy – 20 - +300°C s přesností nastavení ±5°C • maximální teplota média - +250°C • krátká doba ohřevu, topný výkon – 800W, napájení – 230V • plynulý náběh otáček i teploty • stabilita otáček i přes kolísání viskozity vzorků • míchací motor s pozvolným rozběhem, bezúdržbový motor • automatické vypnutí ohřevu při překročení teploty o 25°C nad nastavenou hodnotu • indikátor zbytkového tepla • samostatný spínač topení (on/off) a vizuální indikátor zapnutého topení • uzavřené pouzdro přístroje (slouží jako ochrana před agresivními výpary a kapalinami, zabraňuje vnitřní korozi a chrání motor před poškozením) • závit pro našroubování stojanové tyče | ks | 16 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena část 04 |  |  | 0
|  | část 05 | UV Lampa
|  | položka | Popis | jednotka | celkem jednotek | Identifikace nabídnutého zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N030 N107 | část 05 | 1 | Přenosná UV lampa - germicidní lampa UV (110W), • výkonné baktericidní svítidlo s ventilátorem a nuceným oběhem vzuchu • Pojízdný germicid vybavený dvěmi UVC trubicemi s výkonem 2x 55W s počítadlem provozních hodin. • Životnost germicidů min. 8000 hodin. • Rozměry: min 112 x 21x 130 cm. • Germicidní lampa do místnosti min. 30m2, max. 60m2, • povrch lampy z nerezu | ks | 3 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena část 05 |  |  | 0
|  | část 06 | Box pro přípravu PCR mixů
|  | položka | Popis | jednotka | celkem jednotek | Identifikace nabídnutého zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N032 | část 06 | 1 | Box pro přípravu PCR mixů Box poskytuje ochranu H35, např. ochrana proti kontaminaci při přípravě PCR směsi • vertikální laminární proudění pro účinnou ochranu po celou dobu práce v boxu • polyuretanový předfiltr • hlavní HEPA filtr, účinnost filtrace > 99,99 % pro částice 0,3 μm • v souladu s normami IEST-RP-CC002.2, ISO 14644.1 tř. 3, EN1822 (H 13) vestavěná germicidní UV lampa pro dekontaminaci povrchů uvnitř boxu po skončení práce, s časovačem • polička pod UV lampou pro účinnější sterilizaci nástrojů • polykarbonátové čelní sklo, výklopné, s bezpečnostním spínačem UV lampy • výška otvoru: při práci alespoň 16,5 cm, při plném vyklopení alespoň 35 cm (čištění apod.) vestavené osvětlení 5000 K > 800 Lux (optimální zbarvení a intenzita) • antimikrobiální nátěr na hlavním těle boxu snižuje riziko kontaminace uzavíratelný otvor v zadní stěně pro snadný přívod elektřiny do boxu • rozměry vnitřní alespoň 600x530x550 mm (ŠxHxV) | ks | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena část 06 |  |  | 0
|  | část 07 | Elektronické pipetovací nástavce
|  | položka | Popis | jednotka | celkem jednotek | Identifikace nabídnutého zboží | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
N038 | část 07 | 1 | Elektronický pipetovací nástavec • Elektronický pipetovací nástavec pro pipety v objemech 1 – 100 mL • LCD displej • Možnost gravitačního vypuštění • Regulovatelná rychlost pipetování • Vhodný pro skleněné a plastové pipety • Napájení 220 V • Vyměnitelný hydrofóbní 0.45µm filtr • Baterie: lithiové • Doba užívání nabitých baterií (min. 8 hodin) • Dodání včetně nabíječky/nabíjecího stojánku | set | 12 |  | 0 | 0
N020 | část 07 | 2 | Pipetovací nástavec + stojánek možnost použít plastové i skleněné pipety objemu 0,5 – 100 ml bezpečnostní ventil proti náhodnému nasátí kapaliny možnost volitelné rychlosti nasávání i vypouštění kapaliny akumulátor s ochranou proti přebití součástí dodávky nabíjecí stojánek možnost dokoupit samostatně nabíjecí stojánek | ks | 3 |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena část 07 |  |  | 0
0