Předběžná tržní konzultace

dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2, 
IČO: 00216208 (dále také jen „zadavatel“) připravuje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na dodávku angiografického přístroje.

Z výše uvedeného důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci v souladu s § 33 zákona za účelem získání podrobnějších informací o dodávce uvedeného přístroje s ohledem na možnosti trhu daného zboží Získané informace (pokud budou relevantní) následně zadavatel může zohlednit či použít při přípravě zadávací dokumentace chystané veřejné zakázky, resp. při stanovení zadávacích podmínek.

V principu zadavatel poptává moderní flexibilní jednoprojekční C-rameno se stropním závěsem a plnou digitalizací obrazu určené pro experimentální intervenční výkony umožňující maximum volného prostoru ze všech stran stolu, vyšetřovací stůl s plovoucí deskou, excentricky uchycený k podlaze s možností všestranného pohybu. Podrobnější specifikace je v tabulce níže.

| Identifikace dodavatele (úplný název, IČO a adresa) |  |
| --- | --- |

| Název angiografického systému |  |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| K uvedenému systému prosíme o zaslání aktuální dokumentace (prospekty, technické listy apod.) |

| Technická specifikace požadovaného angiografického systému | Poznámka – pokud některý požadovaný parametr Vámi nabízený přístroj nesplňuje, uveďte zde nejbližší hodnotu, kterou Vámi nabízený přístroj disponuje |
| --- | --- |
| monoplanární stacionární angiografický přístroj s C-ramenem uchyceným na stropním závěsu s plnou digitalizací obrazu umožňující provádění celého spektra angiologických vyšetření a intervencí |  |
| Geometrie systému |  |
| podélně posuvné C-rameno upevněné ke stropu s možností nastavení min. ze 3 stran vzhledem k vyšetřovacímu stolu |  |
| prodloužená dráha pro parkování C ramene za hlavou pacienta |  |
| motorická rotace systému pro možnost vyšetřování celého těla pacienta |  |
| rotace C-ramene minimálně 120° LAO - 120° RAO |  |
| angulace C-ramene minimálně 45° CR - 45° CA |  |
| rychlost rotace i angulace minimálně 25°/s |  |
| automatické nastavení předprogramovaných pozic systému (min. 30) |  |
| antikolizní senzorový systém pro pohyb C-ramene |  |
| automatický regulátor polohy systému C-ramene |  |
| automatické nastavení polohy podle navoleného referenčního obrazu |  |
| automatické synchronní nebo manuální otáčení kolimačních clon i plochého detektoru |  |
| ovládání všech funkcí C-ramene, stolu i clon od vyšetřovacího stolu |  |
| Katetrizační stůl |  |
| umístěný na podlaze s plovoucí deskou s větším rozsahem pohybu (podélný posun min. 100 cm, transverzální posun min. +/-15 cm) |  |
| deska s možností otáčení minimálně +/- 90° |  |
| šířka stolu nejméně 50 cm v úrovni trupu pacienta |  |
| nastavitelná výška stolu min. v rozsahu nemocničního lůžka (75-100 cm) |  |
| minimální zatížitelnost stolu 250 kg s možností dalšího zatížení v jakémkoliv místě stolu při resuscitaci |  |
| možnost umístit ovládací prvky na obě strany stolu i samostatný stojan |  |
| atenuace desky pacienta max. 1 mm Al eq. |  |
| tlačítko aretace stolu pro případ výpadku el. proudu |  |
| standardní matrace pro vaskulární vyšetření min 200 cm |  |
| podložka hlavy, fixační pomůcky pro neklidné pacienty |  |
| stojan infuzních lahví a držák kabelů ke stolu |  |
| držák kabelů ke stolu |  |
| nastavení polohy stolu na základě posledního snímku pomocí grafických značek, bez použití fluoroskopie |  |
| sledování skutečné polohy rentgenového svazku vůči vyšetřovacímu stolu bez nutnosti použití fluoroskopie |  |
| Vysokonapěťový generátor |  |
| vysokofrekvenční RTG generátor s nominálním výkonem nejméně 100 kW |  |
| nastavení anodového napětí min. 40–120 kV |  |
| neomezený kontinuální výkon pro fluoro mód min. 3 kW |  |
| rozsah nastavitelných proudů min. 10-1000 mA |  |
| plně automatický pulzní a expoziční režim |  |
| integrovaný systém měření dávky s kumulativním zobrazením |  |
| Zdroj RTG záření |  |
| rotační anoda s min. 2 ohnisky |  |
| velikost malého ohniska max. 0,5 mm |  |
| velké ohnisko min. 0,7 mm |  |
| tepelná kapacita anody min. 6 MHU (neuvádět jakékoliv přepočítané hodnoty, jako efektivní atd.) |  |
| chladící výkon zářiče min 500 kHU/min. |  |
| integrovaná mřížka pro spínání pulsní fluoroskopie (grid-switch) pro odstranění měkkých složek záření |  |
| kontinuální fluoroskopický výkon rentgenky pro čas větší než 20 minut min. 4 kW |  |
| Kolimátor |  |
| rektangulární kolimátor |  |
| přídavná filtrace s Cu ekvivalentem pro redukci dávky min. 0,9 mm Cu ekvivalentem pro redukci dávky |  |
| nastavení clon kolimátoru na monitoru bez záření |  |
| Minimalizace dávky |  |
| nejlepší možný systém, který výrobce poskytuje, pro maximální snížení dávky pro pacienta a obsluhující personál. Prosíme specifikujte využití technologie pro získání nejlepší kvality obrazu za co nejnižší dávky záření k dosažení principu ALARA v poznámce. |  |
| Akviziční systém |  |
| plochý detektor s matricí o rozlišení min. 2048*2048 nebo 2k*2k |  |
| aktivní plocha detektoru min. 35 x 30 cm |  |
| bitová hloubka detektoru min. 16 bit |  |
| velikost obrazového bodu max. 160 µm |  |
| rozlišovací schopnost minimálně 3,25 lp/mm |  |
| detekční kvantová účinnost detektoru (DQE) pro 0 lp/mm min. 75 % |  |
| výstup zobrazovací matrice detektoru min. 3 Mpix |  |
| akviziční obrazové formáty v rozsahu minimálně od 11 x 11 cm až 35 x 30 cm – možnost volby min.5 formátů, ZOOM min. 5 FOV |  |
| digitální obrazová akvizice pro matrici 1024*1024 min. 30 snímků |  |
| digitální obrazová akvizice pro matrici 2048*2048 nebo 2480*1920 min. 6 snímků/s |  |
| digitální subtrakční angiografie: akvizice, zobrazení a ukládání v matrici min. 10242/12 bits |  |
| fluoro mód: frame rate min. 30fps |  |
| pulzní fluoroskopie: akvizice a zobrazení v matrici min. 10242/12 bits |  |
| Obrazové zpracování a ukládání |  |
| zpracování obrazu a archivace v matricích 2048 x 2048 nebo 2480*1920 |  |
| standardní software pro úpravu obrazů, automatické nastavení jasu a kontrastu, digitální optimalizace denzity obrazu v reálném čase, automatická redukce šumu, postprocesingové funkce (změna jasu a kontrastu, elektronický zoom, posun obrazu, anatomické pozadí, elektronické clony, měření úhlů a vzdáleností apod.) |  |
| DSA s kontinuálním nebo krokovým posunem, včetně sledování bolu kontrastní látky pro řízení akvizice |  |
| dvojitý fluoroskopický mód umožňující současné zobrazení fluoroskopického a subtrahovaného obrazu |  |
| zobrazení a nahrávání zvoleného hemodynamického signálu v RTG obraze |  |
| automatické uložení posledních 10 vteřin fluoroskopie do paměti |  |
| záznamová kapacita min. 50.000 obrázků v rozlišení 1024x1024 |  |
| výstup videosignálu pro přenos obrazu do přednáškové místnosti |  |
| DICOM obrazový interface (DICOM Store, Query/Retrieve) |  |
| Monitor na sále |  |
| medicínský LCD HD barevný monitor s úhlopříčkou min. 56“ (142 cm) s nativním formátem min. 3840 x 2160 (8 Mpix), typická svítivost bílé min. 400 cd/m2, kontrast min. 1:4000 s |  |
| možnost zobrazení min. 8 kanálů (video vstupů) na monitoru a připojení min. 16 externích kanálů (video vstupů) |  |
| montáž monitoru na pojízdném, natáčecím, výškově stavitelném stropním závěsu NEBO na polohovatelném rameni o délce min 2.2 m |  |
| možnost doplnění large LCD HD monitoru o dva přídavné LCD medicínské monitory, poměr stran 16:9, rozlišení min. 1920x1080, (tzv. mickey mouse) |  |
| Monitory v ovládací místnosti |  |
| základní konfigurace monitorů a ovládacích prvků popište v poznámce |  |
| Ovládání systému |  |
| ovládání všech funkcí C-ramene, detektoru, clon a stolu od vyšetřovacího stolu i z ovladovny. Ovládací konzole musí být snadno umístitelná(é) po obou stranách vyšetřovacího stolu (podle postavení obsluhy vpravo nebo vlevo od pacienta). |  |
| dotyková obrazovka, umístěná na straně diagnostického stolu (možno umístit na levé, nebo pravé straně stolu dle postavení obsluhy vlevo nebo vpravo od pacienta) pro ovládání systémových funkcí, funkcí zobrazovacího systému a funkcí vybraných případných zařízení |  |
| bezdrátový nožní ovladač ve vyšetřovně pro spouštění expozice, fluoroskopie. |  |
| ovládací tlačítko plovoucí desky stolu do ovladovny. |  |
| interakce s hlavním monitorem na sále z ovladovny pomocí myši minimálně z hlediska: - hladké změny velkosti oken s jednotlivými aplikacemi (včetně aplikací z externích zdrojů) - změny rozložení obrazu na velkém monitoru - uložit screenshot pro vybranou obrazovku jediným kliknutím myši - změnit pozici jednotlivých aplikaci pomocí funkce „drag and drop“ |  |
| integrace angiografických aplikací a aplikací z externích zdrojů do angiografu (hemodynamický systém, externí přenosný počítač, postprocesingová stanice) s monitorem min. 56 palců ve vyšetřovně umožňující alespoň: - aktivace aplikaci pomocí myši, jednoduchým pohybem kurzoru nad aplikací - plnou kontrolu nad zobrazenými aplikacemi (včetně aplikací z externích zdrojů) pomocí myši a dotykové obrazovky ve vyšetřovně |  |
| možnost provádět analýzu a měření, kalibraci, výběr scény a kopírovaní obrazu na referenčním monitoru během skiaskopie a fluoroskopie |  |
| výstup videosignálu pro přenos RTG obrazu do přednáškové místnosti, konektory, DVI-D, HDMI |  |
| Intervenční nástroje |  |
| zobrazení všech intervenčních nástrojů na medicínském monitoru v ovladovně |  |
| paralelní zobrazení všech intervenčních nástrojů na LCD ve vyšetřovně |  |
| digitální kanál umožňující okamžité (real-time) zpracování surových dat získaných z intervenčních aplikací k urychlenému vytvoření 3D obrazů |  |
| export obrazových dat ve standardních formátech (DICOM SC, JPEG, AVI). |  |
| Příslušenství |  |
| štít z olovnatého skla min. 75 cm široký s ekvivalentem min. 0,5 mm Pb na podélně pojízdném výškově nastavitelném otočném stropním závěsu NEBO stropním stativu |  |
| horní a dolní clony z olovnaté gumy o ekvivalentu min. 0,5 mm Pb s uchycením ke stolu |  |
| operační světlo LED na stropním závěsu s intenzitou světla min. 50.000 lux |  |
| dorozumívací zařízení (intercom) mezi ovladovnou a sálem |  |
| výrobcem dodávané příslušenství pro stůl – držák infuzních lahví, podpěra rukou, kompresní pás |  |
| elektrický rozvaděč – úprava stávajícího nebo dodání |  |
| záložní zdroj min. 80 kVA, 400 V pro zajištění bezpečného ukončení nebo přerušení výkonu na angiografickém systému, který musí zajistit minimálně pohyb C ramena, plně funkční skiaskopický mód a dobu zálohy min. 15 minut |  |
| Další požadavky |  |
| demontáž stávajícího systému |  |
| instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy |  |
| provedení přejímací zkoušky a měření rozptýleného záření dle platných legislativních požadavků |  |
| záruka 12 měsíců |  |
| dostupnost servisní softwarové a hardwarové podpory po dobu životnosti přístroje (alespoň10 let) |  |

Volitelné vlastnosti (ceny nebudou zveřejněny):

| Parametr | Poznámka Pokud některé funkce uvedené v základní konfiguraci vyžadují pro svůj provoz i některou z volitelných položek, nebo pokud některé volitelné vlastnosti/funkce vyžadují pro svůj provoz současně pořízení jiných položek, uveďte to v tomto sloupci. | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| C-rameno, akvizice |  |  |
| Nastavení libovolné polohy C-ramena směrem k vyšetřovacímu stolu a ze všech stran stolu |  |  |
| Úhlově synchronizovaná digitální rotační angiografie s rychlostí pohybu C-ramena min. 55°/s a maximální snímkovací frekvencí min. 30 obr./s v plném rozlišení s nativním zobrazením s 3D efektem |  |  |
| Integrovaný systém měření dávky DAP |  |  |
| Zobrazení a ovládání |  |  |
| Možnost doplnění hlavního LCD HD monitoru na sále o dva přídavné LCD medicínské monitory, poměr stran 16:9, rozlišení min. 1920x1080 |  |  |
| Možnost volby rozmístění a velikosti obrazů na hlavním monitoru na sále na dotykové obrazovce na vyšetřovacím stole |  |  |
| Monitor do ovladovny: medicínský LCD HD barevný, min. 27“ LCD s nativním formátem 2560 x 1440, typická svítivost min. 350 cd/m2 pro zobrazení živého a referenčního obrazu, rovněž sloužící pro zadávání pacientských dat. Možnost současného zobrazení z min. 4 obrazových vstupů na jediném LCD monitoru |  |  |
| Druhý monitor do ovladovny, stejných technických parametrů, umožňující uživatelům zobrazit až 8 zdrojů videa na jediném pracovním místě (ovládací konzoli). Ovládání jedinou klávesnicí a myší na obou displejích. |  |  |
| Druhá dotyková obrazovka, umístěná v ovladovně sloužící k ovládání identických funkcí jako ve vyšetřovně |  |  |
| Aplikace a intervenční nástroje |  |  |
| Funkce „roadmapping“, včetně 3D roadmappingu |  |  |
| Funkce „overlay“ (možnost překrytí živého obrazu s vybraným referenčním obrazem) |  |  |
| Software pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, měření stenózy, automatická detekce stenóz, kalibrace) |  |  |
| DICOM RIS interface (DICOM WLM, MPPS) |  |  |
| Rozhraní pro připojení UZ přístroje a dalších zdrojů |  |  |
| SW pro automatickou rekonstrukci 3D obrazu cév bez nutnosti kalibrace uživatelem zahrnující min.: obrazový rendering, multiplanární reformátování, automatickou analýzu stenóz, automatickou analýzu aneuryzmat, simulaci tvaru katetru a simulaci umístění a velikosti stentu. |  |  |
| Automatické nastavení pozice C-ramena do optimální polohy dle 3D projekce, následování 3D obrazu v závislosti na změně sklonu C-ramena |  |  |
| SW vybavení umožňující live navigaci pro provádění TAVI procedur; SW musí umožňovat on-line fúzi 3D anatomické mapy srdce z předem získaných CT dat srdce a živého RTG obrazu |  |  |
| Cone beam CT pro vizualizaci měkkých tkání; SW a HW vybavení rozšiřující možnosti angiografického systému o zobrazení podobné jako u CT: 3D volu-metrické zobrazení, zobrazení v řezech a s možností nastavení tloušťky řezu |  |  |
| Vyhodnocovací stanice: Medicínský LCD HD barevný monitor min. 27“ LCD s nativním formátem 2560 x 1440, typická svítivost min. 350 cd/m2. Intuitivní uživatelské rozhraní umožňující efektivní vyhodnocení předchozích vyšetření s možností obrazového zpracování. Software pro kvantitativní vaskulární analýzu (měření průměru cévy, měření stenózy, automatická detekce stenóz, kalibrace) |  |  |
| Záložní zdroj |  |  |
| UPS pro uložení dat |  |  |
| UPS pro ukončení provozu a dojezd do polohy parkování |  |  |

Předložte cenovou nabídku přístroje, který odpovídá výše uvedeným parametrům – cena bude zahrnovat základní konfiguraci včetně nezbytného příslušenství, demontáž stávajícího systému, instalaci a zprovoznění systému a záruku 12 měsíců. Cenu uveďte odděleně pro základní konfiguraci a pro jednotlivé výše uvedené volitelné položky, a to v Kč bez DPH.

Cena bude zadavatelem použita pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky, jako taková nebude zveřejněna.

Další související dotazy:

- Jaký software je s přístrojem dodáván?

- Jak často může probíhat upgrade výše uvedeného softwaru? Po jakou dobu je u tohoto softwaru zajištěn bezplatný upgrade?

- Je dodávaný software kompatibilní s platformou Windows?

- Je možné software používat i na jiných počítačích k provádění analýz, nebo je licence vázána pouze na ovládací jednotku systému? Jaká je cena za licenci na další PC?

- Jaká je standardní záruční doba přístroje, obsažená v jeho pořizovací ceně? Poskytujete prodlouženou záruční dobu a kolik prodloužená záruční doba stojí?

- Jaká je dodací lhůta přístroje?

- Je přístroj kompatibilní s běžně používaným laboratorním plastikem?

- Prosíme o uvedení rozměrů (š x h x v) a váhy Vámi nabízeného přístroje.

- Kolik kusů takovýchto systémů Vaše společnost průměrně dodá v jednom roce a v jaké cenové hladině se tyto dodávky pohybují? (z odpovědi zadavatel případně vychází pro stanovení technické kvalifikace)

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte vady/poruchy přístroje od nahlášení vady kupujícím?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí?

- Po kolik let můžete zajišťovat u dodaného přístroje dodávku náhradních dílů a pozáruční servis?

- Případně uveďte další relevantní informace.

Odpovědi zašlete na e-mail anna.markova@lf1.cuni.cz nebo prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 
2. 11. 2022.

Za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy děkujeme.

Pokud jsou některé výše uvedené informace považovány dodavatelem za předmět obchodního tajemství, popř. důvěrné informace, tak je označte. Obsah předběžné konzultace bude uveřejněn v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a zadavatel není povinen zajistit odpovídající ochranu takových informací, pokud nejsou přes toto upozornění jako obchodní tajemství označeny.