Předběžná tržní konzultace

ANALOGICKY dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2, 
IČO: 00216208 (dále také jen „zadavatel“) připravuje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku chromatografického systému. Připravovaná veřejná zakázka bude financována z Národního plánu obnovy ČR – komponenta 5.1 - Název projektu: Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocnění. Zadavatel při podávání žádosti o projekt měl nějakou představu o technických parametrech a účelu funkčnosti na základě průzkum trhu v té době a do žádosti o projekt uvedl cenu, která byla aktuální v té době, avšak za dobu schvalování projektu a zahájení projektu se ceny s ohledem na situaci v Evropě změnili a je i možné, že i výrobní náklady u výrobců se zvýšili nebo samotní výrobci zanikly a určité typy těchto chromatografických systémů se např. již nevyrábí nebo byly zavedeny nové zadavateli neznámé typy chromatografických systémů. Na základě současných informací jen o ceně tohoto přístroje je patrné, že trh je nepředvídatelný.

Z výše uvedeného důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci analogicky v souladu s § 33 zákona za účelem získání podrobnějších informací o dodávce uvedeného přístroje s ohledem na možnosti trhu daného zboží. Získané informace (pokud budou relevantní) následně zadavatel může zohlednit či použít při přípravě zadávací dokumentace chystané veřejné zakázky, resp. při stanovení zadávacích podmínek, tj pro formulaci dostatečně podrobné specifikace předmětu plnění v zadávací dokumentaci a pro stanovení obchodních podmínek v zadávací dokumentaci tak, aby zadávací podmínky byly zpracované v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.

.

Zadavatel poptává chromatografický systém, pro prionovou laboratoř. Podrobnější specifikace je v tabulce níže.

| Identifikace dodavatele (úplný název, IČO a adresa) |  |
| --- | --- |

| Název chromatografického systému |  |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| K uvedenému systému prosíme o zaslání aktuální dokumentace (prospekty, technické listy apod.) |

| Technická specifikace požadovaného chromatografického systému | Nabídnuté technické parametry a typ přístroje Poznámka – pokud některý požadovaný parametr Vámi nabízený přístroj nesplňuje, uveďte zde nejbližší hodnotu, kterou Vámi nabízený přístroj disponuje |
| --- | --- |
| Přístroj se stavebnicovou konstrukcí obsahující minimálne dvě systémové pumpy, dymanický gradientní mixér, vzorkový ventil, vstupní ventil, kolonový ventil, UV/VIS a vodivostný detektor, Sběrač frakcí a řídící PC s dotykovou obrazovkou. je dedikován jak pro preparativní tak i analytickou separaci proteinů. Sestava musí mít možnost případného pozdějšího rozšíření o další komponenty (dodávané výrobcem systému). |  |
| Přístroj je nový (není repasovaný nebo použitý předváděcí přístroj) |  |
| Možnost snadné změny konfigurace systému, včetně použití chromatografických kolon nejrůznějších délek. |  |
| Možnost automatického provozu bez přítomnosti obsluhy. |  |
| Kompaktní velikost k umístění na laboratorní stůl (max rozměry (70 x 120 x 150 cm , h x š x v) |  |
| Průtok v rozsahu alespoň od 0.001 do 10 ml/min Možnost zvýšit Průtok při plnění kolon minimálně na 40 ml/min (systémovou pumpou nebo případně vzorkovou pumpou) |  |
| Pracovní tlak minimálně 20 Mpa |  |
| Detektor absorpce UV/VIS světla v spektru vlnových délek od 190 do 700nm (možnost měřit současně více než jednu vlnovou délku) |  |
| Detektor vodivosti mobilní fáze (minimalni rozsah od 0.01 do 999,99 mS/cm) |  |
| Kompatibilita s biologickými materiály a denaturačnímy roztoky (např. 6M guanidine hydrochlorid), tj. inertnost smáčených částí (flow path biokompatibilita – pumpy, ventily tubing). |  |
| Řídící jednotka (PC) v konfiguraci umožňující plynulou práci na zařízení, které bude součástí dodávky |  |
| Ovládací a vyhodnocovací software umožňující řízení systému, poskytujícího různé úrovně obsluhy (od pouhého provedení analýzy po sofistikované programování sekvencí metod a změny konfigurace systému), sledování funkce systému v reálném čase, zaznamenávání všech událostí a měřených dat, nemožnost měnit zdrojová data, umožnit opakované vyhodnocování zdrojových dat. Možnost tvorby různých forem tištěných zpráv, možnost exportu dat do dalších aplikací Windows nebo v obecně užitelném formátu. |  |
| možnost prístroje zvýraznovat aktivní „flow path“ na čelní straně přístroje (důležité pro výuku a praci studentů) |  |
| Součástí dodávky je sběrač frakcí kompatibilní s 15 ml a 50 ml zkumavkami. |  |
| Kolonový ventil pro zapojení minimálně 5 ks kolon se zabudovanými tlakovými senzory. S dopředným i zpětným průtokem a schopností bypasu |  |
| Sadu dávkovacích smyček o objemu 5 ml a 10 ml |  |
| Dávkování vzorku pomocí elektricky ovládaného nástřikového ventilu (řízeného systémovým softwarem) s vyměnitelnými dávkovacími smyčkami. |  |
| Možnost dávkovat vzorek manualně pomocí stříkačky |  |
| Měření hodnoty tlakového spádu na koloně (tzv. delta P) v reálném čase |  |
| gradientový mixér |  |
| přívodní ventily pro vzorek či pufr obsahující min. 8 vstupů; |  |
| kit obsahující základní příslušenství pro používání systému (hadičky, spojovací materiál, nářad, atp...) |  |
| Zajištění instalace a zaškolení na místě instalace |  |

Předložte cenovou nabídku přístroje, který odpovídá výše uvedeným parametrům – cena bude zahrnovat základní konfiguraci včetně nezbytného příslušenství, demontáž stávajícího systému, instalaci a zprovoznění systému a záruku 24 měsíců, příp. uveďte cenu se zárukou 12 měsíců s poznámkou o výši záruky. Cenu uveďte v členění, a to v Kč bez DPH – v Kč včetně DPH.

Cena bude zadavatelem použita pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky, jako taková nebude zveřejněna.

Další související dotazy:

- Jaký software je s přístrojem dodáván?

- Jak často může probíhat upgrade výše uvedeného softwaru? Po jakou dobu je u tohoto softwaru zajištěn bezplatný upgrade?

- Je dodávaný software kompatibilní s platformou Windows?

- Je možné software používat i na jiných počítačích k provádění analýz, nebo je licence vázána pouze na ovládací jednotku systému? Jaká je cena za licenci na další PC?

- Jaká je standardní záruční doba přístroje, obsažená v jeho pořizovací ceně? Poskytujete prodlouženou záruční dobu a kolik prodloužená záruční doba stojí?

- Jaká je dodací lhůta přístroje?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte vady/poruchy přístroje od nahlášení vady kupujícím?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí?

- Po kolik let můžete zajišťovat u dodaného přístroje dodávku náhradních dílů a pozáruční servis?

- Případně uveďte další relevantní informace.

Děkujeme za Vaši rychlou reakci a spolupráci a za zodpovědné a pravdivé odpovědi na výše uvedené dotazy a věnovaný čas výše uvedenému.

Odpovědi zašlete na e-mail martina.patockova@lf1.cuni.cz nebo prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 8. 11. 2022.

Za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy děkujeme.

Pokud jsou některé výše uvedené informace považovány dodavatelem za předmět obchodního tajemství, popř. důvěrné informace, tak je označte. Obsah předběžné konzultace bude uveřejněn v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a zadavatel není povinen zajistit odpovídající ochranu takových informací, pokud nejsou přes toto upozornění jako obchodní tajemství označeny.