Předběžná tržní konzultace

dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2, 
IČO: 00216208 (dále také jen „zadavatel“) připravuje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na dodávku generátoru H2O2. Předmětná veřejná zakázka bude realizována v rámci projektu „Národní institut virologie a bakteriologie“ financovaného Ministerstvem školství, mládeže, a tělovýchovy v rámci Programu EXCELES.

Z výše uvedeného důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci v souladu s § 33 zákona za účelem získání podrobnějších informací o dodávce uvedeného přístroje s ohledem na možnosti trhu daného zboží. Získané informace (pokud budou relevantní) následně zadavatel může zohlednit či použít při přípravě zadávací dokumentace chystané veřejné zakázky, resp. při stanovení zadávacích podmínek.

Zadavatel se na Vás obrací s žádostí o poskytnutí níže uvedených informací, týkajících se dodávky tohoto přístroje:

Předmětem zakázky bude dodání mobilního generátoru H2O2 k dekontaminaci laboratoře.

Požadované/plánované základní technické parametry:

MOBILNÍ GENERÁTOR H2O2

max. rozměry: 490 x 710 / výška 1140 mm

hmotnost max. 80 kg

Charakteristika a požadované parametry:

H2O2 automatický dekontaminační systém, RFID

Systém vhodný pro zařízení i prostory

Dvouokruhová technologie, optimalizující dekontaminační cyklus

Uzavřený okruh - použití i pro prostory bez ventilace, parametry prostoru – 15 °C až 30 °C, vlhkost max 80 %

Dekontaminační činidlo H2O2 30 %-35 %, zásobník 5000 ml s RFID identifikací

Ovládání pomocí dotykového displeje, parametrické programování dekontaminačních cyklů

Řízení dekontaminačního cyklu dle času, objemu a podle H2O2 koncentrace

Možnosti ovládání:

z ovládacího panelu dekontaminační jednotky,

z ovládacího panelu dálkového ovládání,

pomocí start/stop signálu z nadřazeného systému (dekontaminované zařízení, vzduchotechnika …)

externí start/stop signál, signál o stavu dekontaminačního cyklu

Integrovaná tiskárna

Snadné připojení k dekontaminovanému prostoru pomocí bezpečnostních konektorů

vstupní a výstupní hadice délky xxx mm

Kompaktní konstrukce usnadňující manipulaci, madlo, kolečka, chemicky odolný vnější povrch

čidlo H2O2, čidlo tlaku, čidlo vlhkosti

min. objem dekontaminovaného prostoru do 100 m3

HEPA filtrace H14 pro vstupní i výstupní okruh, řízení tlaku -200 Pa až +200 Pa

Připojovací podmínky:

samostatně jištěná zásuvka 230 V/50 Hz, 1 + PE +N, příkon: 1500 W

interface: Ethernet a USB komunikace

Prosíme, uveďte:

- Vaše komentáře k výše nastaveným technickým parametrům přístroje.

- Kompletní technické parametry přístroje s výše uvedenými základními parametry distribuované Vaší společností (případně předložte např. technickou dokumentaci, brožuru apod.).

- Výrobce uvedeného přístroje.

- Předložte cenovou nabídku přístroje, který odpovídá výše uvedeným parametrům. Uveďte cenu přístroje v Kč bez DPH a vč. DPH včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, instalace, odzkoušení přístroje a zaškolení obsluhy. Cena bude zadavatelem použita pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky, jako taková nebude zveřejněna.

Další související dotazy:

- Jaký software je s přístrojem dodáván?

- Jak často může probíhat upgrade výše uvedeného softwaru? Po jakou dobu je u tohoto softwaru zajištěn bezplatný upgrade?

- Je dodávaný software kompatibilní s platformou Windows?

- Jaká je standardní záruční doba přístroje, obsažená v jeho pořizovací ceně? Poskytujete prodlouženou záruční dobu a kolik prodloužená záruční doba stojí?

- Jaká je dodací lhůta přístroje?

- Prosíme o uvedení rozměrů (š x h x v) a váhy Vámi nabízeného přístroje.

- Kolik kusů takovýchto přístrojů Vaše společnost průměrně dodá v jednom roce a v jaké cenové hladině se tyto dodávky pohybují? (bude případně použito pro stanovení technické kvalifikace)

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte vady/poruchy přístroje od nahlášení vady kupujícím?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí?

- Po kolik let můžete zajišťovat u dodaného přístroje dodávku náhradních dílů a pozáruční servis?

- Zadavatel je povinen dle § 6 odst. 4 zákona při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, za předpokladu, že to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu tohoto zákona. Aby zadavatel stanovil zásady odpovědného zadávání nejen dle vlastních potřeb, ale i dle možností dodavatelů a trhu, prosíme o vyplnění přiloženého dotazníku (viz níže), či alespoň o uvedení aspektů odpovědného zadávání či inovací, které by dle Vás bylo možné při plnění této zakázky na dodání mikroskopu uplatnit.

- Případně uveďte další relevantní informace.

Odpovědi zašlete na e-mail anna.markova@lf1.cuni.cz nebo prostřednictvím nástroje E-ZAK nejpozději do 
7. 12. 2022.

Za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy děkujeme.

Pokud jsou některé výše uvedené informace Vámi považovány za předmět obchodního tajemství, popř. důvěrné informace, tak je označte. Obsah předběžné konzultace bude uveřejněn v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a zadavatel není povinen zajistit odpovídající ochranu takových informací, pokud nejsou přes toto upozornění jako obchodní tajemství označeny.

Dotazník k odpovědnému zadávání:

| Oblast podpory | OTÁZKY PŘI PŘÍPRAVĚ ZAKÁZKY | má smysl v zakázce aspekt zohlednit? (ano/ne/nerelevantní) | Uveďte, jaké konkrétní opatření či inovace by bylo možné využít při plnění této VZ |
| --- | --- | --- | --- |
| Sociálně odpovědné zadávání |  |  |  |
| Pracovní a lidská práva (etika) | Existuje riziko, že při plnění veřejné zakázky bude docházet k porušování pracovněprávních a lidskoprávních předpisů? Existuje zvýšené riziko, že při plnění veřejné zakázky může docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU? |  |  |
| Pracovní podmínky | Je relevantní se v rámci této zakázky snažit o co nejlepší pracovní podmínky pro lidi, kteří se podílí na jejím plnění, tedy nad rámec zákonného minima? Případně je relevantní v rámci veřejné zakázky hodnotit lepší pracovní podmínky osob podílejících se na plnění, nad rámec zákonného standardu pracovních podmínek? |  |  |
| Zaměstnanost | Mohly by při plnění této zakázky získat práci osoby znevýhodněné na trhu práce? |  |  |
| Praxe a kvalifikace | Mohou při plnění veřejné zakázky studenti či eventuální noví zaměstnanci, zejména znevýhodnění na trhu práce, získat nebo si zvýšit kvalifikaci? Je možné v rámci plnění veřejné zakázky uspořádat exkurze pro školy nebo veřejnost? |  |  |
| Možnost výzkumu a vývoje | Bylo by možné v rámci plnění této zakázky poskytnout možnost k výzkumu či vývoje? |  |  |
| Malé a střední podniky | Mohly by danou zakázku nebo její část dobře plnit malé či střední podniky, případně se na plnění podílet jako poddodavatelé? Je vhodné přijmout taková opatření, aby se zlepšil jejich přístup k účasti ve veřejné zakázce? |  |  |
| Sociální podniky | Mohly by tuto zakázku dobře plnit sociální podniky nebo se na ní alespoň z části podílet? |  |  |
| Dodavatelský řetězec | Existuje riziko problémů v dodavatelském řetězci? (např. neplacení faktur poddodavatelům, ilegální práce u koncových poddodavatelů, porušování bezpečnosti práce, nedodržování ochrany životního prostředí) |  |  |
| Fair Trade | Bylo by možné a účelné požadovat v rámci zakázky na dodávky zboží s certifikací Fair Trade? |  |  |
| Environmentálně odpovědné zadávání |  |  |  |
| Životní prostředí | Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní získat plnění šetrnější k životnímu prostředí, zejména které povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících látek uvolňovaných do ovzduší, vody, půdy, omezení uhlíkové stopy apod.? |  |  |
| Cirkulární ekonomika | Existuje ekonomicky přijatelné řešení, které umožní využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin, snížení množství odpadu, zohlednění nákladů životního cyklu či zapojení jiných aspektů cirkulární ekonomiky? |  |  |
| Inovace | Existuje ekonomicky přijatelné řešení pro inovaci, tedy pro implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky? |  |  |
| A další… | Jaký dopad má tato zakázka na lokalitu a její obyvatele? Existují jiná významná rizika nebo příležitosti z pohledu společenské odpovědnosti či udržitelnosti? |  |  |