# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Přístrojová platforma pro průběžné monitorování růstu a dalších biologických aktivit buněk | Prodávající doplní obchodní název nabízeného přístroje |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Přístroj umožňuje monitoraci buněk a jejich aktivity v řádu dnů při stálém zajištění konstantní teploty vhodné pro kultivaci buněk (tj. zejména pro savčí a ptačí buňky 35-42 °C). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Pro zajištění optimální růstu buněk je přístroj možno vložit do standardního inkubátoru zajišťujícího zvýšenou tenzi CO2 (do 10 %) a vysokou humiditu (do 95 %). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Monitoring buněčných pochodů je možný bez nutnosti otevření kultivační nádoby (například víka vícejamkové desky), aby nebyla narušena mikrobiologická čistota a bezpečnost kultury. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Umístění buněk v průběhu trvání experimentu je stacionární, snímání je prováděno přesně řízeným pohybem mikroskopu, který je možno softwarově ovládat (tj. počet snímaných pozic, počet pořizovaných snímků, frekvence pořizování snímku v identické pozici). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj bude umístěn ve stávajícím inkubátoru, maximální fyzické rozměry přístroje proto mohou být: výška do 40 cm, šířka do 50 cm, hloubka maximálně 48 cm, hmotnost nesmí překročit nosnost police v inkubátoru, tj. 25 kg. | Prodávající uvede rozměry a váhu nabízeného přístroje. |
| Přístroj je způsobilý k připojení k běžné elektrické síti v ČR o napětí 230 V a frekvenci 50/60 Hz; popřípadě je vybaven měničem, který takové připojení umožňuje a záložním zdrojem. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Pro potřeby přípravy experimentu a jeho monitorování mohou být buňky pěstovány libovolně v komerčně dostupných obvyklých kultivačních miskách a vícejamkových deskách či lahvích, zejména: lahve 25 cm2, 75 cm2, a dále velkoformátové 150-175 cm2 a větší do cca 225 cm2; misky tzv. typu Petri o průměru 35 mm, 60 mm a 100 mm; vícejamkové desky o formátu 6 jamek, 12 jamek, 24 jamek, 48 jamek, 96 jamek a 384 jamek. Pro zajištění poziční stability musí být možnost uchycení nádob od různých výrobců v přístroji. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj umožňuje volbu snímaných jamek na vícejamkových deskách a současně umožňuje volit počet pořizovaných snímků v jamce/desce/misce/lahvi. U nejčastěji používaného formátu desky 96 jamek umožňuje snímkování pokrýt celou plochu jamky. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj umožňuje současně průběh experimentů ve více kultivačních nádobách. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj kapacitně (tzv. throughput) umožňuje, aby bylo současně monitorováno minimálně 6 probíhajících experimentů v plně obsazených kultivačních deskách o formátu 96 jamek s frekvencí snímkování alespoň 2 hodiny. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj umožňuje monitorování buněk a jejich zobrazování ve světlém poli se zvětšením 4x, 10x a 20x; CMOS kamera, která je instalována ke snímání nepůsobí negativně (zejména generovaným teplem při frekventním snímkování na viabilitu buněk). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Pro monitorování buněk a jejich zobrazování i ve fluorescenčním obraze přístroj umožňuje práci alespoň ve dvou kanálech kompatibilních s běžnými fluorescenčními značkami, či exprimovanými fluorescenčními proteiny - jmenovitě a) typu zeleného fluorescenčního proteinu GFP (green fluorescence protein excitace v rozmezí 441-481 nm, emise v rozmezí 503-544 nm = fluorochromy obdobné typu FITC b) typu červeného fluorescenčního proteinu RFP (red fluorescence protein, excitace 567-607 nm, emise 622-704 nm) u exprimujících buněk či fluorochromy obdobných TRITC u značených. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj umožňuje spouštění, programování a další nastavení přímo a také ve vzdáleném tzv. remote modu pro přístup. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj k připojení do sítě používá LAN zásuvku a normu Ethernet 10/100/1000 Mbps. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj umožňuje připojení do sítě (tzv. networked access) a přístup z libovolného počtu vzdálených počítačů oprávněných uživatelů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Součástí přístroje bude ovládací a analytický software (tzv. free licenses, pro minimálně 15 uživatelů). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Dodávaný ovládací a analytický software musí být kompatibilní s osobními počítači vybavenými operačním systémem Windows verze 10 (systémem Windows jsou vybaveny počítače zadavatele) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Data získávaná v průběhu experimentu jsou přístrojem kontinuálně ukládána na jednotce hard drive data storage (např. typu RAID Hard Drive) o kapacitě minimálně 15 TB (terabyte) či vyšší (a možností pozdějšího rozšíření). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Získaná data lze exportovat v obvyklých formátech grafiky (tj. JPEG, PNG, TIFF, MetaMorph Multi Dimensional File v2.0, Meta Imaging Series TIFF) a je možno je sekvenčně řadit do videosekvencí ve formátech WMV, AVI a MPEG-4. Export do uvedených formátů zadavatel požaduje kvůli nutnosti analýzy získaných dat ve vyšší kvalitě. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj je schopen dodaným softwarem analyzovat získaná data a graficky znázorňovat parametry jako je proliferace buněk ve 2D, monitoring sferoidu ve 3D (které jsou součástí dodávky). Přístroj umožňuje případné pozdější rozšíření o další softwarové funkcionality jako je monitoring migrace buněk (tzv. transwell), migrace do oblasti rány (vrypu) – tzv. scratch wound assay, angiogenezi, růst neuritu, či další. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.