# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Polysomnografický systém | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| Kompaktní zesilovač s integrovanými vstupy pro multikanálové monitorování |  |
| Celkový počet kanálů min. 60, z toho min. 50 kanálů referenčních | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vstupní impedance EEG kanálů 1Gohm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Izolovaný vstupní sériový port pro připojení oxymetru (napájeného z tohoto vstupu) s výstupem SpO2, pletysmografickou křivkou a tepovou frekvencí | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| 2 nezávislé vstupy pro indukční pásy snímající pohyby hrudníku a břicha | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vzorkovací frekvence zesilovače konfigurovatelná v rozsahu min. 256 Hz – 16kHz na kanál. A/D převod musí být 24 bitový | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Zesilovač musí být umístitelný na tělo pacienta, velikost zesilovače nemá být větší než 15x8x4 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| HD IP PTZ kamera, audio a IR osvětlení |  |
| Minimální rozlišení 1280x720 bodů snímková frekvence min. 25/s optický zoom 30x autofokus | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kódování video H.264 a MPEG-4 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Audio se všesměrovým mikrofonem min. vzorkovací frekvence 8 kHz (kodeky G.711/G,.726,AAC (16kHz, 48kHz). | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| IR osvětlení s výkonem 50W a širokým úhlem osvětlení | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Snímací stanice |  |
| Stolní počítač s OS Windows 10 nebo novější verze Pro 64 bit a aplikačním sw pro registraci PSG a EEG společně se synchronním záznamem videa a audia. Vstupy pro připojení všech vstupních signálů a výstupy pro spojení s popisovací stanicí a archivem, (PC musí být kompatibilní s nabídnutým polysomnografickým systémem a potřebným softwarem) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Možnost prohlížení nasnímaného záznamu v průběhu registrace. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| min. 24“ LCD monitor. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Popisovací stanice |  |
| Stolní počítač s OS Windows 10 Pro 64 bit a aplikačním sw pro prohlížení a popis PSG a EEG (včetně synchronního přehrávání videa a audia). Vstupy pro komunikaci se snímací stanicí a archivem. (PC musí být kompatibilní s nabídnutým polysomnografickým systémem a potřebným softwarem) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| LCD monitor min 24“. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Sada polygrafických senzorů |  |
| 12 kanálová sada miskových EEG elektrod | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| hrudní a břišní senzor s indukčním pásem | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| senzor polohy pacienta | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| termistor | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| piezosenzor chrápání | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| pulzoxymetr | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Laserová tiskárna s duplexním tiskem | Pro tisk sestav výsledků a popisů |
| Požadavky na aplikační sw |  |
| Automatická analýza polysomnografického záznamu (PSG) dle Manuálu skórování spánku a s ním spojených událostí Americké Akademie Spánkové Medicíny z roku 2020 ( AASM 2020 ) nebo vyšší aktuálně platné verze tohoto manuálu. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Automatické zpracování manuálního skoringu všech parametrů | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kromě standardních a běžných polysomnografických funkcí požadujeme: hodnocení abnormit svalového napětí při diagnostice poruchy chování v REM spánku a hodnocení periodických pohybů končetinami ve spánku | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Aplikační sw musí podporovat následující formáty pro Import: EDF/EDF+, Embla, Alice, Micromed (TRC), Brainlab | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Aplikační sw musí podporovat následující formáty pro export: EDF/EDF+, ASCII, BrainRT, seznamy událostí a hypnogramy do csv nebo txt | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.

Pokud Zadavatel zcela výjimečně odkazuje v zadávací dokumentaci a jejích přílohách na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak analogicky ve smyslu ust. § 89 odst. 5 a 6 zákona platí, že Zadavatel výslovně připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení.