Příloha č. 4 dokumentace VÝBĚROVÉHO řízení

-

Specifikace plnění

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

| Specifikace plnění – Vlnoměr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry přístroje |  | Údaje o nabízeném přístroji |
| 1 | Spektrální (měřicí) rozsah min. od 330 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 2 | Spektrální (měřicí) rozsah min. do 1180 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 3 | Absolutní přesnost měření vlnových délek bezprostředně po kalibraci lepší než 21 MHz (tj. < 21 MHz) v celém měřicím rozsahu | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 4 | Nejlepší dosažitelné rozlišení pro časově nepřerušovaný vstupní optický signál pod 1.1 MHz | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 5 | Rychlost měření vlnové délky časově přerušovaného i nepřerušovaného laserového svazku větší než 200 Hz | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 6 | Minimální detekovatelná energie optického pulzu menší než 10 μJ | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 7 | 4kanálový přepínač / Vícekanálový přepínač mezi optickými vstupy | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 8 | Doba přepínání mezi optickými vstupy kratší než 20 ms | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 9 | Posílání signálu pro stabilizaci vlnové délky nejméně dvou laserů řízených ovladačem Toptica DLC Pro buď přímo z vlnoměru, nebo zprostředkovaně přes počítač | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 10 | Vláknově optický vstup vybavený konektorem FC/PC nebo FC/APC | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 11 | Kolimátorová čočka/kolimátor pro každý vláknový vstup | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 12 | Software pro zobrazení a záznam naměřených hodnot a přístup k funkcím vlnoměru kompatibilní s operačním systémem MS Windows | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 13 | Zajištění stabilního rozlišení při fluktuaci okolní teploty v rozmezí +/- 2 stupně Celsia | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 14 | Propojení s počítačem přes USB kabel | "[ANO/NE - doplní účastník]" |

| ‍15 | Délka USB kabelu minimálně 2 m | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 16 | Napájení přístroje přes sběrnici USB nebo z externího síťového adaptéru | "[ANO/NE - doplní účastník]" |

Pokyny pro účastníka výběrového řízení:

Účastník výběrového řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném přístroji“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („ANO“), nebo nesplňuje („NE“).