# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Mikrofluidní systém pro kontrolu kvality DNA/RNA | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění, funkcí a požadované technické parametry: |  |
| Mikrofluidní systém pro kontrolu kvality DNA/RNA slouží k automatizovanému měření délky, množství a kontrole kvality fragmentované DNA nebo PCR produktů, nebo DNA štěpené restrikčními enzymy. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Plně automatická analýza nukleových kyselin bez přítomnosti obsluhy pomocí integrovaného robotického pipetovacího systému spojená s počítačovou interpretací a vizualizací výstupů. Princip gelové elektroforézy. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Analýza min 1 až max 16 vzorků ze stripu mikrozkumavek | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rozsah měřených velikostí: 35 – 1000 bp, 100 – 5000 bp 200 – 60 000 bp Rozlišení a správnost 35 – 300 bp, 15% 300-1000 bp, 10% 400 – 5,000 bp, 15% 200 – 15,000 bp, 15 % | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Použití pro malé objemy 1-2 μl Sensitivita: 5 pg/μl -500 pg/ul Rozsah měřených množství: 10 pg/ul – 50 ng/µl | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Rychlost analýzy: 20 minut pro 16 vzorků | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kompletní škálovatelnost: analýza libovolného počtu vzorků od 1 do 16 vzorků | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Výpočet standardů integrity pro RNA (ekvivalent čísla integrity RNA, RIN) a genomovou DNA (číslo integrity DNA, DIN) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kontrola kvality bezbuněčné DNA. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Kontrola kvality fragmentované genomové DNA z tkáně FFPE. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Opakované použití spotřebního materiálu pro analýzu a separaci fragmentů DNA a knihoven až do 5000 bp. | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Vzorky jsou během analýzy fyzicky odděleny, tak aby nedocházelo ke vzájemné kontaminaci (samostatné elektroforetické dráhy). | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |
| Maximální rozměr přístroj 300 mm x 600 mm. (stanoveno s ohledem na nosnost stolu a omezený prostor) | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené parametry/plnění. |