## VŘ0005 - tech. spec.
Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Hmotnostní detektor (QQQ MS) a UHPLC systém
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry hmotnostního spektrometru
Typ: | Tandemový hmotnostní spektrometr na principu trojitého kvadrupólu s lineárním uspořádáním | [...doplní účastník...]
Rozsah měřených hmot: | Minimálně 5 – 2000 amu | [...doplní účastník...]
Rozlišení: | Minimálně 0.5 Da | [...doplní účastník...]
Stabilita hmotnostní škály: | ±0.05 Da/24h nebo lepší | [...doplní účastník...]
Rychlost skenování: | Minimálně 20000 Da/sec | [...doplní účastník...]
Pozorovací čas: | Minimální pozorovací čas (dwell time) 1 ms | [...doplní účastník...]
Rychlost přepínání polarit: | Rychlost přepínání polarity z negativního do pozitivního módu ionizace 20 ms nebo lepší | [...doplní účastník...]
Lineární dynamický rozsah: | Minimálně 6 řádů | [...doplní účastník...]
Citlivost: | Odstup signálu od šumu při pozitivním módu ionizace (ESI+) pro nástřik 1 pg reserpinu (MRM 609→195) na kolonu musí být roven nebo lepší než 500000:1 | [...doplní účastník...]
| Odstup signálu od šumu při negativním módu ionizace (ESI-) pro nástřik 1 pg chloramphenicolu (MRM 321→152) na kolonu musí být roven nebo lepší než 500000:1 | [...doplní účastník...]
Iontový zdroj: | Kombinovaný iontový zdroj s jednou sondou umožňující přepínání mezi ionizací v elektrospreji (ESI) a chemickou ionizací za atmosférického tlaku (APCI) | [...doplní účastník...]
| Přepínání ESI/APCI musí být možné i během analýzy | [...doplní účastník...]
| Interface k iontovému zdroji musí být dvojitě ortogonální konstrukce umožňující práci i s méně těkavými nebo netěkavými pufry | [...doplní účastník...]
| Čištění iontového zdroje musí být umožněno bez přerušení vakua (izolační ventil vakua je součástí iontového zdroje) | [...doplní účastník...]
Iontová optika, kolizní a detekční systém: | Konstrukce iontové optiky musí omezovat průchod nenabitých molekul na detektor | [...doplní účastník...]
| Kolizní cela založená na principu cestujících vln se selektivním zakoncentrováním iontů | [...doplní účastník...]
| Detektor iontů s off-axis uložením na principu fotonásobiče | [...doplní účastník...]
Režimy měření: | Sken prekurzorů | [...doplní účastník...]
| Sken produktů | [...doplní účastník...]
| Sken produktů se zakoncentrací iontů | [...doplní účastník...]
| MRM (Multiple Reaction Monitoring) režim | [...doplní účastník...]
| MRM režim kombinovaný s konfirmačním skenem | [...doplní účastník...]
| MRM režim kombinovaný se skenem pozadí matrice | [...doplní účastník...]
| SIR (Selected Ion Recording) režim | [...doplní účastník...]
Další volitelné příslušenství: | Jako volitelné příslušenství systém musí umožňovat i alternativní připojení iontového zdroje využívajícího separačního čipu ve spojení s nanokapilárním ultraúčinným kapalinovým chromatografem | [...doplní účastník...]
| Jako volitelné příslušenství systém musí umožňovat instalaci sondy pro přímé zavádění pevných a kapalných vzorků do iontového zdroje | [...doplní účastník...]
Technické parametry ultraúčinného kapalinového chromatografu
Typ: | Ultraúčinný kapalinový chromatograf schopný pracovat do tlakového limitu minimálně 1200 Bar | [...doplní účastník...]
Čerpadlo mobilní fáze: | Umožňující binární vysokotlaký gradient se softwarovým přepínáním minimálně 4 větví (A1/A2, B1/B2) | [...doplní účastník...]
| Rozsah volitelného průtoku v rozmezí minimálně 0.01 – 2.00 ml/min | [...doplní účastník...]
| Tlakový limit minimálně 1200 Bar | [...doplní účastník...]
| Mrtvý objem systému menší než 100 mikrolitrů | [...doplní účastník...]
| Inertnost minimálně v rozsahu pH 2-12 | [...doplní účastník...]
| Vestavěný odplyňovač mobilní fáze (degasser) | [...doplní účastník...]
Autosampler: | Rozsah volitelného objemu nástřiku minimálně 0.1 – 10.0 mikrolitrů | [...doplní účastník...]
| Versatilní autosampler umožňující práci s vialkami objemu 2 mL (min. 96 pozic) a práci s 96 jamkovými mikrotitračními destičkami (min. 1 pozice). | [...doplní účastník...]
| Termostat autosampleru umožňující temperaci vzorků minimálně v rozsahu +4°C až +30°C | [...doplní účastník...]
| Reprodukovatelnost nástřiku při objemu 2 ul - RSD < 0.5% | [...doplní účastník...]
| Přenos mezi nástřiky (carry-over) menší než 0.005% | [...doplní účastník...]
| Průtokový oplach nástřikové jehly separátním roztokem | [...doplní účastník...]
Kolonový termostat: | Nastavení teploty termostatu v rozmezí minimálně +4°C až +90°C | [...doplní účastník...]
| Systém umožňující chromatografii se softwarovým přepínáním dvou chromatografických kolon o maximální délce jedné kolony 150 mm | [...doplní účastník...]
| Automatická detekce a identifikace kolony podle čipu | [...doplní účastník...]
Technické parametry software
Požadavky na software: | Jednotný software pro řízení a sběr dat UHPLC-MS systému jako jednoho celku | [...doplní účastník...]
Software musí disponovat následujícími funkcemi: | Možnost programování elučního gradientu (lineární, skokový, konkávní, konvexní) | [...doplní účastník...]
| Možnost softwarového přepínání dvou analytických kolon (např. pro on-line SPE) | [...doplní účastník...]
| Softwarová podpora pro optimalizaci nastavení hmotnostního spektrometru pro daný analyt. | [...doplní účastník...]
| Automatická integrace píků na základě předem definovaných kritérií | [...doplní účastník...]
| Možnost manuální integrace píků | [...doplní účastník...]
| Výpočet koncentrací analytů pomocí kalibrační křivky | [...doplní účastník...]
| Výpočet odchylek kalibrátorů od teoretického modelu a odchylek QC vzorků | [...doplní účastník...]
| Volba kalibračního modelu (minimálně: lineární, kvadratický, log-log) | [...doplní účastník...]
| Extrakce iontových proudů ze záznamu | [...doplní účastník...]
| Tvorba uživatelských výstupních reportů | [...doplní účastník...]
| Zabudovaná funkce exportu dat do software MS Excel | [...doplní účastník...]
| Zabudovaná funkce exportu záznamů z měření (např. chromatogramů, extrahovaných iontových proudů nebo spekter) jako bitmapy | [...doplní účastník...]
| Cílená kvantifikace s plně automaticky řízenou kontrolou volitelných parametrů jako např.: | [...doplní účastník...]
| Poměr relativních intenzit minimálně 4 vybraných iontů | [...doplní účastník...]
| Kontrola reprodukovatelnosti retenčních časů | [...doplní účastník...]
| Kontrola poměru S/N (signál/šum) | [...doplní účastník...]
| Výpočet a kontrola směrodatné odchylky standardů | [...doplní účastník...]
| Výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot koeficientu determinace r2 | [...doplní účastník...]
Licence: | K přístroji musí být dodány minimálně dvě licence softwaru (1x on-line, 1x off-line) | [...doplní účastník...]
Další technické parametry
Další obecné technické požadavky | Horní limit tlakového rozsahu celého UHPLC systému (autosampler, pumpa, termostat kolon) minimálně 1200 Bar | [...doplní účastník...]
| V rámci zakázky bude dodán generátor dusíku s výkonem odpovídajícím požadavkům instalovaného hmotnostního spektrometru. Minimální požadavky: průtok dusíku ≥30 L/min, čistota dusíku >99 % | [...doplní účastník...]
| V rámci zakázky bude dodána dostatečně kapacitní vakuová pumpa k tvorbě prvního stupně vakua pro hmotnostní spektrometr | [...doplní účastník...]
| Celý UHPLC-MS systém bude vybaven detektory úniku kapaliny ve všech modulech | [...doplní účastník...]
| K systému bude dodána datastanice (PC + 23“ monitor) určená pro ovládání přístroje, sběr a vyhodnocování dat. Datastanice bude v adekvátní hardwarové konfiguraci umožňující plné a bezproblémové využití nainstalovaných softwarových prostředků | [...doplní účastník...]
| Systém bude vybaven záložním zdrojem UPS. Při výpadku elektrické sítě musí být kapacita UPS dostatečná k udržení napájení celého systému (UHPLC, MS, vakuová pumpa, generátor dusíku, datastanice) po dobu minimálně 5 minut. Při výpadku a naběhnutí elektrické sítě nesmí dojít k propadu napětí nebo výskytu napěťových špiček, které by negativně ovlivnily funkčnost a bezpečnost systému | [...doplní účastník...]
| V rámci zakázky bude dodána tlaková lahev s kolizním plynem opatřená příslušným redukčním ventilem a zaplaceným pronájmem tlakové lahve na dobu 1 roku od dodání | [...doplní účastník...]
Startovací kit
V rámci zakázky bude dodán startovací kit: | Kolona 1: Hybridní křemíko-uhlíková stacionární fáze s oktadecylovou modifikací (C18, 100x2.1 mm, d<1.9 um) | [...doplní účastník...]
| Kolona 2: Silikagelová stacionární fáze s pentafluorofenylovou modifikací (PFP, 100x2.1 mm, d<1.9 um) | [...doplní účastník...]
| Kolona 3: Hybridní křemíková-uhlíková stacionární fáze pro HILIC chromatografii (HILIC, 100x2.1 mm, d<1.9 um) | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 10670000
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).