Příloha č. 4 - Krycí list

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název veřejné zakázky |  | Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |
| Název: | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  |  |
| Sídlo: | Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5 |  |  |
| IČO: | 00216208 |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan |  |  |
| Dodavatel: |  |  |  |
| Název: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Tel/Fax.: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Osoby oprávněné jednat za dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Email: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Podpis oprávněné osoby: | …………………………………………………… |  | Razítko |
| Titul, jméno, příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Funkce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |

Nabídková cena

|  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Nabídková cena: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Prohlášení o nabídkové ceně:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky;

- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné;

- nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění dodavatele nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - dodávce zboží - veřejné zakázky, tedy i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.

Podrobnosti a technická specifikace týkající se předmětu dodávky

| Minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky | Nabídka dodavatele |
| --- | --- |
|  | Zde uveďte přesné označení a typ nabízeného hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |
| 1) Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty |  |
| hmotnostní spektrometr typu orbitální pasti |  |
| další nezávislý analyzátor pro provedení izolace iontů pro následný MS/MS sken |  |
| musí umožňovat připojení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) s ovládáním pomocí jednoho software – podrobná specifikace ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) níže v bodu 2) |  |
| rozsah hmot minimálně 50 – 5.000 m/z |  |
| vysoké rozlišení ≥ 200.000 |  |
| měření s vysokou správností a přesností hmoty < 1 ppm s interní kalibrací |  |
| lineární dynamický rozsah minimálně 3 řády |  |
| rychlost sběru dat minimálně ≥ 40 Hz |  |
| vysoká citlivost v pozitivním módu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 3000:1 při nástřiku 1 pg reserpinu/kolonu |  |
| iontový zdroj využívající ionizaci elektrosprejem se sprejovací jehlou pro narrow-bore (2.1 mm) a micro-bore (1.0 mm) kolony |  |
| možnost přepínání kladné a záporné polarity v průběhu měření |  |
| robustní ortogonální interface |  |
| čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem |  |
| vysokoenergetická kolizní cela pro MS/MS |  |
| vakuová čerpadla potřebná pro zajištění funkčnosti stroje |  |
| dostupné režimy měření: sken produktových iontů, SIM a základní MS sken, měření MS/MS skenu v závislosti na předchozím MS skenu (data dependent acquisition), měření MS/MS skenu bez závislosti na předchozím MS skenu (data independent acquisition), fragmentace všech iontů (all ions fragmentation), fragmentace ve zdroji, monitorování paralelních reakcí (parallel reaction monitoring) |  |
| 2) Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf (UHPLC) |  |
| systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm |  |
| tlakový limit systému ≥ 140 MPa |  |
| senzory na únik kapaliny |  |
| 2.1 Čerpadlo mobilní fáze |  |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 140 MPa |  |
| minimalizovaný mrtvý objem |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,001 – 2,00 ml/min |  |
| možnost tvorby gradientových profilů: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| 2.2 Automatický dávkovač vzorků |  |
| automatický dávkovač typu FTN |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,01 – 20,0 µl |  |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 ml |  |
| tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C |  |
| přenos vzorku < 0,004% |  |
| opakovatelnost nástřiku vyjádřená jako RSD plochy píku pro nástřik 1 µL kofeinu < 0.5% |  |
| 2.3 Kolonový termostat |  |
| kolonový termostat minimálně pro 1 kolonu o délce minimálně 150 mm, včetně předkolony |  |
| minimalizovaná délka kapiláry pro spojení s MS |  |
| rozsah teplot +25° C až +100°C |  |
| 3) Ovládací počítač s monitorem |  |
| procesor: CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 1 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační disk: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2000 MHz |  |
| grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory |  |
| síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10 nebo 7, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x1 slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| počet PCIe (x16) slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový, digitální |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| 4) Software |  |
| software musí řídit celý UHPLC-HRMS systém |  |
| vyhodnocovací software pro identifikaci metabolitů včetně statistických nástrojů a HRMS knihoven |  |
| software pro identifikaci a kvantifikaci proteinů v komplexní biologické matrici s podporou databází vyhledávacích nástrojů SEQUEST, Z-Core, Mascot a Byonic |  |

Vyobrazení nabízeného zařízení

Zde vložte obrázek nabízeného zařízení. Můžete uvést i přímý odkaz na webové stránky, kde je vyobrazení zařízení uveřejněno.

Podpisem tohoto krycího listu potvrzuje dodavatel pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů v nabídce.

V ...................................... dne ................................

……….........................................................................

Jméno a podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR 
či jiné obdobné evidence nebo jméno a podpis osoby/osob 
oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele

Údaje o případném zmocnění:

.............................................................................................................