Příloha č. 4 - Krycí list

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název veřejné zakázky |  | Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |
| Název: | Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové |  |  |
| Sídlo: | Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové 5 |  |  |
| IČO: | 00216208 |  |  |
| Osoba oprávněná jednat za zadavatele: | doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan |  |  |
| Dodavatel: |  |  |  |
| Název: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Sídlo: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Tel/Fax.: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| IČO: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| DIČ: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Osoby oprávněné jednat za dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Email: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Podpis oprávněné osoby: | …………………………………………………… |  | Razítko |
| Titul, jméno, příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |
| Funkce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |  |

Nabídková cena

|  | Cena v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Nabídková cena: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Prohlášení o nabídkové ceně:

- nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za předmět plnění veřejné zakázky;

- nabídková cena je stanovena jako maximální a její překročení je nepřípustné;

- nabídková cena obsahuje ocenění všech plnění dodavatele nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - dodávce zboží - veřejné zakázky, tedy i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou v nabídce výslovně uvedeny.

Podrobnosti a technická specifikace týkající se předmětu dodávky

| Minimální technické požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky | Nabídka dodavatele |
| --- | --- |
|  | Zde uveďte přesné označení a typ nabízeného tandemového hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií |
| 1) Hmotnostní spektrometr |  |
| tandemový hmotnostní spektrometr (MS/MS) typu trojitého kvadrupólu |  |
| musí umožňovat připojení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) s ovládáním pomocí jednoho software – podrobná specifikace ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu (UHPLC) níže v bodu 2) |  |
| musí umožňovat připojení ultra-vysokoúčinného superkritického fluidního chromatografu (UHPSFC) Acquity UPC2 prostřednictvím specializovaného spojení (interface s pre-BPR splitterem a s přídavkem pomocné kapaliny) s ovládáním pomocí jednoho software |  |
| rozsah hmot minimálně 10 – 2.000 m/z |  |
| lineární dynamický rozsah minimálně 6 řádů |  |
| rychlost skenování kvadrupolů minimálně 20.000 amu/s |  |
| minimální pozorovací čas („dwell time“) ≤ 1 ms |  |
| minimální počet SRM ≥ 500/s |  |
| vysoká citlivost v pozitivním i v negativním modu ionizace: poměr signál k šumu ≥ 500.000:1 při nástřiku 1 pg/kolonu pro látky typicky používané k určení citlivosti hmotnostního spektrometru (např. reserpin, chloramfenikol) |  |
| dva různé iontové zdroje: (1) kombinovaný ESI (ionizace elektrosprejem) / APCI (chemická ionizace za atmosférického tlaku) iontový zdroj pracující s použitím jedné sondy umožňující práci i v oddělených režimech ESI a APCI rychlost přepínání polarity ≤ 15 ms možnost přepínání ESI a APCI režimu během analýzy s rychlostí ≤ 20 ms (2) další univerzální iontový zdroj, který má napětí vloženo mimo kapiláru |  |
| dvojitý ortogonální interface |  |
| čištění vstupu do iontového zdroje bez přerušení vakua s vestavěným izolačním ventilem |  |
| separace a zaostření iontového svazku mimo osu spojené s odstraněním nežádoucích interferencí pomocí vakua |  |
| vysokoefektivní kolizní cela se selektivním zakoncentrováním iontů |  |
| detektor na principu fotonásobiče s dlouhou životností, minimálně 10 let |  |
| vakuové čerpadlo |  |
| dostupné režimy měření: sken produktových iontů, sken produktových iontů se zakoncentrováním iontů, sken prekurzorových iontů, sken neutrálních ztrát, SRM, SRM kombinovaný s konfirmačním skenem, SRM kombinovaný se skenem pozadí matrice, SIM a základní MS sken |  |
| 2) Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf |  |
| systém umožňující práci s kolonami naplněnými částicemi ˂ 2 µm |  |
| tlakový limit systému ≥ 120 MPa |  |
| senzory na únik kapaliny |  |
| 2.1 Čerpadlo mobilní fáze |  |
| binární vysokotlaký gradient s možností využití minimálně dvou různých složek mobilní fáze pro každé čerpadlo |  |
| tlakový limit minimálně 120 MPa |  |
| mrtvý objem < 100 µl |  |
| rozsah průtoků minimálně 0,05 – 2,00 ml/min |  |
| možnost tvorby gradientových profilů: lineární, konvexní, konkávní a skokový gradient |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač mobilních fází |  |
| rozsah pH 2 – 12 |  |
| 2.2 Automatický dávkovač vzorků |  |
| automatický dávkovač typu FTN |  |
| volitelný objem nástřiku v rozsahu 0,1 – 10,0 µl |  |
| možnost rozšíření dávkovaného objemu až na 1000 µl |  |
| kapacita dávkovače minimálně 80 pozic pro vialky o objemu 2 ml |  |
| tepelné termostatování vzorků v rozsahu minimálně + 5°C až + 40°C |  |
| přenos vzorku < 0,004% (typický přenos menší než 0,001%) |  |
| 2.3 Kolonový termostat |  |
| kolonový termostat minimálně pro 1 kolonu o délce minimálně 150 mm |  |
| minimalizovaná délka kapiláry pro spojení s MS |  |
| rozsah teplot +25° C až +90°C |  |
| automatická identifikace kolony |  |
| 2.4 Pomocné isokratické čerpadlo pro spojení UHPSFC s MS |  |
| rozsah průtoku minimálně do 2,00 ml/min |  |
| vestavěný vakuový odplyňovač |  |
| řízení z ovládacího software pro celý systém |  |
| 2.5 Dělič toku |  |
| umožňující spojení UHPSFC s MS |  |
| umožňující dělení toku |  |
| umožňující přídavek pomocné kapaliny |  |
| 3) Ovládací počítač s monitorem |  |
| procesor: CPU o výkonu min. 8900 bodů v programu Passmark CPU Mark |  |
| pevný disk: dva HDD, každý o velikosti min. 3 TB s rozhraním SATA 3 |  |
| operační disk: min. 16384 MB ve dvou modulech, DDR4, min. 2400 MHz |  |
| grafická karta: integrovaná, výstup na 2 monitory |  |
| síťová karta: dvě, jedna integrovaná na základní desce a jedna přidaná do PCIe slotu, obě s rychlostí 10/100/1000 Mbit/s, RJ45, PXE, Wake on LAN, podpora standardu 802.1x |  |
| operační systém: Microsoft Windows Professional 10 nebo 7, 64bit OEM, předinstalovaný na HDD (požadováno z důvodu zajištění kompatibility se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele) |  |
| počet interních pozic pro HDD: min. 2x |  |
| počet PCIe x1 slotů: min. 2x v. 3.0 |  |
| počet PCIe (x16) slotů: min. 1x v. 3.0 |  |
| další: optická mechanika, myš, klávesnice, vstupní a výstupní porty USB, analogový, digitální |  |
| monitor s velikostí úhlopříčky min. 23,5”, rozlišení min. 1920x1080, technologie IPS |  |
| 4) Software |  |
| software musí řídit celý UHPLC-MS/MS systém i UHPSFC-MS/MS systém |  |
| musí mít možnost cílené kvantifikace s využitím metod vnějšího a vnitřního standardu a variabilními možnostmi kalibračních křivek |  |
| musí mít možnost určení parametru poměru signálu k šumu |  |
| musí mít možnost hodnocení poměru dvou SRM přechodů |  |
| musí umožnit výpočet variačního koeficientu kalibrační křivky s kontrolou nadlimitních hodnot r2 |  |

Vyobrazení nabízeného zařízení

Zde vložte obrázek nabízeného zařízení. Můžete uvést i přímý odkaz na webové stránky, kde je vyobrazení zařízení uveřejněno.

Podpisem tohoto krycího listu potvrzuje dodavatel pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů v nabídce.

V ...................................... dne ................................

……….........................................................................

Jméno a podpis dodavatele v souladu s výpisem z OR 
či jiné obdobné evidence nebo jméno a podpis osoby/osob 
oprávněné/oprávněných jednat za dodavatele

Údaje o případném zmocnění:

.............................................................................................................