# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Mobilní generátor peroxidu vodíku (H2O2) | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis systému a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Mobilní zařízení k dekontaminaci prostor a povrchů pomocí peroxidu vodíku (H2O2) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Využitelnost jako externí zdroj H2O2 pro dekontaminaci předmětů a zařízení v komoře parního autoklávu či v jiném uzavřeném malém prostoru | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Max. rozměry 800 x 800 x 1200 mm (šířka x hloubka x výška) Zadavatel stanovuje z důvodu dispozice laboratoře a omezeného prostoru. | Prodávající uvede rozměry nabízeného plnění. |
| Velikost půdorysu přístroje v m2 Půdorys přístroje nesmí přesáhnout max. rozměry š x h (800 x 800 mm) Tento parametr je kritériem hodnocení nabídek. | Prodávající uvede velikost půdorysu přístroje. |
| Max. hmotnost 100 kg Zadavatel stanovuje kvůli statickému zatížení podlahy a snadné manipulaci. Tento parametr je kritériem hodnocení nabídek. | Prodávající uvede váhu nabízeného plnění. |
| Snadná manipulace a přemísťování na kolečkách | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Objem dekontaminovaného prostoru minimálně 150 m3 | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost dekontaminace v uzavřeném malém prostoru o objemu 0,1-2 m3 | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Provedení přístroje a ovládacího panelu v podobě odolné vůči používaným koncentracím H2O2, běžným dezinfekčním prostředkům a chemikáliím | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost ovládání a spuštění manuálně i automaticky dle předvolby | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Možnost monitorování, záznamu a kontroly účinnosti dekontaminačního cyklu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Výstražná signalizace v průběhu dekontaminace | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Detekce zbytkových koncentrací H2O2 po ukončení dekontaminačního cyklu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |