Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění

Název veřejné zakázky: „UK2LF – EEG hlavice včetně řídící jednotky s příslušenstvím“

Režim a druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu II. kategorie na dodávky

Druh výběrového řízení: uzavřená výzva

Minimální technická specifikace :

* 32 kanálová EEG snímací hlavice na bateriový provoz 

* stojan pro EEG hlavici 

* řídící systém (17" notebook) 

* možnost vzájemné bezdrátové komunikace mezi hlavicí a řídícím systémem 

* možnost ukládání dat do paměti hlavice, takže data nebudou ztracena ani při výpadku bezdrátového spojení 

* výdrž baterie minimálně 24 hodin provozu hlavice 

* náhradní baterie 

* možnost výměny baterie během vyšetření bez ztráty dat 

* powerbanka 

* síťová verze software pro snímání, vyhodnocení a zálohování EEG vč. brainmappingu 

* pokud data nebudou uchovávána v otevřeném formátu, možnost konverze do otevřeného formátu, například EDF, EDF+, GDF apod. 

* možnost vzdáleného ovládání řídícího systému po internetu (pro účely telemedicíny) 

* licence software pro studenty, aby mohli z domova ovládat řídící systém (v případě distanční výuky) 

* modul pro zálohování EEG (externí SSD) včetně software pro zálohování 

* fotostimulační lampa s možností přepínání bílá / červená 

* sada EEG čepic různých velikostí 

* sada kalíškových elektrod

* nabíječka baterií

* instalace přístroje v místě odběratele 

* podrobný manuál pro obsluhu přístroje 

* zaškolení obsluhy přístroje 

* záruka minimálně 12 měsíců 

* spotřební hmoty na dobu 6 měsíců (elektrovodivé gely, abrazivní pasta, sada pro aplikaci gelu, prací prostředek na čepice atd.) 

* servisní smlouva záruční,včetně bezplatné revize (PBTK – Pravidelná bezpečnostně-technická kontrola) 

* servisní smlouva pozáruční, s uvedením ceny PBTK 

(1 x ročně odborná údržba)

(garance ceny pozáručního servisu min. 2 roky)