# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Laminární box třída II typ A2 s ochranou obsluhy i produktu, odtahem ven z laboratoře a automatickou regulací rychlosti proudění vzduchu | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis boxu a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Max. vnější rozměry: šířka 1 600 mm x hloubka 800 mm x výška 2 500 mm (včetně stojanu) | Prodávající uvede rozměry nabízeného plnění. |
| - Min. vnitřní rozměry: šířka 1 500 mm x hloubka 600 mm x výška 750 mm | Prodávající uvede rozměry nabízeného plnění. |
| - Min. výška pracovního okna: 200 mm, možnost práce s otevřením 250 mm, maximální otevření min. 750 mm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Hmotnost max. 300 kg – hmotnost je kritériem hodnocení nabídek | Prodávající uvede hmotnost nabízeného plnění. |
| - 2 HEPA H14 filtry (99,995 MPPS) - výstupní a hlavní, výměnný prachový předfiltr pod pracovní plochou | Prodávající uvede hmotnost nabízeného plnění. |
| - Účinnost filtrace >99,999 % pro částice 0,3 μm | Prodávající uvede hmotnost nabízeného plnění. |
| - Čistota uvnitř boxu tř. A dle GMP, tř. 4 dle ISO 14644 | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Certifikace CE dle ČSN EN 12469 | Prodávající uvede splnění požadavku a prokáže certifikaci nabízeného plnění. |
| - Rychlost laminárního proudění vzduchu zajišťující ochranu uvnitř i vně boxu při práci s infekčními agens BSL3/GMO3 (sestupné proudění minimálně 0,3 m/s, možnost vyššího nastavení dle GMP tř. A – 0,45 m/s) a zajištění laminarity proudění | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Pracovní plocha nerez, nedělená, vyjímatelná, v ploše neperforovaná, vyjímatelné ergonomické opěrky rukou | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Snadný přístup pod pracovní plochu tak, aby se dala snadno zvednout pracovní plocha a bylo možné vyčistit prostor pod ní; vodotěsná vana | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Zkosené přední okno z netříštivého skla | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Přední okno výklopné a posuvné mechanicky nebo elektricky – v případě elektrického posuvu integrovaná baterie pro ovládání předního skla při výpadku proudu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Přední okno hermeticky těsné v pracovní poloze i v uzavřeném stavu s automatickým dotěsňováním | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Boční prosklená okna splňující požadavky pro požadovanou třídu bezpečnosti | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Min. 4 průchodky na bocích, pro ventily a média (zejména ventil pro vakuum), min. 2 samozavírací průchodky pro volné protažení kabelů a hadic (průměr nejméně 60 mm) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Min. 4 elektrické zásuvky (2 na každé straně boxu) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Vnitřní osvětlení pracovní plochy | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Závěsná tyč na pipety | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Zabudovaný UV-C germicidní zářič, nerušící laminární proudění, s programovatelným časovačem a automatickým vypnutím | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Adaptivní časovač germicidního (UV-C) záření schopný prodlužovat dobu dekontaminace pomocí UV-C záření v závislosti na opotřebení UV zářivky (tj. zajištění konstantní celkové dávky záření v průběhu celé živostnosti výbojek) – nabídka adaptivního časovače germicidního záření (UV-C) je bodově ohodnocena v rámci hodnocení nabídek | Prodávající uvede, jestli nabízí adaptivní časovač germicidního záření či nabízí jen germicidní zářič s programovatelným časovačem v položce č. 20. |
| - Automatická regulace rychlosti proudění - kompenzace dle stavu filtrů, 2 nezávislé ventilátory (hlavní a výstupní) s nezávislou regulací rychlosti proudění zajišťující konstantní parametry | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Indikace celkově správné funkce boxu se zohledněním a sledováním funkčních parametrů | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Ovládání pomocí grafického displeje zobrazujícího provozní stav a jednotlivé parametry (správný provozní stav bez poruchy; indikace nesprávného stavu, pokud nevyhovuje libovolný z parametrů boxu; detailní indikace provozního stavu; zobrazení správné pozice okna; zobrazení rychlosti proudění v okně; indikace laminárního proudění uvnitř boxu; stand-by režim; zapnutí/vypnutí vnitřních elektrických zásuvek) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Optický a akustický alarm při změně stavu proudění, filtrů, chybné pozici okna či chybě jiných funkcí | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost integrace ovládání s nadřízeným systémem a se vzduchotechnikou (interní monitorovací systém, zaznamenávající parametry boxu a stavy boxu; USB port pro export dat; možnost vzdáleného síťového přenosu informace o provozním stavu; možnost připojení externího alarmu a centrálního monitorovacího systému; možnost přenosu alarmu pomocí SMS a emailem) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Napojení na odtah - volitelně bez přerušení i s přerušením tahu, rozhraní pro vzduchotechniku | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost uzavření a sterilizace parami formaldehydu a H2O2 | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Hlučnost max. 58 dB(A) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Stojan pro box s nastavitelnou výškou v rozmezí alespoň 750-950 mm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Odsávací systém s vývěvou, láhví o objemu 2000 ml, filtrem 0,45 μm a setem hadiček; vakuum do -800 mbar | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Objem odchozího vzduchu 600 m3/hod., přípustná odchylka +/- 5 % | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Napojení na vzduchotechniku (VZT příruba 200 mm) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Energetická náročnost boxu za provozu, tj. spotřeba elektrické energie boxu za provozu, a to ve W/hod. – jedná se o kritérium hodnocení nabídek | Prodávající uvede energetickou náročnost nabízeného plnění. |