# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Plynový chromatograf se split/splitless injektorem, 1 detektorem typu FID pro 1 kapilární kolonu | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Nosný/detektorové plyny: - digitální regulace průtoku plynů - vodík jako nosný plyn | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží – všechny, které jsou požadovány zadavatelem. |
| Pec: - provozní teplota pece: 10 °C nad teplotu okolí do min. 374 °C – maximální teplota pece je kritériem hodnocení nabídek (B3) - nastavení teploty minimálně v 8 rampách, rozlišení 0,1 °C - prostor pro kapilární kolony (cívka s vnějším průměrem min. 18 cm) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží – všechny, které jsou požadovány zadavatelem. |
| Injektor: - split/splitless nástřik - rozsah nastavení tlaků min. do 749 kPa (elektronicky kontrolovatelné) – hodnota je kritériem hodnocení nabídek (B2) - mod konst tlak/průtok/programovatelný tlak/průtok – nejedná se o povinnou funkci, ale její nabídnutí je kritériem hodnocení nabídek (B5) - rozsah průtoků 1-750 ml/min. - provozní teplota min. do 350 °C - šetřicí režim nosného plynu - oplach septa | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží – všechny, které jsou požadovány zadavatelem. |
| Detektor: - typ FID - zapálení programovatelné - provozní teplota minimálně do 350 °C - lineární dynamický rozsah minimálně 10^7 – hodnota je kritériem hodnocení nabídek (B7) - udaná citlivost pod 4 pg C/s – hodnota je kritériem hodnocení nabídek (B6) - rychlost sběru dat nejméně 200 Hz | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží – všechny, které jsou požadovány zadavatelem. |
| Autosampler: - minimálně na 30 pozic (viálky o objemu 1,5-2,0 ml) - možnost nástřikových objemů v minimálním rozmezí 0,1-10 uL - proplach stříkačky - možnost různých typů sendvičového nástřiku | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží – všechny, které jsou požadovány zadavatelem. |
| Počítač: - vybavený operačním prostředím MS Windows - optimalizovaný pro požadovanou konfiguraci - monitor s úhlopříčkou min. 22´´ - myš, klávesnice | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží – všechny, které jsou požadovány zadavatelem. |
| Software pro plynový chromatograf/autosampler: - pro řízení všech součástí požadované konfigurace - obsahuje moduly pro zpracování a export dat, tvorbu log souborů | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží – všechny, které jsou požadovány zadavatelem. |
| Možnost připojení kolony o vnitřním průměru 0,1 mm – nejedná se o povinnou funkci, nabídnutí této funkce je kritériem hodnocení nabídek (B4) | Prodávající uvede, jestli tuto funkci nabízí – je kritériem hodnocení nabídek. |