## LMCH 33-2023
Specifikace zboží
V souladu s poznámkou -- vyžadován výrobce: _____, kód____ u vybraných položek musí být požadované zboží pořízeno od konkrétního výrobce vzhledem k nutnosti zpětné kompatibility s již provedenými experimenty. Použití obdobného produktu od jiného výrobce není vzhledem k biologické variabilitě předmětného zboží možné a znemožnilo by přenositelnost údajů mezi experimenty a jejich souhrnnou analýzu.
V případě, že zboží je dodáváno v jiném balení než požadovaném, provede dodavatel ocenění tak, aby bylo oceněno požadované množství jednotek (ks, kg, l, ml apod.).
Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené buňky v tabulce níže, a to pouze pro část, do které podává nabídku.
část 01
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Dávkovač kapalin, pracovní rozpětí 2-10 ml Nastavitelný objem od 2 do 10 ml Dělená stupnice po 0,25 ml Nastavení objemu pomocí mechanicko-digitálního systému Válec dávkovače z borosilikátového skla, ostatní části z PTFE zpevněného skelnými vlákny Keramický píst Plně autoklávovatelný Přesnost +/- 0,6 % Reprodukovatelnost +/- 0,1 % Dodávka včetně adaptérů umožňujících použití na více typech lahví s různými závity | ks | 2 |  | 0
2 | Ultrazvuková čistička dvoufrekvenční s digitálním displejem Vnitřní rozměry vany s tolerancí 10% (DxŠxH): 150x140x100 mm Objem vany: 2 litry Ultrazvukový výkon: 60 Weff Časovač: 1-99 minut Dvě pracovní frekvence - přepínatelné nastavení: 28/40 kHz Ohřev: ano Výkon ohřevu: 100 W Digitální displej se zobrazením nastavené hodnoty času časovače Příslušenství: víko, koš | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 01 | 0
část 02
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Magnetická míchačka s ohřevem - Rozsah teploty pracovní desky: od teploty okolí až po 250°C a vyšší - Rozsah otáček: alespoň v rozmezí 40 – 1600 otáček za minutu - Rozměr pracovní plochy: min. 140 cm2 nebo průměr alespoň 132 mm - Materiál pracovní plochy: slitina hliníku - Vnější rozměry: 83 ± 10 x 160 ± 20 x 270 ± 30 mm (v x š x h) - Kapacita ohřevu tekutiny: alespoň 5 – 20 l - Zobrazení skutečných nebo nastavených hodnot na LED displeji - Nastavení otáček a teploty pomocí knoflíků nebo tlačítek - Kontrolka pro indikaci ohřevu, připojení teplotního čidla a signalizace zbytkového tepla po vypnutí přístroje - Konektor pro připojení externího teplotního čidla - Závit pro stojanovou tyč - RS232 a USB rozhraní - soulad s normou DIN EN 61010-2010 (Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení) Teplotní čidlo je součástí dodávky: - materiál nerez ocel - teplotní rozsah alespoň -10 až 300°C - rozměr 3,0 ± 0,5 x 254 ± 10 mm - délka kabelu min. 1 m | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 02 | 0
část 03
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH | Identifikace nabízeného zboží
1 | Orbitální třepačka • rozmezí rychlosti třepání minimálně 50 a méně - minimálně 450 a více ot/min • časovač: minimálně 1h a méně - minimálně 96 h a více / nonstop režim • životnost garantovaná výrobcem 35000h a více • provozní teplota alespoň 5-40°C • orbitální odchylka 10mm a více • základní míchací platforma v ceně míchačky • základní míchací platforma musí být vybavena protiskluzovou podložkou s minimální rozměry 230x230mm a více • míchací platforma musí být odnímatelná s možností výměny alespoň za 5 a více míchacích platforem pro lahve, baňky, PP zkumavky různých průměrů atd. | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 03 | 0
část 04
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Laboratorní stojan Dvě odnímatelné - vyměnitelné šroubovací nerezové tyče, výška tyče 75 a 35 cm, tolerance +/- 5 cm Tyč umístěná na kratší straně základní desky Základní deska nerezová, rozměry 20 x 31 cm, tolerance +/- 1 cm Výškově nastavitelné 4 nožičky | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 04 | 0
část 05
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Jednokanálová pipeta 0,1 - 2 ul • autoklávovatelné/rozebíratelné, vysoká mechanická a chemická odolnost • kompatibilita se všemi druhy špiček, díky ejektoru s nastavitelnou výškou konusu • uzamykatelný objem • odhazovač s nastavitelnou výškou konusu • vysoká přesnost dle ISO 8655 • odolná vůči UV záření • záruční doba 5 let • servisní pokrytí 24/7 | ks | 2 |  | 0
2 | Nastavitelné pipety - každá sada obsahuje pipety: • autoklávovatelné/rozebíratelné, vysoká mechanická a chemická odolnost • o objemech 0,5-10 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul • v každé sadě otočný stojánek • kompatibilita se všemi druhy špiček, díky ejektoru s nastavitelnou výškou konusu • uzamykatelný objem • odhazovač s nastavitelnou výškou konusu • vysoká přesnost dle ISO 8655 • odolné vůči UV záření • záruční doba 5 let • servisní pokrytí 24/7 | sada = 4 ks | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 05 | 0
část 06
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Sada automatických jednokanálových pipet Každá sada obsahuje: pipeta 2-20 ul, pipeta 20-200 ul, pipeta 100-1000 ul Plynule nastavitelné se systémem uzamčení pipetovaného objemu Vysoká mechanická a chemická odolnost Plně autoklávovatelné Vybavené odhazovačem špiček nastavitelným pro praváky i leváky Ergonomický design, velmi lehké pipety, velmi nízké pipetovací síly Barevné označení odpovídající špičkám Krytý popisný štítek Kompatibilita plastů (špiček) i s plasty jiných výrobců Součástí dodávky stojan na pipety Přesnost: • rozsah 2-20 ul →max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 2/± 0.10/≤ 0.030; 10/± 0.10/≤ 0.050; 20/ ± 0.20/≤ 0.060 • rozsah 20-200 ul→ max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 20/± 0.50/≤ 0.20; 100/± 0.80/≤ 0.25; 200/ ± 1.60/≤ 0.30 • rozsah 100-1000 ul→ max. povolená chyba (ul) (objem/systematická/nahodilá) - 100/± 3.00/≤ 0.60; 500/± 4.00/≤ 1.0; 1000/ ± 8.00/≤ 1.50 | sada | 2 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 06 | 0
část 07
Položka | Popis | Jednotka | Celkem jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH
1 | Kontejnerová vana, tloušťka plechu 2 mm, o rozměrech 580x280x160 mm, které je nutné dodržet z důvodu kompatibility s nástroji, které jsou ve vaně sterilizovány. | ks | 2 |  | 0
2 | Sterilizační kontejner s neperforovanou vanou, tloušťka plechu 2 mm, rozměry 285x280x160 mm je nutné dodržet z důvodu kompatibilnosti s nástroji, které budou v kontejneru sterilizovány. | ks | 2 |  | 0
3 | Sterilizační kontejner s neperforovanou vanou, tloušťka plechu 2 mm, rozměry 285x280x210 mm je nutné dodržet z důvodu kompatibilnosti s nástroji, které budou v kontejneru sterilizovány. | ks | 2 |  | 0
4 | Sterilizační koš stohovatelný, rozměr 240x240x100 mm z důvodu kompatibility se sterilizačním kontejnerem o rozměrech 285x280x160 mm. | ks | 4 |  | 0
5 | Sterilizační koš stohovatelný, rozměr 510x254x100 mm z důvodu kompatibility s kontejnerovou vanou o rozměrech 580x280x160 mm. | ks | 2 |  | 0
6 | Víko na sterilizační kontejner, tloušťka plechu 2 mm o rozměrech 580x280 mm, které je nutné dodržet z důvodu kompatibility s kontejnerem o rozměrech 580x280x160 mm. Barva víka zelená z důvodu dodržení zavedeného rozlišení jednotlivých kontejnerů. | ks | 2 |  | 0
7 | Víko sterilizačního kontejneru s filtrem a tloušťkou 2 mm o rozměrech 285x280 mm, které je potřeba dodržet kvůli kompatibilitě s kontejnerem o rozměrech 285x280x210 mm. Barva víka modrá z důvodu dodržení zavedeného rozlišení jednotlivých kontejnerů. | ks | 1 |  | 0
8 | Víko sterilizačního kontejneru s filtrem a tloušťkou 2 mm o rozměrech 285x280 mm, které je potřeba dodržet kvůli kompatibilitě s kontejnerem o rozměrech 285x280x210 mm. Barva víka zelená z důvodu dodržení zavedeného rozlišení jednotlivých kontejnerů. | ks | 1 |  | 0
9 | Víko sterilizačního kontejneru s filtrem a tloušťkou 2 mm, o rozměrech 285x280 mm, které je potřeba dodržet kvůli kompatibilitě s kontejnerem o rozměrech 285x280x160 mm. Barva víka zlatá z důvodu dodržení zavedeného rozlišení jednotlivých kontejnerů. | ks | 1 |  | 0
10 | Víko sterilizačního kontejneru s filtrem a tloušťkou 2 mm o rozměrech 285x280 mm, které je potřeba dodržet kvůli kompatibilitě s kontejnerem o rozměrech 285x280x160 mm. Barva víka červená z důvodu dodržení zavedeného rozlišení jednotlivých kontejnerů. | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | celková cena část 07 | 0