# Příloha č. 1 kupní smlouvy – Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| UK 1. LF – Mrazák (zásuvkový) pro laboratorní využití o objemu minimálně 300l | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis plnění a požadované technické parametry: |  |
| Mrazák, volně stojící, zásuvkový | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| No-frost, beznámrazový typ | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Objem mrazicí části minimálně 300L | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Počet přihrádek/polic minimálně 7 | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Mrazicí kapacita minimálně 18kg/24h | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Mrazení v rozmezí -15 až -25° C | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Výška do 195 cm, šířka do 70 cm | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Dveřní alarm – signalizace nedovřených dveří | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Teploměr s indikací teploty na panelu přístroje s optickým a akustickým varovným signálem při zvýšení teploty | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Hlučnost maximálně 38 db | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Výrobník kusového ledu bez pevně připojeného přívodu vody | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |
| Doba bezpečného skladování při poruše minimálně 12 hodin | Prodávající k jednotlivým parametrům doplní „ano“ nebo „splňuji“ a uvede nabízené technické parametry/plnění. |