# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Přístroj pro automatizované odběry krve od laboratorních potkanů | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Systém pro odběr od alespoň skupiny 4 potkanů a možností automatického odebírání krve v předem definovaných intervalech i objemech a umožnuje monitorovat průběh odběrů | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém musí být možné provozovat přímo u chovných nádob s laboratorními zvířaty | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Počet odběrů automaticky odebraných a uchovaných v chladícím zásobníku alespoň 10 Tento parametr je kritériem hodnocení nabídek. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Teplota v zásobníku musí být v režimu chlazení (maximálně do 6 °C) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Vyjímatelný zásobník i s označením vzorků | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Jednotka musí být vybavena senzorem pro odlišení tekutiny a krve | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Maximální objem krevních ztát při jednotlivém odběru do 5 µL Tento parametr je kritériem hodnocení nabídek. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém musí podporovat režim pozitivního tlaku v katetru | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém musí umožňovat automatický proplach odběrové cesty fyziologickým roztokem po každém odběru | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Kompatibilita s PC se systémem Windows 10 nebo 11 | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |