# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Monitorovací systém pacienta na jednotce intenzivní péče | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis zboží a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Systém musí obsahovat minimálně 1 snímací stanici a 1 observační/ popisovací stanici (v technickém zázemí kliniky) a musí být rozšiřitelný (v případě potřeby později) o další popisovací stanici v úseku informatiky. | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Systém musí umožňovat snímání signálu EEG na jednotce intenzivní péče (tzv. bed-side) včetně synchronizovaného videa, audia a EKG signálu získaného z monitoru vitálních funkcí a zároveň zobrazení výše zmíněných parametrů na observačních stanicích v reálném čase. | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Observační stanice musí mít možnost plně ovládat (měnit nastavení snímání, kontrolovat impedanci elektrod, spouštět záznam apod.) snímací stanici bez omezení její funkčnosti (nikoli například vzdálená plocha, team-viewer, apod.). Dále musí observační stanice umožňovat popis EEG signálu (včetně videa a audia v rámci jednoho software), a to i během právě probíhajícího snímání. | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Snímací stanice bude umístěna na pojízdném vozíku včetně všech komponentů (zesilovač, fotostimulátor, displej o velikosti min 21“, PC, napájecí zdroje, kamera a mikrofon). S ohledem na maximální omezení unikajících proudů požadujeme, aby součástí systému byl izolační transformátor s minimem vyzařování magnetického pole. | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| ## Specifikace snímací stanice: - Zesilovač s min. 32 kanály - min.23 referenčních kanálů - min. 9 bipolárních kanálů - min. 1 DC vstup - min. 1 vstup pro pacientské tlačítko (pro měření reakční doby) - Frekvenční pásmo v rozsahu min.0,053 až 500 Hz - Šum max. 1,5µV š-š. v pásmu 0,1 - 100 Hz - Potlačení soufázového rušení na pacientských vstupech min. 115 dB s připojenou aktivní zemí - Vstupní impedance min. 100 MOhm (v referenčním režimu) - Vzorkovací frekvence v min. rozsahu 125 Hz-2 kHz | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Zesilovač: - musí být vybaven tlačítkem pro spuštění měření impedance, tlačítkem pro nastavení rozsahu měření impedance a displejem z LED pro zobrazení aktuálního stavu měření pro jednotlivé elektrody (vyhověla/nevyhověla) - rozhraní mezi měřící stanicí a zesilovačem musí být typu ethernet (RJ-45) pro možnost vzdáleného síťového použití (bez nutnosti fyzické přítomnosti snímací stanice a jejího HW) - zesilovač musí mít nastavitelné síťové rozhraní a musí být provozuschopný v datové síti nemocnice - napájení zesilovače musí být samostatné - adaptér pro přímé připojení čepice musí být typu DB25F | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Zábleskový LED fotostimulátor - musí být připojitelný do zesilovače bez dalšího napájecího zdroje - frekvence stimulačních impulzů v rozsahu min. 1-60/s - Nastavitelná intenzita impulzů v rozsahu min. 0,125-1 J v minimálně 8 krocích | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Zesilovač i fotostimulátor musí být umístitelné na pojízdném stojanu přístroje nebo na dalším pojízdném stojanu s robustní základnou (bude součástí dodávky). | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| DOME kamera - musí být ovládatelná (směr, zoom) v rámci jednotného software, (a to i vzdáleně), včetně alespoň 3 přednastavených pozic (na 1 kliknutí musí kamera zaujmout předem definovanou pozici snímání) - musí být umístěna na teleskopickém držáku - analogový výstup ve formátu PAL - digitální výstup - ovládání protokolem VISCA (over IP) přes datové rozhraní Ethernet - otáčení v rozsahu min. 340 stupňů - naklánění min. 120 stupů - min. 18x optický ZOOM - ohnisková vzdálenost v rozsahu min. 4,1-73 mm | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Mikrofon pro záznam audia musí být směrový, odpojitelný, vybavený předzesilovačem | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Snímací stanice musí komunikovat se stávajícími pacientskými monitory GE Healthcare typu DASH 4000 a umožňovat přenos dat (puls, hodnoty TK, SpO2 a teplotu). | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Systém musí nativně pracovat s datovým formátem .e | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Systém musí být datově (nativně – bez nutnosti datové konverze) kompatibilní se stávající databází dat NicoletOne, používanou na pracovištích zadavatele a spoluřešitelů vědeckého záměru | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Softwarové vybavení pro vyhodnocování a zobrazování trendů (Band Power, Burst Suppresion, kóma) | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Software musí být vybaven nástroji pro měření latencí, amplitud, frekvenčního spektra | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Software musí umožnit průběžné hodnocení reakční doby při snímání EEG | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Software musí umožnit programování a ovládání fotostimulátoru | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Systém musí ukládat data lokálně (kapacita úložiště alespoň 1 TB) a zároveň na síťové nemocniční úložiště | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Systém musí automaticky synchronizovat lokální data s daty na síťovém úložišti (například při dočasném výpadku síťového připojení) | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| Systém musí být schopen umožnit vzdálené připojení (mimo VFN) pro vzdálené popisování klinickým neurologem | Prodávající uvede všechny parametry nabízeného plnění, odpovídající požadavkům v levém sloupci. |
| ## Observační/popisovací stanice: - CPU o výkonu min 19500 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) - Displej na výškově stavitelném držáku o velikosti úhlopříčky alespoň 24“ - Min. 512 GB SSD - Windows 10 Pro nebo novější (64 bit) - Stejné softwarové vybavení jako snímací stanice | Prodávající uvede nabízenou stanici a monitor a jejich technické parametry. |