# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Vzpřímený badatelský mikroskop pro pozorování ve světelném poli s možností rozšíření na pozorování ve fluorescenci | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Základní platforma mikroskopu (stativ) ve verzi vzpřímený mikroskop | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost rozšíření pro pozorování fluorescenčních preparátů při plně motorizované a automatizované fluorescenční ose | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost rozšíření pro kontrastní metody a druhou kameru | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - LED osvětlení pro pozorování ve světlém poli se stálou barvou pro všechna zvětšení | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Programovatelná tlačítka na těle mikroskopu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Barevný dotykový LCD displej | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost snadného uložení a vyvolání nastavení pro jednotlivé uživatele | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Stolek s manuálním posunem v ose x a y a možností motorizovaného ostření (posun v ose y), ovládání pro pravou ruku, možnost rozšíření na motorizaci v osách xy | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Možnost nastavení více stupňů citlivosti chodu ostření Zadavatel doplňuje typ ostření - motorizované | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Trinokulární tubus s nastavitelnou mezioční vzdáleností a možností plynulé změny sklonu okulárů Zadavatel bude akceptovat tubus bez naklápění s kamerovým portem o průměru 19 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Přepínač optické dráhy mezi okuláry a kamerou v poměrech 100/0, 50/50 a 0/100 % | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Okuláry se zvětšením 10x s možnosti dioptrické korekce pro pravé a levé oko, vybavené plastovými odnímatelnými očnicemi; zorné pole aspoň 25 mm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Motorizovaný revolverový měnič objektivů (sedm kódovaných pozic) Zadavatel bude akceptovat manuální měnič objektivů, pokud budou pozice kódované. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Objektivy: - Suchý semiapochromatický objektiv 4x nebo 5x zvětšující s min. NA 0.15 - Suchý planapochromatický objektiv 10x s min. NA 0.45 - Suchý planapochromatický objektiv 20x s min. NA 0.75 - Suchý planapochromatický objektiv 40x s min. NA 0.95 a korekcí pro sílu krycího skla | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Plně motorizovaný kondenzor s možností automatického osvětlení pro objektivy v rozsahu alespoň 1,25x-100x. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Automatické nastavení polní a irisové clony v témže rozsahu objektivů | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Barevná HD kamera pro snímání histologických řezů s následujícími parametry: - Rozlišení aspoň 6 megapixelů – tento parametr je kritériem hodnocení nabídek - Barevná hloubka min. 3*12 bitů, tj. 36 bit RGB – tento parametr je kritériem hodnocení nabídek | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Pracovní snímací PC stanice s ovládacím softwarem – požadované vlastnosti softwaru: - Modulární systém umožňující další rozšíření v souladu s možnostmi mikroskopu - Vytváření fotografií, vkládání popisků, měřítek - Kompletní nastavení parametrů snímání - Export dat do běžných obrazových a jiných formátů - Nastavení tlačítek mikroskopu a kamery - Vytváření galerií, možnost základní úpravy obrázků a jejich anotací - Online měření při zobrazení živého obrazu Monitor s úhlopříčkou 27 až 31,5 palců | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |