# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Lékařský světelný mikroskop s kamerou s vyšším rozlišením | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Mikroskop musí být vybaven pro pozorovací metody: - světlé pole v procházejícím světle, - polarizace. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| STATIV MIKROSKOPU: - stabilní kovový a ergonomický, - hrubé a jemné ostření na obou stranách stativu včetně ergonomického ovládacího kolečka pro jemné ostření, které lze instalovat na levou, nebo pravou stranu, - Rozsah zdvihu 25 mm, - Aretace Z-osy – ochrana proti zlomení preparátu (nastavení horního dorazu), - Stativ umožňuje nastavit odpor tuhosti hrubého ostření. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA: - pro procházející světlo – LED osvětlení - LED osvětlení je plynule regulovatelné frontálně na těle nebo boku mikroskopu - Optická soustava je tvořena soustavou čoček pro rovnoměrné osvětlení celého zorného pole - LED osvětlením má životností diod min. 50 000 hodin a je dostatečně výkonné zaručující věrnost barev - Osvětlovací soustava má funkci automatické nastavení intenzity osvětlení nezávisle pro každý objektiv | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| STOLEK: - pravostranný s vedením preparátu s univerzálním ovládáním, - ergonomický mechanismus posunu, - tuhost chodu regulovatelnou nezávisle v ose X a Y, - Povrch stolku je opatřen ochrannou tvrdou keramickou vrstvou, - Stolek má možnost nastavení tuhosti posuvu pro každou osu, - Stolek rovněž obsahuje držák 2 ks sklíčkových preparátů, - Stolek má stupnici pro odečet souřadnic XY, - Stolek je opatřen gumovými nástavci pro snadné a ergonomické ovládání pohybu stolku, - Rozsah pohybu min. 75x50 mm, - Možnost úhlové rotace stolku min. 180°, případně stolek s posuvem XY a rotací 220° (110° na každou stranu). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| TUBUS - ergonomický naklápěcí širokoúhlý trinokulární tubus nebo binokulární tubus s kamerovým portem, - Číslo zorného pole min. FN 2, - nastavitelná rozteč očí podle potřeby obsluhy. Možnost nastavení úhlu vhledu v rozsahu nejlépe 5°až 35°, min. 10°až 30°, - Nastavitelná interpupilární vzdálenost v rozsahu min. 50 až 75 mm, - Okuláry 10x nejlépe s gumovými manžetami s možností ohrnutí, nebo plastovými, - zorné pole okulárů min. FN 22 (pro zadavatele je optimální FN 26), - Dioptrická korekce pro oba okuláry., - Dělení světla třípolohové | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| MĚNIČ OBJEKTIVŮ: - šestičetný revolverový nosič objektivů. - Měnič objektivů kódovaný – automatický odečet zařazeného objektivu do ovládacího SW mikroskopu. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| POLARIZACE: - Osazení polarizačními filtry (polarizer + analyzátor). - Možnost vkládání polarizačního filtru | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| OBJEKTIVY: Planachromatické a semi-planapochromatické s optickým systémem korigovaným na nekonečno. - zvětšení 2x nebo 2,5x, NA min. 0.06, - zvětšení 4x, NA min. 0.13, - zvětšení 10x, NA min. 0.40, - zvětšení 20x, NA min. 0.50, - zvětšení 40x, NA min. 0.75, - zvětšení 60x nebo 63x, NA min. 0.85 | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| OPTICKÁ SOUSTAVA + KONDENZOR: - Optická soustava s korekci na nekonečno - N.A v rozsahu 0,75-1,25 - Zobrazení celého zorného pole pro objektivy zvětšení 2x-100x | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Součástí mikroskopu digitální kamera s těmito parametry: - Digitální barevná kamera s vysokou citlivostí a rozlišením min. 5,5 Mpix - Živý náhled s rychlostí snímání min. 25 snímků/s - Expoziční časy v rozsahu min. 100 µs až 15 s - Módy expozice auto, manual, časosběrné snímání - USB 3 pro komunikaci s řídícím PC - Adaptér s vloženou optikou s optimalizací pro velikost čipu kamery, aby nedocházelo k ořezům v okulárech | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| SOFTWARE: - Jedna licence modulárního SW pro základní analýzu obrazu - Software plnohodnotně řídí digitální kameru - Živý obraz na monitoru PC, vkládání měřítka a manuální měření v živém obraze - Práce s více snímky - Software musí být v anglickém nebo českém jazyce | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mikroskop musí být zdravotnickým prostředkem in vitro dle směrnice „Directive 98/79/EC on in vitro diagnostic medical devices“ | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Součástí sestavy musí být napájecí kabel a protiprachový kryt. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |