# Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Kapalinový chromatograf na středně-vysoké tlaky pro purifikace proteinů | Prodávající zde doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Dvě nezávislé pístové pumpy vybavené tlakovým senzorem a gradientovým mixerem, umožňující nastavení průtoku v minimálním rozsahu 0,001 - 10 ml/min při maximálním tlaku 20 MPa | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Integrovaná vzorková pumpa pro aplikaci vzorku do smyčky nebo přímo na kolonu vybavená LED displejem a tlakovým senzorem. Rozsah průtoku s minimálním rozsahem 0,01 – 100ml/min při tlaku nejméně 10 MPa | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Integrovaný dotykový panel pro manuální ovládání přístroje, editaci programů, sledování stavu zařízení v reálném čase a kalibraci | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Detekce konce vzorku pomocí vzduchového senzoru instalovaného před čerpadlem vzorku | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - Detektor pro simultánní měření UV a VIS oblasti při alespoň 3 vlnových délkách současně s minimálním rozsahem 190 – 700 nm | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Rozsah tlaků min. do 4 MPa | Prodávající uvede rozsah tlaků, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Software umožňující rychlé nastavení metody na vyhodnocení s knihovnou běžných kolon a základních chromatografických metod, analýza chromatogramů včetně manuální integrace, obsahuje moduly pro zpracování a export dat, tvorbu log souborů, kompatibilní s operačním systémem Windows | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Světelná navigace pomocí LED diod pro kontrolu správného zapojení systému | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - Systém magnetického uchycení kolon | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - LED obrazovka na modulech pump, která indikuje jejich parametry | Prodávající splňuji nebo ANO |
| - Možnost rozšíření sestavy o další vstupní a výstupní ventily, pH monitor a ventil pro přepínání více kolon | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Sběrač frakcí včetně přepínacího ventilu pro přepínání mezi odpadem a sběrem umožňující sběr do zkumavek o průměru 12-13 mm a mnohojamkových destiček | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Ovládací software obsahující kontextovou knihovnu chromatografických kolon na gelovou filtraci, afinitní a iontově-výměnnou chromatografii | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Možnost porovnání alespoň 3 chromatogramů na jedné obrazovce | Prodávající splňuji nebo ANO |
| - Integrace oblastí píků jedním kliknutím | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - Neomezený počet instalací ovládacího softwaru bez licence a hardwarového klíče | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |