Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Kapalinový chromatograf (HPLC) s UV detektorem | Prodávající zde doplní obchodní název nabízeného plnění: ………………………. |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Rezervoár (ohraničené místo) pro lahve mobilních fází | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Průtok čerpadla v rozsahu minimálně 0,0001-10 ml/min, s krokem po 0,0001 ml/min | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| Správnost průtoku čerpadla (flow rate accuracy) maximálně ±1 %, přesnost průtoku (flow rate precision) lepší než 0,06 % RSD | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| Tlakový rozsah pumpy minimálně 70 MPa při průtocích min. do 3,0 ml/min | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| Mísič mobilní fáze s vnitřním objemem max. 300 µL | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| Set dvou paralelně zapojených pístů čerpadla | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Kvartérní gradient | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Čidlo úniku mobilní fáze v odpovídajících modulech (čerpadlo, kolonový termostat, autosampler) | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Odolnost pH 1-14 v odpovídajících modulech (čerpadlo, autosampler) | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Alespoň 5kanálový vakuový odplyňovač (degasser) | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| Řídící jednotka s A/D převodníkem | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Kapacita kolonového termostatu min. 2 kolony délky 25 cm | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| Nastavení teploty kolonového termostatu v minimálním rozsahu od 15°C (při laboratorní teplotě 25°C) do 70° C, přesnost teploty (temperature precision) max. ± 0,1 ° C | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Počet pozic dávkovače (sampleru) pro vialky N8 (úzkohrdlé, 2 ml, 12 × 32 mm) minimálně 150 , které zadavatel běžně používá ve své laboratoři | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Flow-through design nástřikového systému, přímý nástřik vzorku do toku mobilní fáze (direct injection) | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Tlaková odolnost minimálně do 70 MPa | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Přenos mezi vzorky (cross-contamination) ≤0,0005 % s oplachem jehly (obv. stanoveno pro kofein) | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Rozsah dávkování v rozmezí od 0,1 do 50 l standardně a k tomu navíc smyčka s min. objemem 2 ml | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Termostatovaný prostor autosampleru v rozsahu od 4 °C do 45 °C | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Možnost dávkování vzorků z 96jamkových mikrotitračních destiček | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Programování dávkovacího cyklu, tzn. online derivatizace, příprava vzorku, ředění atd. – mísení vzorku přímo v dávkovací jehle nebo smyčce | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| UV-VIS detektor s diodovým polem s min. 1024 diodami | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Hodnota šumu UV-VIS detektoru lepší než 5,0 x 10-6 AU; drift maximálně 0,4 x 10-3 AU/h | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Rozsah vlnových délek UV-VIS detektoru min. od 190 do 700 nm; s jejich správností (wavelength accuracy) alespoň ± 1 nm a přesností (wavelength reproducibility) alespoň ± 0,1 nm | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Linearita UV-VIS detektoru v rozmezí alespoň 2,5 AU | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Termostatovaná měrná cela detektoru s objemem maximálně 15 l a tlakovou odolností minimálně 10 MPa | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Frakční kolektor (modul pro frakcionaci separovaných látek z HPLC), s frakční hlavou a ventilem pro softwarově ovládanou frakcionaci dle signálu nebo času | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Stojan nebo stojany frakčního kolektoru s minimálně 150 pozicemi pro 1,5ml eppendorf. Zkumavky, které zadavatel běžně používá ve své laboratoři. | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Průtok mobilní fáze frakčním kolektorem až 10 ml/min | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| UPS zdroj pro udržení přístroje v chodu v případě výpadku elektřiny po dobu alespoň 5 minut (při 100% zátěži) | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Všechny moduly včetně softwaru musí být od jednoho výrobce pro zajištění kompatibility a bezproblémové funkčnosti všech modulů a optimalizované ovládání a provoz přístroje | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| Chromatografický software plně kompatibilní s operačním systémem Windows 11, umožňující kompletní programování parametrů analýz a přímé softwarové ovládání všech funkcí všech modulů HPLC systému bez nutnosti manuálního nastavení parametrů analýzy na některém z modulů přístroje (čerpadlo, autosampler, kolonový termostat, pda detektor a frakční kolektor) a sběr a zpracování dat z detektorů, jejich vyhodnocení - integrace chromatogramů, tvorba kalibračních závislostí, tvorba a využívání knihoven UV-VIS spekter pro identifikaci analytů, vytváření reportů/protokolů výsledků a možnost exportu naměřených dat a grafických záznamů do prostředí Microsoft office (excel, word) | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |
| Rozměry přístroje bez PC a monitoru max. 120 x 80 x 120 cm (š x h x v) z důvodu umístění na laboratorním stole | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ano |