## Příloha č. 4 - Tech. spec.
Příloha č. 4d dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 4 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Lightcycler RT-PCR
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | gradientový real-time PCR přístroj využívající technologii Peltierových elementů | [...doplní účastník...]
Kalibrace: | přístroj bez nutnosti kalibrace pro všechny aplikace včetně HRM | [...doplní účastník...]
Minimální kapacita přístroje: | 96 vzorků | [...doplní účastník...]
Možnosti použití: | možnost použití 96 jamkových destiček nebo 8 jamkových stripů | [...doplní účastník...]
Reakční objem v rozsahu: | minimálně 10 - 50 µl | [...doplní účastník...]
Rychlost ohřevu: | minimálně 4°C/s | [...doplní účastník...]
Rychlost chlazení: | minimálně 2°C/s | [...doplní účastník...]
Nastavení teplot v rozsahu: | minimálně 37°C až 98°C | [...doplní účastník...]
Přesnost dosažené teploty: | maximálně ± 0,2°C | [...doplní účastník...]
Teplotní uniformita nejvíce v rozsahu: | 0,4 °C | [...doplní účastník...]
Gradient nastavitelný v rozpětí teplot: | minimálně 37°C až 98°C | [...doplní účastník...]
Rozsah nastaveni teplotního gradientu alespoň: | 20°C | [...doplní účastník...]
Zdroj excitace: | LED dioda | [...doplní účastník...]
Minimální počet detekčních kanálů: | 4 | [...doplní účastník...]
Příslušenství (součástí dodávky): | sada filtrů pro SYBR Green | [...doplní účastník...]
| sada filtrů pro HEX | [...doplní účastník...]
| sada filtrů pro Texas Red | [...doplní účastník...]
| sada filtrů pro Cy5 | [...doplní účastník...]
Optický systém: | optický systém detekce pomocí CCD kamery, měření všech vzorků současně bez nutnosti pohybu skenovacího elementu | [...doplní účastník...]
Multiplexní reakce: | v multiplexní reakci detekovat minimálně 4 různé fluorofory | [...doplní účastník...]
Další parametry: | systém umožňující anylýzu křivek tání - HRM - software součástí dodávky | [...doplní účastník...]
| přístroj umožnující absolutní a relativní kvantifikaci | [...doplní účastník...]
| export dat ve formátu .CSV | [...doplní účastník...]
| systém nevyžadující výhradní používání spotřebního materiálu jediného dodavatele | [...doplní účastník...]
Počítačová stanice, ovládací software: | PC musí splňovat doporučenou konfiguraci výrobce přístroje a tvůrce softwaru, PC pro řízení přístroje a analýzu výstupů včetně příslušného software součástí dodávky | [...doplní účastník...]
| operační systém kompatibilní se stávajícím SW, tj. Microsoft Office 2016, Professional, a qbase+ | [...doplní účastník...]
| software pro vyhodnocení nevyžadující pořízení další licence k instalaci na jiné PC uživatele | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha přístroje (rozměry samotného přístroje): | Šířka: od 0,3 do 0,5 m Hloubka: od 0,3 do 0,5 m Výška: od 0,4 do 0,6 m Váha: od 25 do 29 kg | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 520000
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).