## Příloha č. 4 - Tech. spec.
Příloha č. 4e dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění pro část 5 veřejné zakázky
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Gradientový cyklér
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry
Typ: | zcela nový přístroj pro end-point amplifikace DNA | [...doplní účastník...]
Provedení přístroje: | víceblokový cyklér, rozdělen alespoň do dvou na sobě plně nezávislých bloků s víky vyhřívanými na minimálně 100°C | [...doplní účastník...]
| v případě dvou blokového – kapacita každého bloku minimálně 48 vzorků, v případě tří blokového – kapacita každého bloku minimálně 32 vzorků | [...doplní účastník...]
Objemy: | možnost práce ve stripech nebo samostatných mikrozkumavkách o objemu 0,2 ml | [...doplní účastník...]
| možnost práce s objemy v rozsahu minimálně 10 - 50 μl | [...doplní účastník...]
Zahřívání / chlazení: | minimální rychlost chlazení 3,0°C/s, zahřívání 3,5°C/s | [...doplní účastník...]
Teplotní uniformita: | teplotní uniformita do < 0,5°C, teplotní přesnost do ± 0,25°C | [...doplní účastník...]
Gradient nastavitelný v rozpětí teplot: | možnost nastavení gradientu v rozmezí alespoň 1 - 10°C | [...doplní účastník...]
Další parametry: | možnost měnit rampovací čas | [...doplní účastník...]
| možnost ukládání a přenášení protokolů prostřednictvím USB paměti | [...doplní účastník...]
| snadné programování na barevné dotykové obrazovce (úhlopříčka minimálně 6,5”) | [...doplní účastník...]
| otevřený systém – možnost použití spotřebního plastiku od různých výrobců | [...doplní účastník...]
Rozměry a váha přístroje (rozměry samotného přístroje): | Šířka: do 0,5 m Hloubka: do 0,6 m Výška: do 0,5 m Váha: do 20 kg | [...doplní účastník...]
Nejvýše přípustná hodnota nabídkové ceny v Kč bez DPH | 192080.17
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).