## DZŘ - Příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace zadávacího řízení
-
Specifikace předmětu plnění
TECHNICKÝ PARAMETR | POŽADAVKY ZADAVATELE | NÁZEV / POPIS NABÍZENÉHO PARAMETRU * (doplní účastník)
Přístroj pro ultrazvukové vyšetření středně velkých laboratorních zvířat
Označení (model, seriové číslo apod.): |  | [...doplní účastník...]
Technické parametry ultrazvukového přístroje
Nový plně digitální ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie vhodný pro náročné aplikace v experimentálním medicínském výzkumu | ano | [...doplní účastník...]
Vhodný zejména pro kardiologická vyšetření, která v humánní medicíně odpovídají neonatální a dětské kardiologii (v experimentálním uspořádání vhodný pro vyšetření středně velkých laboratorních zvířat jako je králík) | ano | [...doplní účastník...]
Přístroj je vhodný pro širší využití i v dalších oblastech ultrazvukových vyšetření mimo kardiologii (přístroj bude v experimentu vhodný pro další výzkumné aplikace a umožní vyšetření i dalších pokusných zvířat, včetně hlodavců jako je potkan). | ano | [...doplní účastník...]
Frekvenční rozsah přístroje | min. 1-18 MHz | [...doplní účastník...]
Podpora sektorových a lineárních sond, včetně maticových sond, pro všechny zobrazovací modality (2D, 3D, MM, AMM, PWD, CWD, TVI, TDI, SRI, SI) | ano | [...doplní účastník...]
Podpora tzv. multifrekvenčních sond s možností změny vysílací frekvence operátorem (zobrazení střední vysílací frekvence na displeji) | ano | [...doplní účastník...]
Podpora maticových sond - sondy s uspořádáním krystalů v několika řadách, sondy musí umožňovat dvourovinnou aktivní fokusaci (tzn. fokusaci v transverzální rovině) | ano | [...doplní účastník...]
Podpora sond typu single crystal | ano | [...doplní účastník...]
Technické parametry zobrazení a speciální software
2D zobrazení, kvalitní nativní harmonické zobrazení (THI) na všech sondách s možností volby více harmonických frekvencí, bez zásadního vlivu na snímkovací rychlost (framerate) – alespoň 4 harmonické frekvence na sondách pro transtorakální echokardiografii (TTE) | ano | [...doplní účastník...]
M-mód s možností úhlově nezávislého nastavení kurzoru v reálném čase (anatomický M-mód) | ano | [...doplní účastník...]
PW doppler, včetně HPRF módu s vysokou frekvencí snímkování (alespoň 10 m/s) na všech sondách, možnost automatického nastavení úhlové korekce | ano | [...doplní účastník...]
CW doppler na všech sondách pro kardiologická vyšetření/aplikace | ano | [...doplní účastník...]
Barevné dopplerovské mapování (CFM) na všech sondách a zobrazení energie krevního toku (Power doppler) | ano | [...doplní účastník...]
Širokopásmové dopplerovské zobrazení krevního toku s vyšší citlivostí pro zpřesnění cévních vyšetření | ano | [...doplní účastník...]
Nedopplerovské zobrazení krevního toku (bez použití kontrastních látek), včetně modalit umožňujících kombinace tohoto typu zobrazení s konvenčním barevným dopplerovským mapováním. | ano | [...doplní účastník...]
Barevný tkáňový doppler (TVI) a PW tkáňový doppler na všech sondách pro kardiologická vyšetření/aplikace | ano | [...doplní účastník...]
Kompaundní zobrazení na všech sondách, zobrazené redukující ultrazvukové spekle | ano | [...doplní účastník...]
Barevné parametrické zobrazení synchronie/dyssynchronie zobrazeného řezu, měření time-to-peak v reálném čase v každém bodě obrazu, součástí musí být i měření všech indexů. | ano | [...doplní účastník...]
Barevné parametrické zobrazení dopplerovských deformačních parametrů myokardu (SI/SRI) zobrazení ve formě barevného mapování, v offline režimu pak možnost zobrazení ve formě křivek. | ano | [...doplní účastník...]
Aplikační software s kompletním kardiologickým měřením v M-modu a 2D, kalkulace a reporty, včetně možnosti vytvářet vlastní parametry a použávat vlastní vzorce | ano | [...doplní účastník...]
Software pro semi-automatické hodnocení efektivity myokardiální práce založený na nedopplerovské deformační analýze speckle tracking (zahrnuto v ceně) | ano | [...doplní účastník...]
Technické parametry - další požadavky
Nastavitelná klávesnice (ovládací panel) ve třech směrech | ano | [...doplní účastník...]
Aktivní konektory pro připojení sond | ano, min. 4 | [...doplní účastník...]
Hlavní (zobrazovací) monitor | ano, min. 23“ s HD rozlišením | [...doplní účastník...]
LCD pomocná dotyková obrazovka | ano, min. 12“ tabletového typu | [...doplní účastník...]
Přímý výstup přístroje na počítačovou tiskárnu s možností tisku protokolů a jejich editace | ano | [...doplní účastník...]
Přímý výstup exportu na USB disková média. | ano | [...doplní účastník...]
Možnost sdílení stejné pacientské databáze s dalšími kompatibilními přístroji, data je nutné sdílet ve formátu RAW (ne DICOM) | ano | [...doplní účastník...]
Plná DICOM 3 kompatibilita. (DICOM Verification, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM Query/Retrieve, DICOM Worklist) | ano | [...doplní účastník...]
Počítačová konektivita - Přímé připojení s možností ukládat na vzdálený počítač, server atd. ve formátech RAW data, DICOM, AVI, MPEG. | ano | [...doplní účastník...]
Technické parametry - sonda (součást dodávky)
2D sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace | ano, 1 ks | [...doplní účastník...]
Kmitočtový rozsah sondy | nejméně 4 - 12 MHz | [...doplní účastník...]
Zobrazovací úhel sondy | nejméně 105° | [...doplní účastník...]
Sonda použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI) | ano | [...doplní účastník...]
Sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem | ano | [...doplní účastník...]
Harmonické frekvence pro lepší nastavení obrazu | ano, min. 5 harmonických frekvencí | [...doplní účastník...]
Technické parametry - Požadované možnosti rozšíření sond (účastník povinně doplní označení sondy dle výrobce a kmitočtový rozsah, popř. blíže specifikuje)
2D maticová sektorová sonda s možností vícenásobné aktivní fokusace – kmitočtový rozsah nejméně 1,5 - 4,6 MHz, zobrazovací úhel nejméně: 120°, použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI), sonda s možností změny vysílací frekvence operátorem, min. 5 harmonických frekvencí pro lepší nastavení obrazu | ano | [...doplní účastník...]
4D TTE maticová sonda typu full matrix s možností vícenásobné aktivní fokusace kmitočtový rozsah cca 2,4 – 8 MHz vhodný pro dětskou echokardiografii použitelná pro všechny zobrazovací módy (2D, MM, AMM, CFM, PW, HPRF, CW, TVI, SRI) umožňující využít potenciál vyššího rozlišení při 2D aplikacích | ano | [...doplní účastník...]
* Dodavatel uvede ve sloupci "Název / Popis nabízeného parametru" přesnou specifikaci jednotlivých parametrů, příp. pouze "ANO", nelze-li uvést přesnou specifikaci (např. konkrétní hodnotu).