Příloha č. 3 dokumentace ZADÁVACÍHO řízení

-

Specifikace plnění

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

| Specifikace plnění – Optický spektrometr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| 1 | Ohnisková délka ≤ 750 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 2 | Minimálně 1 vstupní štěrbina a minimálně 1 výstupní detektor | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 3 | Rozsah vlnových délek min. 200 – 900 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 4 | Rozlišení ≤ 0.1 nm při vlnové délce 500 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 5 | Motorizovaná vstupní štěrbina nastavitelná min. od 0 do 3 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 6 | Adaptér pro optický kabel s X-Y posunem před vstupní štěrbinou | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 7 | Výměnný stolek s min. třemi různými optickými mřížkami | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 8 | Motorizovaný karusel s minimálně 5 optickými filtry | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 9 | Vnitřní mechanická závěrka | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 10 | Velikost detektoru v pixelech minimálně 1024x255 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 11 | Chlazení detektoru alespoň na -40 stupňů Celsia | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 12 | Časové rozlišení lepší než 30 ns | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 13 | Konfigurace systému v rámci dodávky | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 14 | Software pro detektor a spektrometr pracující pod aktuální verzí systému MS Windows a umožňující používat výše uvedené vybavení a parametry spektrometru | "[ANO/NE - doplní účastník]" |

Pokyny pro účastníka zadávacího řízení:

Účastník zadávacího řízení řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném plnění“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („ANO“), nebo nesplňuje („NE“).