Příloha č. 3 dokumentace ZADÁVACÍHO řízení

-

Specifikace plnění

Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

| Specifikace plnění – Optický spektrometr |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| 1 | Ohnisková délka v rozsahu 400 až 750 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 2 | Minimálně 1 vstupní štěrbina a minimálně 1 výstupní detektor | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 3 | Rozsah nastavení vlnových délek min. 200 – 900 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 4 | Mřížka 1200 vrypů/mm, blaze 500 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 5 | Mřížka holografická 1800 vrypů/mm, pík 380 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 6 | Mřížka 2400 vrypů/mm, blaze 300 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 9 | Výměnný stolek se třemi výše uvedenými optickými mřížkami | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 10 | Motorizovaný karusel s minimálně 5 optickými filtry pro potlačení vyšších řádů spektra | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 7 | Motorizovaná vstupní štěrbina nastavitelná min. od 0 do 2 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 8 | Adaptér pro optický kabel s průměrem ferule 10 nebo 11 mm a s X-Y posunem před vstupní štěrbinou | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 11 | Vnitřní mechanická závěrka | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 12 | Detektor se zesilovačem obrazu, minimální kvantová účinnost fotokatody při pokojové teplotě 13 %, průměr zesilovače minimálně 18 mm, rozsah vlnových délek 200 – 850 nm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 13 | Interní generátor zpoždění optické závěrky alespoň 0 – 1 s, krok nastavení zpoždění do 0,1 ns | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 14 | Externí vstup pro spouštění generátoru zpoždění | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 15 | Časové rozlišení optické závěrky lepší než 4 ns | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

| 16 | Velikost detektoru v pixelech minimálně 1024x255 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 17 | Chlazení detektoru alespoň na -40 stupňů Celsia, temný proud < 0,1 e/(s.pixel) | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 18 | Konfigurace systému v rámci dodávky a demonstrace parametrů na pracovišti zadavatele | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 19 | Software pro detektor a spektrometr pracující pod aktuální verzí systému MS Windows a umožňující používat výše uvedené vybavení a parametry spektrometru | "[ANO/NE - doplní účastník]" |

Pokyny pro účastníka zadávacího řízení:

Účastník zadávacího řízení řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném plnění“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („ANO“), nebo nesplňuje („NE“).