Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FAF UK – Spektrometr cirkulárního dichroismu s jednopolohovým držákem s Peltierovým termostatem 1 |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | Spektrometr cirkulárního dichroismu s jednopolohovým držákem s Peltierovým termostatem 1 |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FAF UK – Spektrometr cirkulárního dichroismu s jednopolohovým držákem s Peltierovým termostatem 1“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží – Základní vlastnosti – Minimální požadavky

Vysoce univerzální vícekanálový spektrometr schopný měřit současně a simultánně zaznamenávat cirkulární dichroismus (CD), HV i absorbanci/transmitanci. Další standardní měřící módy mají být Fluorescence, FD/CD, Fluorescence anisotropie, HPLC-CD, Lineární dichroismus (LD), bez nutnosti rozšiřujícího příslušenství. Účel zakoupeného zařízení: Stanovení optické aktivity, absolutní konfigurace nekrystalizovaných sloučenin, pro studium interakcí s kovy a jinými molekulami pomocí simultánního měření křivek CD a absorbance.

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Circular dichroism spectrometer with single position Peltier thermostatted cell holder 1 |  |  |
| 1. | Rozsah vlnových délek alespoň 165-950 nm | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Přesnost rozlišení vlnové délky nejméně ±0,1 nm v celém rozsahu vlnových délek | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Správnost vlnové délky alespoň ±0,05 nm | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Rozlišení CD 0,00001 mdeg | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Stabilita základní linie alespoň ±0,007 mdeg/hodinu | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | Skenovací rychlost již od 0,1 ms/datový bod | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Držák pro jednu kyvetu s teplotní kontrolou pomocí Peltierovho článku | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | Dostupný teplotní rozsah držáku alespoň od -10°C do 100°C | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Přesnost nastavení teploty alespoň 0,01°C | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 10. | Možnost uživatelského vypnutí proplachu dusíkem | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 11. | PC s OS Windows 10 a vyšším, vhodné konfigurace s monitorem a software na ovládání a vyhodnocování dat z CD spektrometru | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 12. | Optický monochromátor mřížkového typu pro zachování konstantní hodnoty přesnosti vlnové délky | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 13. | Skenovací mody: Step-sken, adaptivní sken, teplotní sken, kinetika | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 14. | Standardní detekční módy: CD, Absorbance/Transmitance, HV, Fluorescence, FD/CD, Fluorescence anisotropy, HPLC-CD, LD | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Požadavky na kompatibilitu

NE