Předběžná tržní konzultace

ANALOGICKY dle ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, se sídlem Kateřinská 1660/32, Nové Město, 121 08 Praha 2, 
IČO: 00216208 (dále také jen „zadavatel“ nebo „1.LF UK“) připravuje zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na dodávku zobrazovacího systému s možností fotodokumentace očního pozadí u hlodavců. Připravovaná veřejná zakázka bude financována z dotačního programu Evropské unie -  Operačního programu Jana Amose Komenského - Název projektu: Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Karlově. Zadavatel při podávání žádosti o projekt měl představu o technických parametrech a účelu funkčnosti přístroje. Na základě průzkum trhu při podávání žádosti o projekt uvedl cenu, která byla aktuální v té době, avšak za dobu schvalování projektu a zahájení projektu se ceny změnily a je i možné, že i výrobní náklady u výrobců se zvýšily. Je možné, že na trh byly uvedeny nové typy zobrazovacích systémů. Na základě současných informací jen o ceně tohoto přístroje je patrné, že trh je nepředvídatelný. Zadavatel je vázán pravidly dotačního programu EU, které musí respektovat a zároveň platnými právními předpisy v České republice, a to zejména zákonem o zadávání veřejných zakázek a má omezené finanční prostředky schválené z EU.  Zálohy veřejný zadavatel neposkytuje.

Z výše uvedeného důvodu provádí zadavatel předběžnou tržní konzultaci analogicky v souladu s § 33 zákona za účelem získání podrobnějších informací o dodávce uvedeného přístroje s ohledem na možnosti trhu daného zboží. Získané informace (pokud budou relevantní) následně zadavatel může zohlednit či použít při přípravě zadávací dokumentace chystané veřejné zakázky, resp. při stanovení zadávacích podmínek, tj pro formulaci dostatečně podrobné specifikace předmětu plnění v zadávací dokumentaci a pro stanovení obchodních podmínek v zadávací dokumentaci tak, aby zadávací podmínky byly zpracované v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení. Zadávací řízení trvá (pro představu zahraničních dodavatelů mimo EU) cca 2-3 měsíce než je podepsána kupní smlouva s vybraným dodavatelem. Podmínky zadávacího řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele 1.LF UK https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html. Nabídka včetně souhlasu s obchodními podmínkami se podává elektronicky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK – viz Uživatelská příručka pro dodavatele https://zakazky.cuni.cz/manual.html.

.

Zadavatel poptává zobrazovací systém s možností fotodokumentace očního pozadí u hlodavců, pro Oční kliniku 1. LF UK a Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze. Podrobnější technická specifikace je v tabulce níže.

| Identifikace dodavatele (úplný název, IČO a adresa) |  |
| --- | --- |

| Název a typ zobrazovacího systému s možností fotodokumentace očního pozadí u hlodavců |  |
| --- | --- |
| Výrobce systému |  |
| K uvedenému systému prosíme o zaslání aktuální dokumentace (prospekty, technické listy apod.) |  |

| Technická specifikace požadovaného chromatografického systému | Nabídnuté technické parametry a typ přístroje Poznámka – pokud některý požadovaný parametr Vámi nabízený přístroj nesplňuje, uveďte zde hodnotu, kterou Vámi nabízený přístroj disponuje |
| --- | --- |
| Optický systém navržený speciálně pro zobrazení oka hlodavců (3 mm pro myši a 6 mm pro potkany), |  |
| sady čoček pro myši a potkany, které poskytují 50stupňové zorné pole pro podélné snímání in vivo v reálném čase. |  |
| Živé, plně barevné zobrazení aktuálního zorného pole kamery s podporou snímání videa i videa a statické snímky s integrovanými nástroji pro výběr, prohlížení a úpravu (jas, kontrast, kanály atd.), porovnávat a exportovat snímky z videí a statických snímků. |  |
| Excitační filtrační kolečko a bariérové filtrační kolečko s předinstalovanými sadami filtrů pro barevný fundus a zobrazování GFP, se sloty pro dvě další sady filtrů. |  |
| Integrovaná správa informací o zvířatech (ID, druh, kmen, datum narození atd.), včetně podpora datových značek přiřazených uživatelem na úrovni zvířecího subjektu, zobrazovací studie a snímku. Všechny stránky zachycená metadata lze exportovat k obrázkům a videím pro další studium a analýzu, včetně vstupů do systémů strojového učení a umělé inteligence. |  |
| Třísenzorový kamerový subsystém CMOS s nízkým šumem, který poskytuje rozlišení 3 μm pro sítnici myši a 6 μm pro sítnici oka rozlišení sítnice potkanů v barevných fundusových i fluorescenčních zobrazovacích studiích. |  |
| Nastavitelné digitální zesílení a snímková frekvence pro získání maximálního množství dostupného signálu pro slabý signál fluorofory. |  |
| Zobrazovací systém pro fluoresceinovou angiografii s dostatečným rozlišením pro pozorování červených krvinek a s možností zaměřit kameru na cévní systém sítnice ještě před zapojením do GFP filtry, které umožňují vysoce kvalitní zobrazování časné profúze. |  |
| Modulární stolní konstrukce jednotného systému, který podporuje více zobrazovacích modalit v malém přístroji fyzickou stopu, aby se optimalizoval prostor laboratoře a minimalizovala potřeba přesouvat zvířata mezi jednotlivými laboratořemi.zařízení, včetně barevného fundusu a fluorescenčního zobrazování, volitelného obrazem řízeného OCT, obrazem řízeného OCT, obrazem řízeného OCT, obrazem řízeného OCT, obrazem řízeného OCT. laser, volitelný obrazový fokální ERG a volitelné komponenty štěrbinové lampy pro rozšířené studie. |  |
| Kamerový systém, který obsahuje mikro-nastavitelný stolek pro zvířata s deskami určenými speciálně pro myší nebo potkanů s 2 stupni rotace a 3 stupni translace. |  |
| Podpora vytváření individuálních uživatelských jmen / hesel pro řízení přístupu do systému a k datům, a možnost přiřadit uživatele k samostatným laboratořím, což umožňuje sdílení systému MICRON mezi laboratořemi a zároveň zajištění segregace výzkumných údajů. |  |
| Sada objektivů pro myši |  |

Předložte cenovou nabídku přístroje v Kč bez DPH nebo v jiné měně, která odpovídá výše uvedeným parametrům. Uveďte jaké další nezbytné příslušenství, doprava nebo instalace nebo zprovoznění systému, zaškolení obsluhy obsahuje cena, cenová nabídka, resp. co vše je obsaženo v ceně, kterou nabízíte.

Cena bude zadavatelem použita pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky………………………..,

Další související dotazy:

- Instalace přístroje, zprovoznění přístroje a zaškolení obsluhy bude probíhat fyzicky v místě dodání přístroje nebo on-line?

- Jaký software je s přístrojem dodáván? Uveďte jeho minimální technické parametry………………………

- Jak často může/musí probíhat upgrade výše uvedeného softwaru? Po jakou dobu je u tohoto softwaru zajištěn bezplatný upgrade?

- Je dodávaný software kompatibilní s operačním systémem Windows?

- Je možné software používat i na jiných počítačích k provádění analýz, nebo je licence vázána pouze na ovládací jednotku systému? Jaká je cena za licenci na další PC?

- Jaká je standardní délka záruční doby přístroje, obsažená v jeho pořizovací ceně? Poskytujete prodlouženou záruční dobu a kolik prodloužená záruční doba stojí?

- Jaká je dodací lhůta přístroje?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte vady/poruchy přístroje od nahlášení vady kupujícím?

- V jaké obvyklé lhůtě odstraníte závažnější vady, popř. při nutnosti dovozu náhradních dílů ze zahraničí?

- Po jakou dobu od uplynutí záruční doby můžete zajišťovat u dodaného přístroje dodávku náhradních dílů a pozáruční servis?

- Případně uveďte další relevantní informace k poptávanému přístroji.

Děkujeme za Vaši rychlou reakci a spolupráci a za zodpovědné a pravdivé odpovědi na výše uvedené dotazy a věnovaný čas výše uvedenému.

Odpovědi zašlete prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://zakazky.cuni.cz/profile_display_7.html  nejpozději do 22. 04. 2024 do 10:00 hod.

Za Vaše odpovědi na výše uvedené dotazy děkujeme.

Pokud jsou některé výše uvedené informace považovány dodavatelem za předmět obchodního tajemství, popř. důvěrné informace, tak je označte. Obsah předběžné konzultace bude uveřejněn v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a zadavatel není povinen zajistit odpovídající ochranu takových informací, pokud nejsou přes toto upozornění jako obchodní tajemství označeny.