Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF – Telemetrický systém měření arteriálního krevního tlaku |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | Přístroj na telemetrické měření arteriálního krevního tlaku |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FaF – Telemetrický systém měření arteriálního krevního tlaku“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Systém umožňuje kontinuální a dlouhodobé stanovení arteriálního krevního tlaku u neanestezovaných zvířat

Účel zakoupeného vybavení: pořízením tohoto systému bude umožněno dlouhodobé měření kardiovaskulární bezpečnosti nebo účinnosti starších/novějších léků a možný vývoj nových sloučenin s kardiovaskulárními účinky.

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implantovatelný telemetrický systém pro bezdrátový záznam krevního tlaku u volně se pohybujících laboratorních potkanů standardní velikosti při zachovaném vědomí. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Systému musí obsahovat 6 implantovatelných sond s odpovídajícím počtem přijímačů a systémem pro akvizici dat, který umožní současné měření 6 zvířat v jedné chovné místnosti bez interference signálu jednotlivých sond. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Systém musí umožňovat „cohousing“, tj. aby bylo možné současně měřit 2 zvířata umístěné ve stejné kleci bez nutnosti manipulace se zvířaty mezi klecemi. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Implantovatelné sondy musí umožňovat opakovatelné použití, pokud nejsou poškozeny používáním z důvodu špatné manipulace, po dobu trvání záruky na přístroj (tento požadavek nevylučuje kontrolu sondy u dodavatele) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Implantované senzory musí umožnit měření krevního tlaku. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | Baterie v implantovaných senzorech musí být schopná zajistit minimálně 6týdenní sběr dat. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Baterie musí být bezdrátově dobíjitelná (např. z podložky). | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | Snímač sondy musí automaticky rozpoznávat jednotlivé připojené sondy. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Systém musí být kompatibilní se stávajícím softwarem zadavatele (Labchart 8 Pro) |  |  |
| 10. | Systém musí být kompatibilní se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele (DAQ PowerLab) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 11. | Počítač splňují HW a bezpečností nároky pro operační systém Windows 11 (min. W11 Pro), min 512 GB SSD disk, min. 12 GB RAM DDR5, LAN konektorem vyhrazeným pro připojení do fakultní sítě | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Požadavky na kompatibilitu

Systém musí být kompatibilní se stávajícím softwarem zadavatele - Labchart 8 Pro. Systém musí být kompatibilní se stávajícím přístrojovým vybavením zadavatele - DAQ PowerLab.