Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

|  | Prodávající zde doplní: obchodní název nabízeného předmětu plnění |
| --- | --- |
| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Plná kompatibilita gradientové cívky se stávajícím MRI skenerem 7 T s názvem Powerscan MRS*DRYMAG 7017PW (výrobce: MR Solutions Ltd. – dále jen „MRI skener“) | Dodavatel doplní ANO - gradientová cívka je plně kompatibilní s uvedeným MRI skenerem |
| Intenzita pole gradientové cívky minimálně 1000 mT/m, linearita +/- 5% v objemu o průměru 70 mm. | Dodavatel doplní KONKRÉTNÍ PARAMETRY |
| Součástí dodávky je gradientový zesilovač odpovídající požadavkům gradientové cívky (tzv. „channel gradient amplifier system")* | Dodavatel doplní ANO nebo SPLŇUJI |
| Součástí dodávky je upgrade pevného insertu s hardwarovým shimem a shimovací cívky pro doladění homogenity | Dodavatel doplní ANO nebo SPLŇUJI |
| Upgrade dalších součástí MRI skeneru tak, aby byla zajištěna plná funkčnost přístroje s instalovanou gradientovou cívkou (včetně kryochlazení MRI skeneru 7T) | Dodavatel doplní ANO nebo SPLŇUJI |
| Upgrade softwaru MRI skeneru, aby bylo možné využít plný rozsah gradientové cívky v měřicích (zobrazovacích i spektroskopických) sekvencích | Dodavatel doplní ANO nebo SPLŇUJI |
| Zajištění plné funkčnosti celého MRI skeneru s gradientovou cívkou | Dodavatel doplní ANO nebo SPLŇUJI |

*MRI skener během měření posílá do gradientové cívky pulzy, které je nutné zesílit vhodným vícekanálovým zesilovačem, tzv. channel gradient amplifier system“. Stávající zesilovač je dimenzován na stávající slabší gradientovou cívku. Pro správnou funkci nové gradientové cívky je nutný i nový zesilovač.