# Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Přístroj pro analýzu trajektorií nanočástic podle ISO 19430:2016, včetně dodávky počítače, jednotky pro lineární dávkování vzorku a programového vybavení pro řízení systému a vyhodnocování naměřených dat |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění: …………………………………………………………… |  |
| Specifikace systému: |  |
| - zdroj světla modrý laser (488 nm) o výkonu alespoň 50 mW s budoucí možností uživatelské výměny za druhý či další laser jiné vlnové délky | Dodavatel doplní vlnovou délku laseru, jeho výkon a zda přístroj umožňuje výměnu laseru za laser jiné vlnové délky |
| - částice jsou detekovány pomocí CMOS kamery s počítačově a manuálně ovládaným zaostřováním | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| - regulace teploty pomocí Peltierových článků v rozmezí nejméně 5 stupňů pod teplotou místnosti až po nejméně +60 °C | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ a teplotní rozmezí regulace teplot |
| - detekce vibrací | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| - měřicí komora a cely musí být uživatelsky přístupné a umožňovat čištění | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| - součástí dodávky je lineární dávkovací jednotka (syringe pump) umožňující analýzu částic v průtočném módu | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| - dávkování tekutého vzorku musí být nastavitelné z ovládacího softwaru | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| Parametry měření: |  |
| - detekční rozsah nejméně pro nanočástice o průměru 10 až 1000 nm (v závislosti na typu částice) | Dodavatel doplní nejmenší a největší velikost detekovatelné částice |
| - koncentrační rozsah pro stanovení velikosti částic v rozmezí alespoň od 106 do alespoň 109 částic v 1 ml | Dodavatel doplní nejmenší a největší měřitelnou koncentraci částic v 1 ml |
| - rozlišovací schopnost přístroje umožňující rozlišit populace částic zahrnující 100, 200 a 400nm polystyrenové částice v jediném vzorku | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| Specifikace počítače: |  |
| - Procesor o výkonu min. 20 000 bodů v programu Passmark CPU Mark (www.cpubenchmark.net) RAM nejméně 16 GB pevný disk SSD o kapacitě nejméně 1 TB operační system Windows 10 nebo 11 monitor o úhlopříčce nejméně 15 palců klávesnice, myš | Dodavatel doplní parametry nabízeného plnění |
| Software: |  |
| - software musí indikovat, u kterých částic byla úspěšně stanovena trajektorie. Trajektorie částic musí být zobrazeny tak, aby uživatel mohl rychle odhalit chybně vyhodnocené částice | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| - možnost koncentrační kalibrace, která počítá s tím, že různé částice mohou rozptylovat světlo z různých rozptylových objemů (scattering volumes). Kalibrace musí umět započítávat změny v indexu lomu částic, velikosti částic a uživatelském nastavení kamery (detekční práh) a podle toho upravovat výpočet koncentrace | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| - automatické nastavení citlivosti kamery, podle typu vzorku s možností uložení do měřícího skriptu | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| - kamerová kalibrace velikosti pixelu používaná pro sledování rozptýleného světla při pohybu nanočástic maximálně 200 nm na pixel | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |
| - údaje o velikosti částic, koncentraci, intenzitě rozptýleného světla a difuzní data musí být možné exportovat ve formátech PDF, CSV, excelovských tabulek a videa | Dodavatel doplní „ano“ nebo „splňuji“ |