Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Fluorescenční mikroskop | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| Invertované tělo mikroskopu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Motorizovaný stativ s vestavěným 3-rychlostním motorizovaným ostřením s minimálním krokem maximálně 10 nm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Programovatelná tlačítka na stativu mikroskopu pro ovládání všech motorizovaných komponent mikroskopu a pro volání definovaných softwarových funkcí – spouštění maker, optických konfigurací. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Ve stativu vestavěná zaostřitelná „laser-safe“ Bertrandova čočka s možností současného zobrazení vzorku a zadní apertury objektivu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Ve stativu vestavěná čočka přídavného zvětšení, 1.5x, kódovaná. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Binokulární tubus s okuláry 10x, se zorným polem min. 22 mm, oba s dioptrickou korekcí a odnímatelnými gumovými očnicemi. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Minimálně dva kamerové porty s podporou velikosti zorného pole až 25 mm a s motorizovaným přepínáním optické cesty. Dělení světla: 100 % okuláry/100 % boční port/boční port + okuláry současně. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| LED světelný zdroj pro pozorování v procházejícím světle s tzv. fly-eye optikou pro maximálně homogenní osvit zorného pole, včetně centrovatelné polní clony s nastavitelnou velikostí. Paměť nastavení intenzity osvětlení pro každý z objektivů. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Motorizovaný objektivový revolver pro min. 6 objektivů, s podporou DIC. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Mechanický XY stolek s ovládáním pro pravou ruku s možností změny ovládání na levou ruku. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Držák pro jamkové destičky a podložní skla. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Univerzální motorizovaný kondenzor vhodný pro pozorování ve světlém poli, fázovém kontrastu a DIC kontrastu. LWD čočka kondenzoru, N.A. min. 0.52, W.D. min. 30 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Objektivy minimálně planfluorové (semi-apochromatické): 4x, N.A. min. 0.13, W.D. min 16 mm, pro fázový kontrast, 10x, N.A. min. 0.30, W.D. min 15 mm, pro fázový kontrast, 20x, N.A. min. 0.45, W.D. min 6.9 mm, pro fázový kontrast, 40x, N.A. min. 0.60, W.D. min 2.8 mm, pro fázový kontrast, 100x, N.A. min. 1.30, W.D. min 0.15 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Motorizovaný fluorescenční karusel s minimálně 6 pozicemi, s vestavěnou motorizovanou závěrkou. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Sada alespoň 4 úzkopásmových fluorescenčních filtrů vhodných pro pozorování: DAPI, FITC, mCherry a Cy5 (a obdobné). Velikost filtrů umožňující využití celé plochy snímače kamery, tzn. >25 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| LED diodový fluorescenční zdroj s přímým připojením k mikroskopu (tzn. bez světlovodu), min. 4 samostatné LED moduly s vlnovými délkami kompatibilními s dodávanými FL filtry s plynulou regulací intenzity 0-100 % s krokem max. 1 %, ovládání intenzity a závěrky z dálkového ovladače i ze softwaru. Excitace minimálně v rozsahu 390-620 nm. Možnost nezávislého ovládání jednotlivých LED modulů i všech modulů současně (režim bílého světla). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Univerzální CMOS kamera umožňující snímat v barevném i monochromatickém režimu, s přepínáním režimu ze SW. Nativní rozlišení min. 23 Mpix, alespoň 10bitová hloubka snímaného obrazu v barevném a 12bitová v monochromatickém režimu, min. full-frame velikost čipu. Adaptér pro připojení k mikroskopu podporující velké zorné pole 25 mm. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Společný software pro řízení celého systému – motorizovaného mikroskopu, kamery i FL zdroje: Uživatelsky nastavitelné grafické rozhraní s možností uložení vlastních profilů. Ovládací software podporuje multidimenzionální (XYZTCh) formát snímků. Zobrazení vícerozměrných datasetů (řezy, 3D, čas, spektrum, atd.). Modul pro měření změn intenzity fluorescence v čase. Pokročilá analýza obrazu – segmentace obrazu (po jednotlivých fluorescenčních kanálech, přes intenzitu, barevné prostory RGB i HSI), aritmetické operace s binárními vrstvami, automatizované měření velikostí a počtů objektů, měření v ROI, morfologická analýza objektů. Správa uživatelských účtů a jejich oprávnění. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Výkonná pracovní stanice - zahrnuje počítač, klávesnici a myš a k nim příslušnou kabeláž, minimální požadavky na počítač: min. 4 jádrový porcesor, ram min. 64 gb, grafická karta min. 2 gb, ssd min. 512 gb, hdd min. 4tb. | Prodávající uvede obchodní název (označení) nabízeného počítače a jeho parametry. |
| Monitor s úhlopříčkou min. 31“ a rozlišením min. 4K. | Prodávající uvede obchodní název (označení) nabízeného monitoru a jeho parametry. |