# Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace

| Průtokový cytometr | Prodávající zde doplní obchodní název nabízeného předmětu plnění: ………………………. |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Excitační lasery: Fialový 405±5 nm modrý (488±5 nm) žluto-zelený (561±5 nm) červený (637±5 nm) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Síla laserů: Fialový: 100±10 mW modrý: 100±10 mW žluto-zelený: 100±10 mW červený: 100±10 mW | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - možnost detekce alespoň 15 fluorescenčních parametrů | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - možnost současného měření výšky, šířky a plochy elektrického pulsu spolEčně spolu s parametrem času | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - Vybavenost forward a side scatter detektorem | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - možnost nastavení míry průtoku (flow rates) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - možnost použití nasávání vzorků z 5 mL (12 x 75 mm) cytometrických zkumavek a 96 jamkové desky | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - VYBAVENOST podavačem pro 96 či více jamkové desky | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - vybavenost automatizovaným systémem denní kontroly kvality provozu | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - Vybavenost automatickým varováním při překročení definovaných limitů kontroly kvality při analýze kalibračních kuliček | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - Citlivost měření ve fluorescenčním kanálu pro FITC (měřeno s tolerancí max. 10 % při použití standardní definice MESF dle National Institute of Standards and Technologies) 80 MESF a méně, pro APC 80 MESF a méně, pro PE 30 MESF a méně. | Prodávající uvede všechny parametry či funkce nabízeného plnění, tj. nikoli pouze splňuji nebo ANO |
| - Možnost vytvoření kompenzační matice a jejího uložení pro využití v dalších experimentech. | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| - Vybavenost ovládací PC stanicí včetně softwaru pro sběr a analýzu (vyhodnocení) dat, ovládání zařízení včetně ovládání systému fluidiky s operačním systémem Windows 10 s umožněním exportu dat ve formátu FCS, Vše v anglickém (případně českém) jazyce. | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |
| 14. automatická kalibrace laserů a optického systému bez nutnosti zásahu operátora | Prodávající uvede splňuji nebo ANO |

Nepovinný technický parametr (Kritérium hodnocení C.):

Jedná se o jedno z kritérií hodnocení - pokud nebude vyplněno nebo pokud nabízený přístroj uvedenou funkci nemá, nebudou přiděleny žádné body, ale dodavatel nebude vyloučen ze zadávacího řízení

| - Integrovaná funkce přímé kvantifikace počtu částic v analyzovaném vzorku bez přidání dalších chemikálií | Dodavatel vyplní ANO nebo NE – dle skutečnosti a předloží protokol z měření počtu částic v daném objemu analyzovaného vzorku i |
| --- | --- |