# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

| Laboratorní přístroj pro stimulaci buněk, zvláště mezechymálních stromálních, indukovanými elektrickými proudy – Generátor indukované elektrické buněčné stimulace | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Přístroj je určen k fyzikální stimulaci mezenchymálních stromálních buněk (MSCs), případně i jiných buněčných kultur, prostřednictvím elektrických proudů indukovaných časově proměnným magnetickým polem. Přístroj je určený pro mezenchymální stromální buňky (MSCs) a další buněčné kultury. Využívá elektrických proudů indukovaných časově proměnným magnetickým polem. | Prodávající uvede parametry/popis nabízeného zboží. |
| Vysokoindukční magnetická stimulace: Magnetická indukce až 2T s resonanční frekvencí v jednotkách kHz. Dosahuje proudové hustoty až stovek A/m2. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Efektivní fyzikální stimulace s terapeutickým potenciálem: Podporuje buněčnou proliferaci, migraci, diferenciaci a produkci regenerativních látek v MSCs. Plné využití terapeutického potenciálu MSCs. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Variabilita elektrických parametrů: Možnost volby širokého spektra intenzitních a frekvenčních parametrů dle technických parametrů uvedených níže. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Technické provedení dle požadavků na konstrukci uvedených níže s využitím v oblasti buněčné biologie a tkáňového inženýrství. Určeno pro stimulaci MSCs, endoteliálních buněk, fibroblastů a dalších buněčných kultur. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Obsluha a flexibilita: Musí umožnit obsluhu s možností využití běžných nosičů buněčných kultur dostupných na trhu. Chlazení aplikátoru pomocí aktivního průtoku biologicky inertní kapaliny. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Periodická aplikace harmonické frekvence: Aplikuje harmonickou frekvenci v periodických paketech. Nastavitelné parametry paketů umožňují flexibilitu ve stimulaci. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Hlavní integrální součásti přístroje: |  |
| Magnetický generátor: Generuje magnetické pole s proměnnou indukcí. Umožňuje nastavení magnetické indukce a rezonanční frekvence. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Elektrický generátor: Přeměňuje magnetickou energii na časově proměnné elektrické proudy. Zajišťuje vysoké proudové hustoty podle nastavených parametrů. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Aplikační systém: Zahrnuje aplikátor přizpůsobený pro umístění do inkubátoru. Chladicí systém s aktivním průtokem biologicky inertní kapaliny zajišťuje optimální teplotu aplikátoru. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Řídicí jednotka: Centrální jednotka ovládající všechny operace přístroje. Umělá inteligence pro optimalizaci stimulačních parametrů. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Ovládací rozhraní: Umožňuje uživateli nastavení elektrických parametrů v rozmezí hodnot dle technických parametrů uvedených níže. Zobrazuje aktuální stav a historii aplikací. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Flexibilní konektivita: Možnost připojení k externím zařízením pro sběr dat nebo monitorování. Kompatibilita s běžnými laboratorními systémy s exportem dat v csv formátu. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Chladicí systém: Aktivní chladicí systém zabudovaný v přístroji. Využívá biologicky inertní kapalinu pro efektivní chlazení aplikátoru. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Programovatelný řídící systém: Možnost programování periodických aplikací harmonických frekvencí. Umožňuje nastavit parametry paketů a prodlevy. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Bezpečnostní mechanismy: Integrované bezpečnostní prvky pro ochranu před přehřátím a nadproudovými situacemi. Automatické vypnutí při detekci anomálií. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Servisní rozhraní: Provedení diagnostiky a kalibrace přístroje. Údržba a opravy s možností vzdáleného monitorování přes webové rozhraní. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Technické parametry: |  |
| Napájecí napětí: přístroj je možné připojit do standardní elektrické síťové zásuvky dle platné evropské normy, pro jistič 16 A, příkon do 3,5 kVA ve špičce | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Dosažitelná magnetická indukce ve špičce: 2 T | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Dosažitelná hustota indukovaného elektr. proudu ve tkáni s typickou vodivostí: 100 A/m2 Nastavitelné výstupní napětí budiče: 12-72 V; krok nastavení 12 V | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Čerpadlo: Zabudované čerpadlo pro oběh chladicí kapaliny v LC obvodu (aplikátoru) | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Rezonanční (nosná) frekvence: 4-12 kHz ±0,002 %; krok nastavení: 1 Hz | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Střída rezonanční frekvence: 10-50 % ±1 %; krok nastavení: 1 % | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Délka paketu: 1-10 ms; krok nastavení: 1 ms | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Opakovací frekvence paketů: 25-100 Hz; krok nastavení: 1 Hz | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Počet paketů v bloku: 1-1000; krok nastavení: 1 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Kontrola koeficientu plnění paketů: koeficient omezen na 50 % | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Protokol komunikace: dokumentovaný | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Rozměry: maximálně 60 x 30 x 50 cm Hmotnost: do 40 kg Zadavatel stanovuje tyto parametry z důvodu manipulace s přístrojem v laboratoři a nosnosti laboratorního stolu, na kterém bude přístroj umístěn. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Krytí: minimálně IP 20/IP 20 | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Chlazení: účinné, aktivní, kapalina biologicky inertní. | Prodávající uvede parametry nabízeného zboží. |
| Požadavky na konstrukci, technické provedení a vnitřní strukturu přístroje: |  |
| Technické řešení přístroje bude provedeno způsobem, který zajistí realizaci vysokoindukční magnetické stimulace (HIMS) mezenchymálních stromálních buněk (MSC), tedy aplikaci indukovaných elektrických proudů vysokých proudových hustot na tyto MSC, minimálně v řádech desítek A/m2, přičemž nebude nutno používat vysokonapěťových zdrojů (v řádu mnoha tisíců V) pro vysokonapěťové nabíjení kondenzátoru resonančního obvodu, ani nebude nutno řešit nákladné spínací obvody s tyristory se složitým řízením, které umožňují pouze opakované aplikace jednotlivých kmitů nebo půlkmitů sinusoidálního nebo půlsinusoidálního průběhu, jak je tomu u běžných řešení poskytujících vysokoindukční magnetickou stimulaci (HIMS). | Prodávající uvede splnění těchto požadavků. |
| Uspořádání přístroje vychází z napěťových zdrojů pracujících na svém vstupu s běžným jednofázovým rozvodem elektrického proudu, např. o napětí 230 V a frekvenci střídavého síťového napětí 50 Hz, a na svém výstupu poskytujících pouze malé stejnosměrné napětí, 12 V stejnosměrně, ale dovolujících odebírat požadovaný výkon, tedy disponujících možností vytvářet vysoké proudy, typicky v řádu desítek až stovek Ampér. V uspořádání přístroje je použito více těchto zdrojů, které jsou zapojeny paralelně, což umožňuje získávat zapojováním těchto jednotlivých paralelně uspořádaných zdrojů postupně celočíselné násobky výstupního napětí těchto zdrojů, např. 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V atd., kdy ovšem celá baterie paralelně zapojených spínaných zdrojů poskytuje stále ještě nízké napětí. Jednotlivé napěťové zdroje, vytvářející napěťový budič laboratorního instrumentária, jsou zařazovány do baterie jejich paralelního zapojení prostřednictvím přepínače, kterým je tak určováno výsledné napětí baterie napěťových zdrojů. | Prodávající uvede splnění těchto požadavků. |
| Uplatnění přístroje: |  |
| Přístroj musí umožnit výzkum v oblasti buněčné a molekulární biologie. Určeno pro práci s buněčnými kulturami mezenchymálních stromálních buněk, využití při práci s buněčnými kulturami. Určeno pro efektivní stimulací MSCs, endoteliálních buněk, fibroblastů a jiných buněčných kultur. | Prodávající uvede splnění těchto požadavků. |
| Certifikace přístroje: |  |
| Nabízený přístroj musí být certifikovaný dle uvedených norem a legislativy v nezbytném rozsahu pro tento přístroj: - V souladu s Nařízením vlády č. 117/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh - Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. - Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh - ČSN EN 61010-1 ED.2 (356502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení, část 1: všeobecné požadavky, změna A1 - ČSN EN IEC 61326-1 ed. 3:2022 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení-Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky | Prodávající uvede certifikaci nabízeného zboží a v nabídce předloží dokument/dokumenty prokazující požadovanou certifikaci (např. certifikát, protokol apod.). |