Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK – Anesteziologický přístroj a vyhřívací podložka pro malá laboratorní zvířata |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Název poptávaného zboží

Anesteziologický přístroj a vyhřívací podložka pro malá laboratorní zvířata

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

2x Anestezie pro malá laboratorní zvířata + 2x vyhřívací podložka Anestezie pro malá laboratorní zvířata - 2 kusy - Nízko-průtokový anestetický systém (maximální spotřeba 10 ml isofluranu/hodinu provozu). - Možnost použití anestetických plynů isofluranu, sevofluranu bez výměny odpařovací jednotky. - Dotykový displej pro nastavení dávkování isofluranu/sevofluranu. - Možnost odběru isofluranu/sevofluranu přímo z 250 ml lahve. - Průtok anestetických plynů 100-1000 ml/min., možnost kontroly průtoku elektronickým průtokovým senzorem. - Přesnost nastavení koncentrace 0,1 %. - Zabudovaný kompresor a možnost využití vzduchu z pracovního prostředí. - Možnost připojení externího zdroje stlačeného plynu. Požadované příslušenství k anestetickému systému: - Indukční box pro myši + Inhalační masky pro myši (1x). - Indukční box pro potkany + Inhalační masky pro potkany (1x). - Filtry pro zachytávání anestetického plynu (12 ks). - Kabeláž a sestava hadic pro vedení plynů (2 x). Vyhřívací podložka - 2 kusy - Vyhřívací podložka pro laboratorní hlodavce (myš, potkan). - Regulace teploty pomocí zpětnovazebné smyčky s využitím rektální sondy. - Rozpětí regulace teploty 25-45 °C, přesnost 0,2 °C.

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce.