Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | Zkvalitnění studijního prostřední na FaF UK v Hradci Králové - dodávka Multidetekčního readeru |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu |

Tabulka č. 1 – Technické parametry vybavení

| Název požadovaného vybavení dle soupisu |  | Pořadové číslo dle soupisu | Zkrácený název katedry |
| --- | --- | --- | --- |
| Mutlidetekční reader |  | 1 | KBLV |
| Popis vybavení |  |  |  |
| Multidetekční reader umožňující čtení 6 až 384 jamkových destiček s možností rozšíření o čtení v mikrodestičce alespoň 12x2 mikrolitry vzorku. Měření absorbance, fluorescence (horní i spodní čtení), luminiscence (horní i spodní čtení) a AlphaScreen/AlphaLISA (horní i spodní čtení). Reader musí být vybaven duální optikou – monochromátorem pro čtení absorbance a filtry pro čtení fluorescence, luminiscence a AlphaScreen/AlphaLISA. Optika musí umožňovat korekci délky dráhy při čtení dat. Reader musí být vybaven vícezónovou kontrolou teploty v rozsahu alespoň 48° C, kontrolou kondenzace umožňující použití readeru v chladových místnostech, lineárním a orbitálním třepáním. V případě potřeby musí být možně reader rozšířit o duální injektor pro dávkování reagencií, případně připojit k automatickému podávači destiček/robotickému systému. Součástí dodávky je analytický software pro programování, kontrolu readeru, záznam, hodnocení a statistické zpracovaní měřených dat, který rovněž umožňuje export naměřených dat, výsledků do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, atd.). Přístroj je vybaven USB portem. |  |  |  |
| Požadavek na záruku a servis |  |  |  |
| Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě včetně příslušenství v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Zadavatel požaduje pozáruční servis, a to po dobu běžnou pro tento typ přístrojů nejméně pak 5 let |  |  |  |
| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |  |  |
| Základní vlastnosti: |  |  |  |
| Režimy detekce | Fluorescence (horní a spodní čtení), luminiscence (horní a spodní čtení), UV-VIS absorbance, Alpha detekce (horní a spodní čtení), |  |  |
| Optika | duální optika – monochromátor pro čtení absorbance a filtry pro čtení fluorescence, luminiscence a Alpha, s možností korekce délky dráhy čtení |  |  |
| Čtení absorbance | Monochromátor, rozsah min. 200-999 nm, nastavení po 1 nm, dynamický rozsah min. 0-4 OD, rozlišení min. 0,0001 OD |  |  |
| Rychlost čtení absorbance | 96 jamková destička maximálně 15 sekund |  |  |
| Čtení fluorescence | Filtry, rozsah min. 300-700nm, dynamický rozsah min. 6 dekád, citlivost fluorescein 5 pM typical (1 fmol / jamku 96-jamkové destičky) nebo lepší, filtry součástí nabídky: 2ks excitační filtry 360/40nm a 485/20nm a 2ks emisní filtry 460/40nm a 528/20nm |  |  |
| Rychlost čtení fluorescence | 96 jamková destička maximálně 32 sekund |  |  |
| Čtení luminiscence | Filtry, rozsah min. 300-700nm, dynamický rozsah min. 6 dekád, citlivost 30 Amol ATP (flash) nebo lepší |  |  |
| Čtení Alpha | Filtry, dynamický rozsah min. 6 dekád, citlivost 300amol biotinylovaného -LCK-P peptidu, 25 ul / jamka v 384-jamková destička nebo lepší |  |  |
| Rychlost čtení Alpha | 96 jamková destička maximálně 120 sekund |  |  |
| Metody čtení | Endpoint, kinetika, spektrální skenování, skenování jamky |  |  |
| Typy použitelných destiček | 6-, 12-, 24-, 48-, 96-a 384 jamkové destičky, čtení mikrodestiček s objemem vzorku 2 mikrolitry |  |  |
| Regulace teploty | Vícezónová kontrola teploty, inkubace minimálně v rozsahu do 48°C s kontrolou kondenzace, variace teploty + 0,2 ° C při 37°C |  |  |
| Třepání | Lineární, orbitální |  |  |
| Podmínky provozu | Možnost používat reader i v chladových místnostech při teplotách 4 °C - 10 °C |  |  |
| Software | Minimálně 5 licencí, programování, kontrola readeru, záznam, hodnocení a statistické zpracovaní měřených dat, export naměřených dat, výsledků do prostředí Microsoft Office (Excel, Word, atd.), možnost tvorby uživatelsky definovaných exportů/protokolů, možnost simulace čtení v software, možnost verifikace hotových protokolů |  |  |