Příloha č. 2 Technická specifikace

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | FaF UK - Izolátor DNA |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |
| Název přístroje | Izolátor DNA |

Zadavatel stanovuje pro plnění veřejné zakázky s názvem „FaF UK - Izolátor DNA“ níže uvedené absolutní (minimální) technické požadavky.

Pokud účastník zadávacího řízení nesplní některý z těchto absolutních (minimálních) technických požadavků a nenabídne rovnocenné, nebo lepší řešení, bude ze zadávacího řízení vyloučen. Splnění těchto parametrů bude také vyžadováno zadavatelem v rámci demonstrace funkčnosti přístroje.

Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit níže uvedenou tabulku ve všech řádcích podle jím nabízeného řešení.

Zadavatel dále zdůrazňuje zadávací podmínku, že nabízené řešení musí mít lepší nebo rovné parametry jako parametry požadované níže v absolutních (minimálních) technických požadavcích.

Popis poptávaného zboží - Základní vlastnosti - Minimální požadavky

Přístroj bude sloužit pro kvalitní a vysoce obsahovou izolaci nukleové kyseliny na bázi magnetických kuliček z biologických vzorků pro další analýzu. Účel zakoupeného zařízení: Přístroj bude sloužit pro vysokoobsahovou (96-jamkový formát) homogenní izolaci nukleové kyseliny (DNA/RNA/mRNA) z biologických vzorků pro další analýzy (NGS, RT-PCR, digitální PCR).

|  | Název technického parametru včetně požadovaných horních/dolních limitů | Dodavatel splňuje ANO/NE | Případná specifikace nabízeného produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Izolátor DNA |  |  |
| 1. | Automatická izolace NK (DNA, RNA, mRNA) a proteinů z biologických vzorků (tkáně, buněčné kultury) na bázi magnetických částic. Izolované NK ve vysoké kvalitě vhodné mj. pro přípravu NGS knihoven. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 2. | Při izolaci dochází k manipulaci pouze s magnetickými částicemi (přístroj nepřenáší roztoky) | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 3. | Izolace vzorků do 1000 µL ve formátu 96-well plate. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 4. | Izolace objemů do 5 000 µL ve formátu 24-well plate. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 5. | Provoz přístroje ve formátu 96, 24 bez nutnosti manuální výměny magnetické hlavy. | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 6. | Nastavení teploty do 100 °C | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 7. | Aktivní chlazení na 4 °C | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 8. | Dekontaminace pracovního prostoru UV, UV lampa vybavena časovačem | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 9. | Komerčně dostupné kity pro izolaci DNA, RNA, proteinů | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 10. | Provozní teplota 4-35 °C, vlhkost vzduchu do 80 % | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 11. | Využívá permanentní magnety | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 12. | Možnost zakoncentrování vzorků | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 13. | Možnost eluce vzorků do zamražovacích zkumavek | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 14. | Dotykový displej pro obsluhu, přístroj funkční i bez připojení k PC | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 15. | Free software pro úpravu protokolů | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 16 | Port USB, RS-232 | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |
| 17 | Napájení 100–240 VAC 50/60 Hz | [vyplní dodavatel] | [vyplní dodavatel] |

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje záruku za jakost předmětu koupě v trvání 24 měsíců, případně delší záruku, stanoví-li tak právní předpisy nebo výrobce. Podmínky záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.