# Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace předmětu plnění

| Popis předmětu plnění a jeho požadované minimální technické parametry: | Technické parametry nabízeného plnění: |
| --- | --- |
| Samostatně funkční analytická HPLC sestava (dále jen „sestava“), v případě potřeby ovladatelná i externím PC, schopná pracovat v gradientním modu s možností směšování z minimálně 4 cest |  |
| Dodavatel zde doplní obchodní název nabízeného zboží: ………………………………………………………… |  |
| Specifikace sestavy: |  |
| - Sestava musí být schopna dodávat mobilním fázi o tlaku alespoň 40 MPa, s možným minimálním průtokem alespoň 0,05 ml/min a maximálním průtokem kolonou alespoň 10 ml/min. Čerpadlo musí mít stabilní průtok a být schopno potlačovat pulzace. Čerpadlo musí umožnovat zadní oplach pístu. | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry nabízené sestavy |
| - Součástí sestavy je degasser mobilních fázi, který nepotřebuje pro svoji činnost helium. Kapacita odstraňování plynu by měla být alespoň 1 ppm při průtoku 1 ml/min. | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry nabízené sestavy |
| - Součásti dodávky je autosampler s kapacitou alespoň na 2x 48 standardních vialek. Opakovatelnost nástřiku musí být min 1 % a křížová kontaminace menší jak 0,1 % | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry nabízené sestavy |
| - Součástí je absorbanční detektor s měřící kyvetou umožňující měření absorbance vzorku min. v kontinuálním rozmezí 200 až 800 nm. Detektor musí být schopen měření min. na 8 vlnových délkách současně eventuálně ve spektrálním modu. Spektrální pološířka vybraných absorbančních délek musí být nejvíce 15 nm. | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry nabízené sestavy |
| - Součástí sestavy je termostat kolon umožňující jak topení, tak i chlazení v rozsahu teplot nejméně od 4 do 70 °C. | Dodavatel doplní konkrétní technické parametry nabízené sestavy |
| Parametry ovládání: |  |
| - Ovládací software umožňující export dat a jednoduchou úpravu jednotlivých analytických protokolů | Dodavatel doplní „ANO“ nebo „SPLŇUJI“ |