# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Multiplexový zobrazovací systém pro studium buněk a tkání mnohonásobně značených (tzv. omics) zejména metodami s fluorescenční detekcí a možností prostorového rozlišení biomarkerů | Prodávající doplní obchodní název nabízeného zboží |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho minimální požadované technické parametry: | Technické parametry nabízeného zboží: |
| Přístroj velikostní kategorie „stolního typu“ umožňující umístění na plochu půdorysně ne větší než 120 cm x 70 cm (délka x hloubka pracovní plochy). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je v celém rozsahu kryt.takovým obalem, který eliminuje riziko emitovaného záření z přístroje. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Hmotnost max. 200 kg. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj je možné připojit do standardní elektrické síťové zásuvky dle platné evropské normy. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Zobrazovací proces je založen na principu fluorescenční detekce zejména navázaných značených specifických protilátek, či obdobných značek zejména na formalinem fixovaných a do parafinu zalitých histologickcých řezech tkání (včetně tkáňových mikroarrayí) a také na řezech ze zmražených tkání. Systém umožňuje i snímání ve světlém poli pro řezy barvené konvenčními metodami (například hematoxylin eosin). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Panel protilátek není limitován jen na protilátky/značky dodávané výrobcem, ale systém umožňuje i práci s verzatilně značenými konjugáty vlastní provenience, resp. i jiných výrobců. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je kompatibilní s běžně používanými fluorescenčními barvivy v rozsahu barev alespoň: modrá, zelená, oranžová, červená a IF (infrared) například založených na metodách biofyzikální chemie ALEXA, Cy, DAPI, HOECHST, či FITC, TRITC a podobně. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je vybaven minimálně pětikanálovým LED zdrojem osvětlení, podporuje zobrazování fluoroforů v rozsahu výše uvedených barevných oblastí spektra. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Intenzivní a rovnoměrné Iluminace fluorescence je dosaženo kvalitním světlovodným vláknem o kalibru alespoň 1,0 mm v průměru a s NA (numerickou aperturou) o velikosti 0,35 a vyšší. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Požadovaný výkon pro flurescenční iluminaci pro modré spektrum je min. 85 mW (mili Watt), pro zelené, oranžové a červené spektrum minimálně 100 mW a pro IR (INFRA RED) spektrum min. 150 mW. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Pro detekci fluorescenčních konjugátů musí být systém vybaven filtry: - Filtry pro excitaci v systému s obvyklými pásmy (tedy s rozsahem v nanometrech) pro konjugáty 380-405 nm, 460 - 480 nm, 526 - 560 nm, 620 - 640 nm, 710 - 750 nm - Filtry pro detekci v systému s obvyklými pásmy (tedy s rozsahem v nanometrech) pro konjugáty 411 - 445 nm, 495 - 510 nm, 575 - 590 nm, 665 - 690 nm, 775 - 815 nm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj umožňuje simultánně detekci minimálně 4 biomarkerů (značek) pomocí fluorescenčně značených primárních protilátek, či jim obdobných značek (lektiny, peptidy, specificky se vážící barviva aj.) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je řízen k tomu určeným softwarem pro získávání obrazu, který je součástí dodávky. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Softwarový systém je schopen zpracovávat získaná multiplexní data za použití Artificial intelligence a deep learning pro usnadnění zejména segmentace obrazu, jeho denoising, popřípadě i tvorbu virtuálně barveného obrazu. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Přístroj umožňuje multiplexing sériového typu. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| U přístroje musí být validován způsob kompletního odvolnění značek mezi jednotlivými cykly se zaručením zachované vysoké integrity tkání až v 10 po sobě jdoucích cyklech. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém umožňuje při práci použití krytých i nekrytých preparátů (tj. s i bez krycího skla). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém disponuje softwarovou funkcionalitu umožňující snadnou eliminaci autofluorescence. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je osazen kamerou chlazenou vzduchem s těmito parametry: - Monochromatický obrazový snímač nabízející extrémně nízký šum, rychlou snímkovou frekvenci, široký dynamický rozsah, vysokou kvantovou účinnost, vysoké rozlišení a velké zorné pole současně v jednom obraze[disponuje velikostí čipu minimálně 2040 × 2040 pixelů, -Velikost snímače je minimálně 13 × 13 mm, a úhlopříčka minimálně 18 mm; -Velikost pixelu je minimálně 6,5 x 6.5 mikrometru (um), - Dynamický rozsah systému je minimálně 16 bitů, - Spektrální rozsah systému je minimálně v rozmezí 370 až 1100 nm, - kvantový výkon, tzv. Quantum efficiency (QE) minimálně 81 %. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém umožňuje pro jednotlivá snímaná pole dosažení maximální ostrosti obrazu systémem plně automatické autofokusace pomocí laserové diody. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je osazen snímacím stolkem pro umístění preparátů umožňující rychlý a plynulý posun v osách X/y a ose Z. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém obsahuje držáky pro zobrazování preparátu na stolku, či jiné mechanické řešení uchycení snímaného preparátu, které je možno opakovaně snadno vyjmout a opět vložit pro další snímací cyklus, a tak minimalizovat nutnost manipulace se sklem (nesoucím preparát). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém umožňuje rozšíření o zařízení (tzv. robot) pro automatické zpracování vzorků do budoucna. Toto zařízení ale není aktuálně součástí poptávaného systému. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém disponuje softwarovou funkcionalitou umožňující sestavení snímkovaných polí do jediného souboru (tzv. „stitching“) a současně korekci případných nerovností řezu autofokusací v každém snímkovaném poli. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém umožňuje exportovat získaná data v běžných grafických datových formátech (zejména TIFf). | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Systém je vybaven sadou objektivů planapochromatického typu umožňujících dosažení potřebného zvětšení – objektivy 2-4x, 10x, 20x. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Součástí dodávaného systému je výkonný počítač k jeho ovládání s těmito parametry: - instalovaný operační systém, kompatibilní se systémem Windows, který zadavatel na svých PC používá, - RAM minimálně 64 GB, - minimálně CPU 3.9 GHz, - Procesor o výkonu min. 27 000 bodů v programu Passmark CPU Mark, - SSD disk minimálně 1 TB, - HDD minimálně 1 TB. | Prodávající uvede nabízený počítač a jeho parametry. |
| Součástí dodávaného systému je datové úložiště s kapacitou alespoň 10 TB. | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| Součástí dodávaného systému je monitor pro zobrazení získaných snímků a jejich analýzu s úhlopříčkou minimálně 25", rozlišením 2560 x 1440 pixelů (16:9), kontrast minimálně 1000:1. | Prodávající uvede nabízený monitor a jeho parametry. |