# Příloha č. 1 kupní smlouvy - požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím splňuje následující požadavky:

| Hlubokomrazící box | Prodávající doplní obchodní název nabízeného plnění |
| --- | --- |
| Popis přístroje a jeho požadované minimální technické parametry (pokud není uvedeno jinak): | Technické parametry nabízeného plnění: |
| - Vnitřní objem hlubokomrazícího boxu min 720 litrů | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Maximální vyplnění hlubokomrazícího boxu racky/držáky KOMPATIBILNÍMI S KRABIČKAMI AZENTA, 96-Format, LowBase Rack, kat. číslo: 66-51004 (Tento typ krabiček laboratoř běžně používá), min.24 ks racků/držáků, RACKY/DRŽÁKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - provozní teplota min - 86 °C i při okolní teplotě +30 °C | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Energetická náročnost mrazícího boxu v kWh/24 hod při -86oC (Tento parametr je kritériem hodnocení nabídek) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - duální chladící sytém (tzn. 2 nezávislé chladící okruhy, v případě poruchy prvního musí být druhý schopen udržet teplotu -70 °C v celém objemu boxu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Maximální šířka hlubokomrazícího boxu 1 100 mm (Tento parametr stanoven s ohledem na omezený prostor) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Alespoň jeden vnější rozměr mrazícího boxu menší než 900 mm (Tento parametr stanoven s ohledem na omezený prostor) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Maximální výška hlubokomrazícího boxu 2 000 mm (Tento parametr stanoven s ohledem na omezený prostor) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Samostatně stojící hlubokomrazící box | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - chladící agregát nacházející se v dolní části hlubokomrazícího boxu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - výstup pro externí alarm | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - dvoje vnitřní dvířka | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - bezfiltrový bezúdržbový systém | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Ovládání pomocí dotykového displaye s pamětí včetně usb výstupu | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Vakuová izolace (vacuum insulation panel) | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - Databázový software v českém, případně anglickém jazYce, který nevyžaduje MS office, určený k evidenci a vyhledávání vzorků, krabiček a racků s pomocí čárových kódů v hlubokomrazících boxech | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - vakuový ventil mechanický | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |
| - vakuový ventil automatický | Prodávající uvede parametry nabízeného plnění. |